采购文件

（设备类）

深圳市儿童医院

评标信息

价格分计算（每个供应商可进行两次报价，以第二次报价为最终报价）：价格分应当采用低价优先法计算，即满足文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×权重分

备注：投标报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数；

评标基准价是指所有有效报价中最低的投标报价（注：投标人的报价明显低于其他投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应在评标现场提供书面说明和相关证明材料；不能证明其报价合理性的，将其作为无效投标处理）。

评审委员会在评标时，应按照以下量化的评审因素，对各投标文件进行分析和比较：

本项目详细评分细则如下表：

| 序号 | 评分项 |  |  |  |  |  | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 价格部分 |  |  |  |  |  | 设备30分 |
| 二 | 技术部分 |  |  |  |  |  | 50分 |
|  | 序号 | 评分因素 |  | 权重 | 评分方式 |  | 评分准则 |
|  | 1 | 技术响应情况 |  | 30分 | 专家评分 |  | 投标人应如实填写《用户需求书条款响应一览表》，评审委员会根据第三章用户需求书 二、技术要求响应情况进行打分，完全满足招标文件要求得30分。若响应为负偏离的，一项扣1.5分，扣完为止。负偏离达20项，本小项不得分。 未对招标文件技术参数要求进行逐条响应或未按参数要求提供对应证明材料的，视为不满足招标文件要求，对其未响应或未按参数要求提供对应证明材料或提供的证明资料显示不符合招标文件要求、模糊不清无法判断或未显示是否满足招标文件的技术参数按负偏离处理进行扣分。（有“★”的条款为实质性条款，不参与评分） 注：投标人的“技术规格响应情况”“技术规格偏离情况”等必须与客观实际保持一致，响应不实且情节严重的，经查实，将依法记入供应商诚信档案或受到行政处罚。 |
|  | 2 | 技术保障措施 |  | 10分 | 专家打分 |  | （二）评审内容： 根据投标人对项目的理解情况制定技术保障措施，内容包括： 1.供货进度安排； 2.质量控制措施； 3.安全保障措施； 4.技术团队情况。 （二）评分依据： 1.上述1-4项累计得分，每满足一项得1分，最高得4分。 2.在此基础上，专家根据各投标人的具体响应内容按照评审因素指标进一步评审： （1）提供的供货进度安排具有具体的时间节点和步骤； （2）提供的质量控制措施对可能出现的风险情况进行预测并罗列，且对应说明防控措施； （3）从可实施、可操作的角度提供安全保障措施； （4）提供的技术团队情况有具体的人员安排及明确的分工。 满足以上四项得6分；满足以上任意三项得4分；满足以上任意两项得3分，未提供或其他情况不得分。 |
|  | 3 | 售后服务 方案 |  | 10分 | 专家打分 |  | （一）评审内容： 根据投标人提供的售后服务方案进行评审： 1.具有售后服务方案； 2.具有响应时限方案； 3.具有维修维护方案。 满足以上三点要求得4分，满足任意两点要求得3分，满足任意一点要求得1分，未满足不得分。 （二）评分依据： 此基础上，评审委员会根据各投标人的具体响应内容进一步评审，评审标准如下： 1.有具体的培训课件、培训讲师等安排； 2.有服务热线、专业的维修人员等内容； 3.有量化的响应时间、固定对接人员等内容。 每体现一点内容加2分，最多加6分。 |
| 三 | 商务部分 |  |  |  |  |  | 15分 |
|  | 1 |  | 保修期内其他售后服务条款偏离情况 | 3分 |  | 专家评分 | 投标人应根据第三章用户需求书 五、商务要求如实填写《用户需求书条款响应一览表》，评审委员根据响应情况进行打分，响应情况进行打分，全部满足要求的得3分，每负偏离一项扣1分，负偏离达3项，此小项不得分。 注：投标人所填写的保修期内售后服务条款偏离情况必须与客观事实相一致，投标人响应不实且情节严重的，将被主管部门依法列为失信信息等法律后果。 |
|  | 2 |  | 保修期外售后服务条款偏离情况 | 4分 |  | 专家评分 | 投标人根据第三章用户需求书 五、商务要求应如实填写《用户需求书条款响应一览表》，评审委员会根据响应情况进行打分，全部满足要求的4分，每负偏离一项扣1分，负偏离达4项，此小项不得分。 注：投标人所填写的保修期外售后服务条款偏离情况必须与客观事实相一致，投标人响应不实且情节严重的，将被主管部门依法列为失信信息等法律后果。 |
|  | 3 |  | 投标人同类项目业绩 | 8分 |  | 专家评分 | （一）评审内容： 投标人提供2023年4月1日至本项目投标截止日前（以合同签订时间为准），投标人承接的同类设备相关业绩情况，每个有效业绩得2分，本项最高得8分。 （二）评分依据： 以上提供合同关键页（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、货物清单与含签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）复印件加盖投标人公章或业务章，未提供或提供的不符合要求或提供不清晰导致无法判断的均不得分。通过合同关键信息无法判断是否得分的，还必须同时提供能证明得分的其他证明资料，如项目报告或合同甲方出具的证明文件等。 |
| 四 | 诚信情况 |  |  |  |  |  | 5分 |
|  | 序号 | 评分因素 |  | 权重 | 评分方式 |  | 评分准则 |
|  | 1 | 诚信情况 |  | 5分 | 专家评分 |  | 根据《深圳市财政局关于印发〈深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法〉的通知》（深财规〔2023〕3号）相关规定，如供应商在全国范围内存在因政府采购违法、违规行为受到财政部门罚款等一般行政处罚信息，或者存在该办法第十一条所称在本市集中采购活动中的一般违法失信行为记录信息，且在评委打分公示期内的，本项不得分，否则得5分。（采购办通过“信用中国”“中国政府采购网”“深圳市政府采购监管网”以及市、区财政部门认定的其他渠道查询供应商信用信息，投标人无需提供证明材料。） |

注：1、每项得分均不能超过该项最高分值，得分精确至小数点后两位。

2、缺项或不合格，则该项为0分。

项目投标文件

开标一览表

项目编号：   SEYZB - SB - 2026 -

投标人名称（公章）：

投标人代表（签字）：

投标日期：            年     月      日

开标一览表格式

一、开标一览表

项目编号：

| 项目编号 |  | 供应商名称 |  |  | 设备名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品牌 | 型号及规格 | 产地 | 生产商名称 |  | 数量 |
| 投标总价（人民币/元） |  | 交货日期 |  |  | 备注 |
| 是否有专机专用配套试剂、耗材 |  | （有，填下一栏，无则填无） |  |  |  |
| 专机专用配套试剂、耗材价格 |  | 规格 |  | 单价 |  |

注：

1.价格应按“采购文件”中规定的货币单位填写。

2.投标人如果需要对报价或其他内容加以说明，可在备注栏填写。

投标人名称（公章）：

投标人代表（签字）：

日   期：

二、法定代表人授权委托书

本授权书声明：

注册于                      （公司地址）                    （公司名称）                         （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权                        （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，以本公司名义负责处理在深圳市儿童医院医疗设备采购活动中相关谈判采购事务。

本授权书于      年   月   日签字生效，特此声明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

被授权人签字（盖章）：

企业公章：

法人代表

居民身份证复印件粘贴处

（请加盖骑缝章）

被授权人

居民身份证复印件粘贴处

（请加盖骑缝章）

被授权人

居民身份证复印件粘贴处

（请加盖骑缝章）

法人代表

居民身份证复印件粘贴处

（请加盖骑缝章）

技术规格偏离表格式

三、技术规格偏离表

注：▲参数为重要参数，投标人必须提供相关证明材料（技术白皮书、彩页、产品说明书或检测报告等），否则按负偏离进行扣分，但不作为废标条款。

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 | 投标技术响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

提示：

1.“招标技术要求”一栏应填写招标文件“具体技术要求”的内容。如“具体技术要求”内容空白，则“招标技术要求”一栏应填写招标文件相关的全部技术要求内容。

2.“投标技术响应”一栏必须详细填写投标产品的具体参数，并应对照招标技术要求一一对应响应。

3.“偏离情况”一栏应如实填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。

4.投标产品的技术参数应尽可能提供相应的证明资料，以证明投标人响应的真实性。证明资料包括制造商公布的产品说明书、产品彩页和我国政府机构出具的产品检验和核准证件等。投标人应在“说明”一栏中列出技术参数的证明资料名称，并指明该证明资料在投标文件中的具体位置。

5.证明资料要求（可提交复印件）：

（1）产品说明书或彩页应为制造商公布或出具的中文产品说明书或彩页；提供外文说明书或彩页的，须同时提供对应中文翻译说明，评标依据以中文翻译内容为准，外文说明书或彩页仅供参考；产品说明书或彩页的尺寸和清晰度应该能够被阅读、识别和判断；

（2）我国政府机构出具的产品检验和核准证件应为证件正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品检验和核准证件的尺寸和清晰度应该能够被阅读、识别和判断。

未达到以上提供要求的，评审小组有权认定为不合格响应，对其相关分数予以扣减或作废标处理。

6.评审小组有权对以谋取中标为目的的技术规格模糊响应（如有意照搬照抄招标文件的技术要求）或虚假响应予以认定，并视情况报医院相关监督管理部门予以处罚。

商务需求偏离表格式

四、商务需求偏离表

| 序号 | 目录 | 招标商务条款 | 投标商务条款 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）免费保修期内售后服务条款偏离表 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| （一）免费保修期外售后服务条款偏离表 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| （三）其他商务条款偏离表 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

提示：

1.“招标商务条款”一栏必须填写招标文件“商务需求”的内容（如有），并分别对应“（一）免费保修期内售后服务要求、（二）免费保修期外售后服务要求、（三）其他商务要求”的内容进行填写。

2.“投标商务条款”一栏必须详细填写投标商务条款的内容。

3.“偏离情况”栏中应如实填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。

4.交货期条款为不可负偏离条款，投标文件响应为“负偏离”的，投标文件将按废标处理。

5.开标一览表中填写的“交货期”必须与本表填写的“交货期”一致。如填写不一致，以开标一览表填写的“交货期”为准。

投标分项报价表格式：

五、投标分项报价表

单位：元

| 序号 | 货物名称 | 型号/规格 | 产地 | 品牌 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.单价、合价和投标总价为包干价，即三者均应包含设备的价款、包装、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、税费、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。

2.开标一览表的投标总价必须与本报价表的投标总价一致。

3.“产地”是指该产品的实际生产加工地，而非品牌总公司所在地。

4.单价、合计的数量单位均为“元”。

（二）零配件、消耗品和延续保修合同报价清单（不包括在投标总价内）

注：价格最高的前5项零配件、消耗品和延续保修合同的报价明细必须填写于此清单中。如耗材价格较贵并长期使用则按需求分类报价评分。

| 序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 产地 | 品牌 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 价格（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 延续保修合同 |  |  |

（三）供应商认为需要涉及的其他内容报价清单

投标人名称（公章）：

投标人代表（签字）：

日        期：

货物说明一览表格式

六、货物说明一览表

| 序号 | 货物名称 | 型号/规格 | 数量 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

提示：提供制造商出具的产品中文说明书、彩页、照片等相关资料。

七、诚信情况承诺函

致：深圳市儿童医院

我司参加贵院                     招标项目投标，在此郑重承诺：

1.我司未在政府采购活动中出现以下情形之一：

  - 被纪检监察部门立案调查，违法违规事实成立的；

  - 未按规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；

  - 隐瞒真实情况，提供虚假资料的；

  - 以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；

  - 与其他采购参加人串通投标的；

  - 在采购活动中应当回避而未回避的；

  - 恶意投诉的；

  - 向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；

  - 阻碍、抗拒主管部门监督检查的；

  - 在政府采购主管部门履约检查中不及格或评价为差的；

（十一）主管部门认定的其他情形。

2.我司已清楚不得作虚假承诺。如违反上述要求作出虚假承诺，其投标将作废，被列入不良记录名单并在网上曝光，一年内不得参加我院投标。

投标人名称（公章）：

投标人代表（签字）：

日        期：

八、产品质量保证书

本公司销售的产品是经由国家相关部门严格审核获准进入市场。

为保证您安全、放心地使用本产品，我公司对产品的质量和服务郑重承诺：

- 使用本产品的患者均能得到公司高质量的售前、售中、售后服务。

- 因产品质量缺陷造成的伤害和损失（经国家法定权威部门鉴定，情况属实），则与医院无关，由本公司与产品生产厂家负责赔偿责任。

- 因使用本产品而导致的医患纠纷，在未明确责任前，本公司愿意协助医院积极处理。

销售公司（盖章）：

代表签名：

身份证号：

日    期：

九、投标人认为需要补充的其他资料（如有）

采购需求文件

| 项目背景 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 货 物 清 单 | 设备名称; 数量; 单位; 总预算金额（元）; 备注. 血液保存箱; 2; 台; 100000; 拒绝进口. 血液低温保存箱; 2; 台; 70000; 拒绝进口. |
| 技 术 要 求 | 序号 | 设备 | 具体参数要求 | 评分分值（合计30分，扣完为止） |
|  | 1 | 血液保存箱 | 血库专用储血冰箱，温度范围2-6℃ | 1.5 |
|  | 2 |  | 立式单门；有效容积≥270L，储血量≥100袋血液（2U/袋） | 1.5 |
|  | 3 |  | 具备微电脑控制，LED数码温度显示，显示精度≤0.1℃ | 1.5 |
|  | 4 |  | 内置蓄电池，断电后可持续显示箱内温度及声光报警至少24 小时 | 1.5 |
|  | 5 |  | 故障报警至少包括高低温报警、断电报警、传感器故障报警、开门报警、后备电池低电量报警 | 1.5 |
|  | 6 |  | 报警方式至少包括有声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警 | 1.5 |
|  | 7 |  | 标配USB模块，温度数据可溯源，可随时查询并保存温度数据 | 1.5 |
|  | 8 |  | 内外双层门，外门四周发泡，中间大视窗双层钢化玻璃，采用电加热方式，保证门体无凝露，机械门锁；配备透明亚克力内门 | 1.5 |
|  | 9 |  | 箱体标配测试孔，不锈钢内壁 | 1.5 |
|  | 10 |  | 自动化霜，冷凝水汇集后自动蒸发 | 1.5 |
|  | 11 |  | 配备层架、血袋篮筐和照明灯 | 1.5 |
|  | 12 |  | 配备四个脚轮、两个底脚，可通过底脚锁定 | 1.5 |
|  | 13 | 血液低温保存箱 | 血库专用，温控范围-20℃~ -40℃ | 1.5 |
|  | 14 |  | 立式双门，有效容积≥400L，储血量≥150袋血浆（200ml/袋） | 1.5 |
|  | 15 |  | 具备微电脑电子温控系统，LED数码温度显示，显示精度≤0.1℃ | 1.5 |
|  | 16 |  | 报警装置：故障报警至少包括高低温报警、断电报警、传感器故障报警、开门报警、电池低电量报警 | 1.5 |
|  | 17 |  | 报警方式：至少包括有声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警 | 1.5 |
|  | 18 |  | 内置蓄电池，断电后可持续显示箱内温度及声光报警至少24 小时 | 1.5 |
|  | 19 |  | 内外双层门设计，外门配备机械门锁 | 1.5 |
|  | 20 |  | 配备搁架、贮血专用抽屉，搁架可调 | 1.5 |
|  | 21 |  | 配备脚轮，可移动 | 1.5 |
|  | 22 |  | 箱体标配测试孔 | 1.5 |
| 售后服务方案 | 在投标文件中详细说明保障措施，包括售后服务方案、响应时限方案、维修维护方案。满足以上三点要求得4分，满足任意两点要求得3分，满足任意一点要求得1分，未满足不得分。此基础上，评审委员会根据各投标人的具体响应内容按照评分准则进一步评审，最多加6分。 |  |  |  |
| 技术 保障措施 | 在投标文件中详细说明保障措施，包括供货进度安排、质量控制措施、安全保障措施及技术团队情况。每满足一项得1分，最高得4分。在此基础上，专家根据各投标人的具体响应内容按照评审准则进一步评审最多加6分。 |  |  |  |
| ★配置 清单 | 血液保存箱：主机、搁架、血筐、说明书； 血液低温保存箱：主机、搁架、抽屉、说明书。 |  |  |  |
| 商 务 需 求 | 序号; 目录; 商务需求. （一）免费保修期内其他售后服务要求. 1; ★免费保修期; 1.1各投标人应在投标文件中列明各主机、配件和易耗品的保修期限，并承诺提供整机免费保修期伍年（全保）（特别提示：免费保修期达不到招标文件要求的，该投标文件不通过），终身维修。保修期内，年度定期预防性维护保养次数应不少于 4 次。保修期内免费更换零配件、免工时费。. 2; 维修响应及故障解决时间; 2.1由设备制造商提供售后服务， 4 小时内响应， 24 小时维修到位（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时，特殊情况下可提供备用机。. 2.2厂家必须在广东省有固定售后服务工作站（提供工程师电话和技术维修力量情况和维修的详细地址及联系方式）。专业工程师免费现场安装。. 2.3提供400/800国内免费电话，365天24小时的远程维护与服务，深圳地区有驻点工程师，4小时内电话响应，24小时维修到位（不可抗力情况除外），超过24小时不能完成维修的须提供备用机。. 2.4保证供应仪器的维修与配件。. 3; 软件升级及服务; 3.1 免费提供技术咨询、软件升级；. 3.2所提供的所有的硬件、软件与我院现有的PACS端口免费连接。. 4; 开机率及赔偿; 5.1在保修期内，中标商必须保证设备的开机率>95%；若不能达到此开机率，将做以下处理：⑴开机率在90%—95%之间按一赔二延长保修期；⑵开机率在85%—90%之间按一赔五延长保修期；⑶开机率低于85%，中标商必须无条件更换新机，并重新计算保修期，以及赔偿用户的直接经济损失和间接经济损失。. （二）免费保修期外售后服务要求. 1; 维修零配件、消耗品和延续保修合同的报价; 1.1厂家提供终身维修，终身免费提供软件升级. 1.2由设备制造商提供售后服务， 4 小时内响应， 24 小时维修到位（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时，特殊情况下可提供备用机。. 1.3保修期满后，投标人应以优惠价格供应维修零配件、消耗品和延续保修合同。零配件、消耗品、试剂和延续保修合同的报价明细必须填写于《零配件、消耗品和延续保修合同报价明细单》中。. 1.4采购人可与投标人就优惠价进行谈判，但优惠价不得高于投标人在投标文件的《零配件、消耗品和延续保修合同报价清单》中承诺的维修零配件、消耗品和延续保修合同的报价。. 1.5设备制造商维修的货物经采购人验收合格，且设备制造商提供维修专用发票后，采购人支付维修费用。. 1.6投标人及设备制造商不得以任何理由不按时进行维修，不得要求采购人购买所谓“保修服务”（即：不论设备有无故障先买保修服务），不得在设备中嵌设任何不利于采购人使用与维修设备的障碍。. （三）其他商务要求. 1; ★交货要求; 1.1投标人在签订合同之日起30天内交货。. 1.2投标人应提供货物的技术文件，包括但不限于设备配置清单、产品说明书、图纸、操作手册、维护手册（含维修密码及接口数据）、质量保证文件、服务指南等，所有外文资料须提供中文译本。文件应随货物一并交付至采购人指定地点。. 1.3提供的货物必须为全新、经检验合格的产品。产品如需要计量检定的应提供相关计量检定部门出具的合法检定报告。其中，进口设备必须具有报关证明文件、原产地证明和商检合格证明文件。. 2; 运输、安装和验收; 2.1投标人负责将货物安全无损运抵采购人指定地点，并承担设备的包装、运输、保险、装卸、安装调试、培训、商检及计量检测、关税、增值税和进口代理等费用。. 2.2采购人有权检验或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。如果发现所交货物与投标文件中所承诺的不符或存在质量、技术缺陷等，采购人可以拒绝接收该货物，投标人应在 7 天内采取补足、更换或退货等措施，以满足规格的要求，由此发生的一切损失和费用由投标人承担。. 2.3投标人负责货物的现场安装和调试，提供货物安装、调试和维修所需的专用工具和辅助材料。投标人应在货物运至指定地点后一周内开始安装调试，并在 7 天内安装调试完毕。. 2.4由投标人代表和采购人组成验收小组对产品进行验收。验收标准按照国家规定标准执行。经检验设备正常运作后签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算。. 3; 培训; 3.1中标人应派专业技术人员免费定期对采购单位指定临床操作人员进行专业的培训及指导，直至其完全掌握设备的临床使用技术；免费定期对采购单位指定维修工程师进行维护、维修培训及指导，直至其完全掌握设备的基本故障处理技术。. 4; 知识产权; 4.1投标人应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的起诉。投标人保证所提供软件的合法性，所发生的任何知识产权纠纷与采购人无关。. 4.2采购人购买产品后，有权对该产品与其他设备进行配套、整合或适当改进，从而免受侵犯专利权的起诉。. 5; ★付款; 5.1 除采购方另有要求外，投标人在签订合同之日起30日历日内交货。货到安装及经甲方验收合格并且乙方向甲方提供全额有效发票，甲方在满足付款条件后以银行转账方式支付100%货款给乙方。. 5.2 由于供应商的原因，未能按时供货，每迟一天罚款合同总额的0.5%；如超过供货期30天，我院将终止合同并通过法律程序对供应商进行索赔。. 5.3由于供应商的原因，在货到一周内未进行安装调试，或安装调试时间超过正常要求，按每超过一天罚款合同总额的0.5%或按我院损失罚款。情节严重者，我院将依照法律程序对供应商进行索赔. 6; 违约责任; 6.1中标人不能交货的，需偿付不能交货部分货款的 10 %的违约金并按主管部门相关规定处理。. 6.2中标人逾期交货的，将被没收履约保证金并按主管部门相关规定处理。. 6.3中标人所交付产品、工程或服务不符合其投标承诺的，或在投标阶段为了中标而盲目虚假承诺、低价恶性竞争，在履约阶段则通过偷工减料、以次充好而获取利润的，被列入深圳市儿童医院履约等级“差”评，三年内不得参与我院招投标项目。. 7; 其他; 7.1投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。. |

第二节  具体技术要求

重要提示：

投标人须如实填写《技术规格偏离表》，并按招标文件的要求提供相关证明资料，包括产品原厂说明书或产品彩页等。提供的证明资料与投标响应情况不相符的，视为《技术规格偏离表》填写不实。

具体技术要求表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 1.1 |
|  |  | 1.2 |
|  |  | …… |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| …… |  |  |

提示：若招标文件本节表格内容空白，则投标人应根据招标文件相关全部技术要求填写“技术规格偏离表”。