用户需求书

- 项目名称：婴儿转运培养箱

- 采购预算：99.8万元

- 采购数量：1台

- 产地：拒绝进口

- 设备需求：

技术需求：

（一）暖箱功能技术参数：

1、主机内置锂电池，续航时间≥7小时。

2、彩色触摸显示屏≥7英寸，可根据外部的光照强度自动调节屏幕亮度。

3、稳定温度状态下，箱内噪音应≤50dB(A)。

4、≥160小时趋势图/趋势表数据回顾，方便临床跟踪/观察。

5、箱温控制范围：17.0℃～39.0℃，肤温控制范围：34℃～38℃。

6、肤温测量范围：0℃～70℃，测量精度：±0.2℃。

▲7、升温时间≤20min。

8、具有自清洁功能。

9、PR测量范围：20～300bpm，测量精度：±2bpm。

（二）监护功能技术参数：

▲1、可作为同品牌其他型号监护仪的多参数模块，满足机身前后双屏同时无遮挡显示与操作。（提供产品彩页证明）。

2、具有强大的心电抗干扰能力，支持直流偏置电压≥±800mv，系统噪声≤25μv；（提供产品检验报告或产品说明书证明）

3、支持共模抑制能力＞106dB；（提供产品检验报告或产品说明书证明）

4、具有ST段分析和STView功能，可实时监测ST段，测量范围-2.5mV—+2.5mV。

5、具有心率变异性分析功能，可测量RR间期的均值、全部窦性心博RR间期的标准差、全部相邻RR间期长度之差的均方根等，反映心脏自主神经系统情况（提供产品检验报告或产品说明书证明）

6、配备新生儿窒息唤醒功能

7、可升级氧浓度监测功能。

▲8、可升级Masimo血氧，测量范围为1％～100％；在70％～100％范围内，成人/儿童测量精度为±2％（非运动状态下）、±3％（运动状态下），新生儿为±3％（非运动状态和运动状态下）。

9、可升级血氧显示弱灌注指数（PI），PI弱灌注指数范围：0.02-20%。

（三）转运呼吸机技术参数：

▲1、适用于为成人、儿童和新生儿提供正压通气辅助及呼吸支持。（提供产品说明书关键信息页扫描件证明）

2、可支持双管路通气，保证通气更精准。（提供产品说明书关键信息页扫描件或实机演示图片证明）

3、电动电控呼吸机（内置涡轮驱动产生空气气源），无须气源驱动，峰值流速≥260 L/min。

4、本机具有一体化电容触摸屏，非外接显示屏，屏幕≥8.4英寸，并可切换白天或夜晚显示模式（提供产品彩页或产品说明书证明）。

5、内置呼气安全阀组件可徒手拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。

6、成人/小儿标配通气模式：具有压力及容量控制通气下的辅助控制通气和同步间歇指令通气模式（V-A/C、P-A/C、V-SIMV、P-SIMV）、CPAP/PSV、压力调节容量控制和同步间歇指令通气模式（PRVC、PRVC-SIMV）、双水平气道正压通气（DuoVent）、心肺复苏模式（CPRV）；可升级高级模式：自适应通气模式（如ASV/AMV）、成比例通气模式（如PAV/PPS）、气道压力释放通气（APRV）以及容量支持通气（VS）模式。

8、新生儿标配通气模式 P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、PSV-S/T、NCPAP。

9、新生儿模式配备DouVent、PRVC、PRVC-SIMV、APRV、VS等高级通气模式，可升级NIPPV、SNIPPV单支新生儿无创通气模式。

10、可升级SpO2监测，提供SpO2和PR监测值，提供脉搏波。可实时监测ROX指数及趋势回顾，可升级OSI、RSS、SpO2/FiO2等评估参数，动态关注氧疗效果。

11、吸气时间：0.10s～12.00s。

12、具有驱动压监测功能，范围：0-120 cmH2O。

（四）输液信息采集系统技术参数：

1、可支持≥24个输注泵通道，即插即用，单泵与输液信息采集系统数据无缝连接。输液信息采集系统应具有独立的中控显示屏，能同时显示当前已开机的输液泵/注射泵的运行状态，剩余时间、累积量。

2、输液信息采集系统能同步显示输液泵和注射泵的报警信息。中控屏上设置病人信息、系统设置、报警设置可以一键自动同步到各通道单泵。

3、系统可显示三种用药曲线：压力曲线、速度曲线、累积量曲线。

4、注射泵模块技术参数：

▲4.1、注射精度应≤±1.8%，机械精度应≤±0.5%。2.（提供第三方检验报告证明）

4.2、注射速度范围：（0.1-2300）ml/h，最小步进0.01ml/h。体重模式下，体重设置范围：（0.1-500）kg，最小步进0.01kg。快进流速范围：（0.1-2300）ml/h，最小步进0.01ml/h。KVO：（0.1-5.0）ml/h, 最小步进0.01ml/h。

4.3、使用注射泵给新生儿患者输注时，参数配置将自动更改为新生儿配置。

4.4、≥9种注射模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、间断给药模式、首剂量模式、序列模式、微量模式、梯度模式、和剂量时间模式。支持药物库。（提供产品说明书或彩页证明）

4.5、可储存5000种药物。应具有日志记录功能，可存储至少10000条。（提供第三方检验报告证明）

5、输液泵模块技术参数：

5.1、输液精度应≤±4.5%。阻塞报警时产生的丸剂量应≤0.2ml，单一故障状态下最大输液量应≤0.5mL。

5.2、快进速度范围：（0.1-2300）ml/h，, 最小步进0.01ml/h。 输液速度范围：（0.1-2300）ml/h, 最小步进0.01ml/h。体重设置范围：（0.1-500）kg，最小步进0.01kg。

5.3、≥10种输液模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、首剂量模式、微量模式、剂量时间模式、间断给药模式、点滴模式等。

5.4、支持药物库，可储存≥5000种药物。应具有日志记录功能，可存储至少10000条。

5.5、标配内置电池工作时间≥9小时（25ml/h），可升级高容量电池，电池工作时间≥13小时（25ml/h）。可升级连接扫描枪进行条码扫描。可升级无线模块，实现无线联网监测。

（五）一氧化氮治疗仪技术参数：

1、整机重量（含电池、NO/NO2浓度传感器、过滤器）≤7.5kg。

2、治疗用一氧化氮（NO）气体来源：实时通过电离环境空气产生NO，一氧化氮发生装置无需定期检查。

3、支持有创呼吸机、无创呼吸机、麻醉呼吸机、高频呼吸机，呼吸回路连接示意图在主界面实时显示，无需另外点开，避免连接错误。

4、具有NO浓度波形、一氧化氮流量--时间曲线、呼吸机流量--时间曲线显示。

5、数据传输：可通过USB接口导出与导入数据。

▲6、无创模式：不使用同步流量传感器下，治疗仪仍可连接呼吸回路持续送气治疗病人，且保证监测NO/NO2准确性。

7、积水杯上下盖可拆卸，支持重复消毒使用。

8、自动排水系统：积水杯内置自动排水系统定时排水，无需人工拆除积水杯倾倒冷凝水。

9、显示界面：NO/NO2实时监测浓度、O2实时监测浓度、NO监测浓度波形、治疗浓度设置，有创呼吸机、无创呼吸机、麻醉呼吸机、高频呼吸机连接方式，已治疗时间。

10、NO/NO2传感器和过滤器使用寿命在主界面同屏显示。

11、一氧化氮气体浓度输出范围：0ppm～80ppm，步长1ppm。

12、氧浓度监测范围：15%-100%，分辨率0.1%。精度：±2.5%的体积百分比，±2.5%氧气浓度。

13、一氧化氮报警：上限设定范围：6ppm～96ppm，下限设定范围：0ppm～64ppm。

★（五）配置需求

1、转运培养箱1台

2、转运呼吸机1台

3、转运监护仪1台

4、一拖四输注系统1套

5、一氧化氮治疗仪1台

6、呼吸湿化器3个

7、电动吸痰器1个

8、模拟肺1个

★商务需求：

整机保修5年