用户需求书

- 项目名称：全自动血气分析仪

- 采购预算：6万元

- 采购数量：1台

- 产地：国产

- 参数要求：

| 序号 | 技术参数 |
| --- | --- |
| ▲1 | 检测项目：可直接检测项目不少于 17 项：PH、PCO2、PO2、Na＋ 、K＋ 、Cl— 、Ca2＋ 、Glu、 Lac、Hct、tHb、O2Hb、COHb、MetHb、HHb、SO2、tBili。（提供产品说明书或彩页佐证） |
| ▲2 | 氧分压可报告范围：6-690mmHg，钙离子可报告范围：0.11-4.25mmol/L。（提供产品说明书或彩页佐证） |
| 3 | 测试速度：≤50s 全参数。（提供产品说明书或彩页佐证） |
| 4 | 标本量：上机最小样本量≤65ul。 |
| ▲5 | 性能要求：使用不可拆分的一体式、多人份分析包。标本检测所需的全部组件集合在试剂盒内。无需额外配置进样针，电极卡，质控盒，废液盒等耗材（提供产品说明书或彩页佐证） |
| 6 | 质控频率：仪器每日自动执行并免费配备 3 个水平或以上的内部质控，质控过程不消耗试剂数,显著节省科室费用。（提供产品说明书或彩页作为依据并签订承诺书） |
| 7 | 所有耗材储存效期≥半年，且所有耗材（包括但不限于电极，试剂包）均可在15-25℃温度下储存≥31天。（提供产品说明书或彩页佐证） |
| 8 | 分析包规格型号≤600人份/盒，上机最长效期≥31天（提供产品说明书或彩页佐证） |
|  | 商务需求 |
| ★1 | 整机保修5年 |

- 专机配套耗材：

| 序号 | 名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 血气测定试剂盒 | 盒 |
| 2 | / | / |
| 3 | / | / |