用户需求书

- 项目名称：龙华院区空气消毒设备一批

- 采购预算：476万元

- 采购数量：910台

- 产地：拒绝进口

- 设备需求：

技术需求：

（一）风机盘管式等离子体空气消毒机（预算单价5200元/台，585台）

▲1.1 根据《消毒技术规范》2002版及《空气消毒机通用卫生要求》WS/T648—2019，等离子模块发生器持续消毒30min后，对白色葡萄球菌的杀灭率大于99.90%；设备持续工作1小时，可使100m3房间空气中的自然菌的消亡率≥97%、对甲型流感病毒及肠道病毒的杀灭率≥99%、对金黄色葡萄球菌的杀灭率≥99%、对粘质沙雷氏菌的杀灭率≥99%。（须提供与上述技术指标对应的、由第三方检验检测机构出具并加盖（或带有）CMA标志的检验检测报告扫描件，原件备查。）

▲1.2 根据WS/T628-2018消毒产品卫生安全评价技术要求，等离子体密度：≥2.0×1017m-3；等离子体反应器的可靠性验证试验方法应符合GB/T 5080.7-1986要求，等离子体发生器使用寿命≥50000h,高压电源使用寿命≥50000h。(由第三方检验检测机构出具并加盖（或带有）CMA标志的检验检测报告扫描件，原件备查。)

1.3 设备主要用于室内的空气进行净化与消毒处理，可在有人的场合下进行连续动态消毒，机器运行期间对人及周边设备都无损害。

1.4 机型配置:风管卡式，，设备能通过指示灯或图文方式显示运行关键参数，显示内容不少于运行状态、定时时间，具有故障报警功能。

1.5 额定输入功率:10-20W；噪音≤40db(A)。

▲1.6 适配机型:满足空调盘管机风量范围600-1500m3/h，具备单独控制系统，能控制开启及关闭消毒功能模式，具备定时消毒功能。且鉴于不同房间体积不同，对空气消毒机风量存在差异化需求。（提供技术白皮书扫描件，原件备查）。为保障空气消毒效果达到最优，投标方必须需提供不少于3种不同风量规格的机型参与应标。针对每种型号，均需提供详细报价，并明确标注该机型所适配的风量范围以及对应的适用房间体积，以便根据实际场景进行精准选型与配置。

1.7 安全性：等离子体发生器为高分子阻燃材料构成，阻燃等级达到V-0；根据WS/T 648-2019空气消毒机通用卫生要求，等离子体空气消毒机内部不得装有中、高效过滤器和紫外线杀菌灯。根据《等离子体空气消毒器卫生要求》T/WSJD 84-2025，室内空气环境中的1h平均容许臭氧浓度应≤0.10mg/m3。

1.8 净化性能要求：1小时/100m³，对悬浮粒子≥0.5μm，≥5μm的净化级别达到空气洁净度≥7级，符合GB50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》，且具有除甲醛的功能。

▲1.9设有物联网服务云平台，配置感控设备远程监控管理系统，可在线实时监控设备的运行状态、使用信息储存统计及追溯管理。(提供国家知识产权局信息类知识产权证书扫描件及系统工作界面截图证明)

（二）壁挂式等离子体空气消毒机（预算单价5200元/台，125台）

▲2.1 根据《消毒技术规范》2002版及《空气消毒机通用卫生要求》WS/T 648—2019，等离子模块发生器持续消毒30min后，对白色葡萄球菌的杀灭率大于99.90%；设备持续工作1小时，可使100m3房间空气中的自然菌的消亡率≥97%、对甲型流感病毒及肠道病毒的杀灭率≥99%、对金黄色葡萄球菌的杀灭率≥99%、对粘质沙雷氏菌的杀灭率≥99%。（提供技术白皮书扫描件，原件备查）。

▲2.2 根据WS/T628-2018消毒产品卫生安全评价技术要求，等离子体密度：≥2.0×1017m-3；等离子体反应器应符合GB/T 5080.7-1986要求，等离子体发生器使用寿命≥50000h,高压电源使用寿命≥50000h。（提供技术白皮书扫描件，原件备查）。

2.3 设备主要用于室内的空气进行净化与消毒处理，可在有人的场合下进行连续动态消毒，机器运行期间对人及周边设备都无损害。

2.4 安装方式：壁挂安装，，设备能通过指示灯或图文方式显示运行关键参数，显示内容不少于运行状态、定时时间，具有故障报警功能。

2.5 输入电压：AC 220V±22V 50Hz±1Hz；噪音[dB(A)] ＜50。

- 2.6 操控模式：手动、自动等多种模式；可定时，风速可调节。覆盖该范围：80-120m3；适配风量:800m3/h。

▲2.7 安全性：等离子体发生器为高分子阻燃材料构成，阻燃等级达到V-0；根据WS/T 648-2019空气消毒机通用卫生要求，等离子体空气消毒机内部不得装有中、高效过滤器和紫外线杀菌灯。根据《等离子体空气消毒器卫生要求》T/WSJD 84-2025，室内空气环境中的1h平均容许臭氧浓度应≤0.10mg/m3。（由第三方检验检测机构出具并加盖（或带有）CMA标志的检验检测报告扫描件，原件备查。）

2.8 净化性能要求：1小时/100m³，对悬浮粒子≥0.5μm，≥5μm的净化级别达到空气洁净度≥7级，符合GB50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》，且具有除甲醛的功能。

2.9 配置感控设备远程监控管理系统，可在线实时监控设备的运行状态、使用信息储存统计及追溯管理。

（三）等离子移动式空气消毒机（预算单价：5500元/台，100台）

▲3.1 根据《消毒技术规范》2002版及《空气消毒机通用卫生要求》WS/T648—2019，等离子模块发生器持续消毒30min后，对白色葡萄球菌的杀灭率大于99.90%；设备持续工作1小时，可使100m3房间空气中的自然菌的消亡率≥97%、对甲型流感病毒及肠道病毒的杀灭率≥99%、对金黄色葡萄球菌的杀灭率≥99%、对粘质沙雷氏菌的杀灭率≥99%。（提供技术白皮书扫描件，原件备查）。

▲3.2 根据WS/T628-2018消毒产品卫生安全评价技术要求，等离子体密度：≥2.0×1017m-3；等离子体反应器的可靠性验证试验方法应符合GB/T 5080.7-1986要求，等离子体发生器使用寿命≥50000h,高压电源使用寿命≥50000h。（提供技术白皮书扫描件，原件备查）。

3.3 设备主要用于室内的空气进行净化与消毒处理，可在有人的场合下进行连续动态消毒，机器运行期间对人及周边设备都无损害。

3.4 适配风量:800m3/h；作用空间（m3）范围：80-120m3。

3.5 使用方式：移动式。设备能通过指示灯或图文方式显示运行关键参数，显示内容不少于空气质量状态、运行状态、PM2.5、温度、湿度、滤网清洗更换时间提示、设备维护提示、定时时间提示，具有故障报警功能。

3.6 操控模式：可定时，风速可调节。

▲3.7 产品尺寸：长（cm）*宽（cm）*高（cm）≤50*50*120。采用一体化无缝全金属机壳设计，机身表面经防静电、防腐蚀处理，光滑平整，耐擦拭、耐消毒液腐蚀。 移动方式：移动式，可制动。（提供产品使用说明书扫描件，原件备查）

▲3.8 安全性：等离子体发生器为高分子阻燃材料构成，阻燃等级达到V-0；根据WS/T 648-2019空气消毒机通用卫生要求，等离子体空气消毒机内部不得装有中、高效过滤器和紫外线杀菌灯。根据《等离子体空气消毒器卫生要求》T/WSJD 84-2025，室内空气环境中的1h平均容许臭氧浓度应≤0.10mg/m3。（提供安全评价报告扫描件，原件备查）。

▲3.9 设有物联网服务云平台，配置感控设备远程监控管理系统，可在线实时监控设备的运行状态、使用信息储存统计及追溯管理。(提供国家知识产权局信息类知识产权证书扫描件及系统工作界面截图证明)

（四）吸顶式等离子空气消毒机（5200元/台，90台）

▲4.1 根据《消毒技术规范》2002版及《空气消毒机通用卫生要求》WS/T 648—2019，等离子模块发生器持续消毒30min后，对白色葡萄球菌的杀灭率大于99.90%；设备持续工作1小时，可使100m3房间空气中的自然菌的消亡率≥97%、对甲型流感病毒及肠道病毒的杀灭率≥99%、对金黄色葡萄球菌的杀灭率≥99%、对粘质沙雷氏菌的杀灭率≥99%。（提供技术白皮书扫描件，原件备查）。

▲4.2 根据WS/T628-2018消毒产品卫生安全评价技术要求，等离子体密度：≥2.0×1017m-3；等离子体反应器应符合GB/T 5080.7-1986要求，等离子体发生器使用寿命≥50000h,高压电源使用寿命≥50000h。（提供技术白皮书扫描件，原件备查）。

4.3 设备主要用于室内的空气进行净化与消毒处理，可在有人的场合下进行连续动态消毒，机器运行期间对人及周边设备都无损害。

4.4 安装方式：吸顶式，设备能通过指示灯或图文方式显示运行关键参数，显示内容不少于运行状态、定时时间，具有故障报警功能。

4.5 适配风量:800m3/h；作用空间（m3）范围：80-120m3。

- 4.6 输入电压：AC 220V±20V 50Hz±1Hz；噪音[dB(A)]＜50。

4.7 操控模式：手动、自动等多种模式；可定时，风速可调节。

▲4.8 安全性：等离子体发生器为高分子阻燃材料构成，阻燃等级达到V-0；根据WS/T 648-2019空气消毒机通用卫生要求，等离子体空气消毒机内部不得装有中、高效过滤器和紫外线杀菌灯。根据《等离子体空气消毒器卫生要求》T/WSJD 84-2025，室内空气环境中的1h平均容许臭氧浓度应≤0.10mg/m3。（提供安全评价报告扫描件，原件备查）。

4.9 净化性能要求：1小时/100m³，对悬浮粒子≥0.5μm，≥5μm的净化级别达到空气洁净度≥7级，符合GB50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》，且具有除甲醛的功能。

▲4.10 配置感控设备远程监控管理系统，可在线实时监控设备的运行状态、使用信息储存统计及追溯管理(提供国家知识产权局信息类知识产权证书扫描件及系统工作界面截图证明)。

（五）移动式臭氧空气消毒机（5000元/台，10台）

▲5.1 根据《消毒技术规范》2002版及《臭氧消毒器卫生要求》GB 28232-2020，臭氧浓度:≥20mg/m3；消毒效果:作用30分钟，对白色葡萄球菌(8032)的杀灭率≥99.90%，对空气中自然菌的消亡率≥90%。根据《臭氧消毒器卫生要求》GB 28232-2020要求，臭氧消毒器平均寿命应≥20000h;无故障工作时间累计应≥8000h。密闭条件下臭氧消毒一个工作周期结束后，密闭室内臭氧气体残留量应≤0.16mg/m3。（由第三方检验检测机构出具并加盖（或带有）CMA标志的检验检测报告扫描件，原件备查）。

5.2 杀菌因子:臭氧。

5.3 适用于无人密闭环境消毒。

- 5.4 具有遥控定时器，可实现程控多时段的消毒时间设置。设备上能通过指示灯或图文方式显示运行相关参数，如：空气质量状态、运行状态、PM2.5、温度、湿度、滤网清洗更换时间提示、设备维护提示、定时时间提示，具有故障报警功能。

▲5.5 设备尺寸：长（cm）*宽（cm）*高（cm）≤40*30*80。采用一体化无缝全金属机壳设计，机身表面经防静电、防腐蚀处理，光滑平整，耐擦拭、耐消毒液腐蚀。安全防护分类属I类设备。（提供产品说明书扫描件，原件备查）

5.6 覆盖空间范围：80-120m3。

5.7 使用方式:移动式；可制动。

▲5.8设有物联网服务云平台，配置感控设备远程监控管理系统，可在线实时监控设备的运行状态、使用信息储存统计及追溯管理。(提供国家知识产权局信息类知识产权证书扫描件及系统工作界面截图证明)

★（六）配置需求（每台）

1.设备主机（含液晶显示屏）

2.遥控器

3.产品使用说明书

4.产品合格证

5.产品保修卡

★商务需求：

1.整机保修5年

2.投标方应标设备能匹配基建要求，设备需满足实际孔径大小及位置，根据基建实际情况而需要改造等人工及所有费用由应标方承担（标前可提供实地踏勘)。