用户需求书

- 项目名称：经颅超声神经肌肉刺激治疗仪

- 采购预算：70万元

- 采购数量：4台

- 产地：拒绝进口

- 设备需求：

（一）技术需求：

1电击保护种类、程度：I类、BF型

2. 安全标准不低于：GB9706.1-2007，YY1090-2009，YY0607-2007

3. 对进液的保护程度：主机防水性不低于IPX0

4 用于出血性及缺血性脑病康复的临床治疗;

5.多治疗通道，推车式结构，可同时对不少于两名患者进行治疗；

6. 医疗专用万象脚轮，前轮带刹车功能；

7 工控机控制系统；

8.有固化模式处方和自设模式，治疗方案可设置、修改、储存；

9..显示屏 ≥15寸液晶触摸显示屏，可触摸屏、键鼠双操作模式；

10. 治疗开始前有自检功能，可对经颅超声治疗头进行识别和自动参数匹配：

▲11.主机可对经颅超声治疗头进行识别、状态检测与参数匹配：（提供产品相关功能软件界面截图）

▲12.治疗过程中具有对治疗终端(经颅超声治疗头和电极板)接触状态及输出强度实时监测功能：（提供产品相关功能软件界面截图）

▲13.治疗过程中电极脱落时，电刺激输出强度自动归零，并给予提示。（提供产品相关功能软件界面截图）

14.超声频率：800KHz±10%

15.超声输出模式：连续模式，脉冲模式

16.超声占空比：10%-100%，连续可调

17.电刺激频率：20-1000Hz，可调

18.经颅超声治疗头主线缆长度不少于2米，分线长度不少于0.4米；

19.经颅超声治疗头防水要求：不低于IPX7

20.经颅超声治疗头纵向谐振频率：800KHz±10%；纵向谐振阻抗≤5Ω；

21.经颅超声治疗头有效辐射面积：≤1.6cm2；波束类型：发散型；

22.经颅超声治疗头额定输出声功率：≥1.0W；可调

（二）★配置需求（每台）

1设备主机1台；

2经颅超声治疗头4副；

3电刺激导线4套；

4自粘电极片20对；

5专用弹性头带20条；

6医用超声耦合剂2支

（三）★商务需求：

整机保修5年