用户需求书

- 项目名称：笑气吸入镇痛装置

- 采购预算：150万元

- 采购数量：15台

- 产地：国产

- 参数要求：

| 技术需求 |  |
| --- | --- |
| ▲1 | 需有中心供氧接口、并配备专用的成人、儿童面罩型和鼻管型输氧管。(投标时需提供产品技术白皮书或说明书扫描件或产品彩页或注册证附页的详细技术参数清单，注：对应参数在上述材料中进行标注，原件备查。) |
| 2 | 混合气体流量调节范围：0~20L/min；氧气浓度调节范围：30%~100%；笑气浓度调节范围：0%~70%。 |
| 3 | 笑/氧比例有自稳功能：当改变输出气体流量大小时保持笑/氧气体比例不变 |
| 4 | 在氧气压力过低时,设备将自动停止笑气供应,供气不足或氧气耗尽时设备有自动空气补偿功能和报警装置，防止病人的窒息。 |
| 5 | 有气源防误接功能和监察气源误接报警功能。 |
| 6 | 操作界面要求≥ 7寸以上真彩液晶屏，能显示输出混合气体总流量、笑气和氧气浓度、气源压力、时间、电池电量、报警开（关）状态、混合气体开关状态等各项参数图形、数字显示。 |
| 7 | 流量调节和浓度调节必须是各自独立的物理旋钮 |
| 8 | 内置备用电源，能够保证设备在断电时持续工作2小时以上。 |
| 9 | 具有“一键纯氧”功能，按压快捷键可直接按原流量纯氧冲洗。 |
| 10 | 主机和气瓶机架可分拆。 |
| ★11 | 配置清单：（每台） - 主机1台； - 连接管50套； - 鼻罩50个； - 贮气囊1个。 |
| 商务需求 |  |
| ★1 | 整机保修5年 |
| 2 | 软件终生免费升级 |