深圳市儿童医院设备采购用户需求书
	项目名称
	OTO’VIEW手术系统
	预算单价（元）
	195000

	预算数量
	1
	单位
	台

	预算总价
（元）
	195000
	产地
	国产

	技术参数

	▲1
	显示屏≥7英寸高清全彩色液晶触摸屏，具有手柄型号识别与显示、转速显示、手柄运行方向的显示、泵流量显示等功能。

	2
	屏幕具有触摸设置功能，对手柄、转速、手柄运行方向、泵流量等功能可进行触摸设置。

	3
	后台参数设置：操作用户可以进行转速设置、运行模式的设置、手柄选择；系统设置，语言、按钮发声、默认模式；冷却/冲洗泵的开关和流量调节。手柄转速可通过脚踏开关在标称范围内无级调速。

	4
	主机同一手柄接口可接不同手柄（不区分刨削手柄或高速手柄），具备接入附件识别功能，能识别连接的是否为有效附件，并能识别类型，并根据不同附件类型匹配相应的控制参数

	▲5
	标配单泵，可选配双泵独立开关的冷却/冲洗泵，为手术提供持续灌注和冷却功能，流量可调节

	6
	预置多种模式，可通过屏幕、脚踏开关等多种方式进行选择切换

	7
	设定的模式和转速具有自动记忆功能，下次开机会自动跳转至记忆模式。

	8
	系统具有自检和错误提示功能，发生故障自动停止工作并显示故障代码，方便查找故障原因，发生故障后主机自动停止工作，确保手术安全。

	9
	脚踏开关全金属材质，密封型脚踏开关，防水等级 IPX8。

	10
	脚踏开关具有手柄切换功能：可通过脚踏开关快速切换当前活动手柄

	11
	脚踏开关具有正向模式、往复模式切换功能及开关具有启停、无极调速功能

	▲12
	高速手柄重量≤70克，尺寸93mm*16mm*16mm

	▲13
	为保证大扭矩，低噪音，运行稳定，振动小，经久耐用，须采用原装进口无刷电机

	14
	正反转模式自由切换，转速可调，转速不得高于40000 r/min（保障手术安全）

	15
	手柄具有过负载保护功能。

	▲16
	循环式水冷式设计，马达内置冷却输水管路，可贯穿马达手柄、夹头、刀头，实现整体冷却，避免镜头污染，在最高转速下连续工作可有效降低手柄温度。

	17
	急停时间，≤0.2s

	
	设备主机二：

	▲18
	▲具有内镜下消融切割和止血功能，通过了国家医疗器械检测部门对电极在内镜下使用的相关国家标准要求（GB9706.19）的检测（保障手术安全性）

	19
	工作频率100KHz. 

	20
	自动检测附件及刀头功能：能在连接好脚踏和手柄后主机根据不同刀头自动设置默认功率大小。

	21
	适用于开展经耳道内镜水下等离子微创术中耳炎手术、听骨链重建、胆脂瘤、鼓室成型、外耳道肿物切除、耳部肿瘤减压术等

	22
	具有经耳道内镜水下操作灌流术式等离子功能，配备45度勾刀、0度皮瓣刀、45度皮瓣刀、勾状剥离器组合开展经耳道内镜水下等离子微创术。

	23
	适配耳内竟手件插入部分外径：≤Ø4mm  工作长度：108mm   手件总长：150mm； 镜体外径：Ø3mm  视向角：0度

	▲24
	适配开展经耳道内镜水下操作灌流微创术的灌注泵、镜鞘、等离子射频手术系统为同一品牌同一个厂家注册，灌注泵流量调节0-280ml/min，通过安全压力值将液体关灌注入耳内，同时流量温和不损坏耳道结构，确保兼容性保障手术安全

	25
	具有独立的医疗器械注册证的一次性射频消融电极针能收费能医保报销

	26
	配置清单：
1、手术动力系统           1台
2、等离子射频手术系统     1台
3、高速手柄（耳内镜专用） 1个
4、耳内镜钻磨钻头1毫米   1支
5、耳内镜钻磨钻头2毫米   1支
6、耳内镜钻磨钻头3毫米   1支
7、脚踏开关（等离子射频手术系统专用）   1个
[bookmark: _GoBack]8、脚踏开关（手术动力系统专用）         1个
9、流量控制器                1台
10、灌注泵                   1台
11、耳鼻内窥镜单向阀         3根
12、45度皮瓣刀一次性射频消融电极针（耳科专用）  1支
13、流量控制器连接线         1根
14、灌注泵连接线             1根
15、电源线                   1根

	商务需求

	★1
	整机保修5年

	专机专用配套试剂/耗材

	1
	一次性射频消融电极针
	支

	2
	磨钻头
	支

	3
	/
	/



