用户需求书

- 项目名称：腔镜手术器械

- 采购预算：100万元

- 采购数量：1批

- 产地：拒绝进口

- 设备需求：

技术需求：

（一）3mm国产持针器

1.1、工作长度有180mm、210mm、250mm、280mm、300mm、450mm等规格可选。工作直径有2.8mm、3mm可选。

1.2、▲规格需包含腕式腔镜手术持针钳，腕式腔镜手术持针钳头部关节向下及向上最大运动范围≥90°，钳头最大张开幅度≥180°，以满足临床需求。（提供产品说明书或产品彩页证明，并在相关参数处标注，未标注按相关参数负偏离扣分处理。）

1.3、包含手柄和杆体可单独拆分类型，另外枪型持针钳手柄需采用内置弹簧设计，弹簧不得可见外置，避免产生手术中弹簧掉落风险。

1.4、▲使用期限≥5年。（提供产品说明书及出厂合格证，加盖制造商印章，并在相关参数处标注，未标注按相关参数负偏离扣分处理。）

（二）3mm国产弯钳

2.1、头部采用符合YY/T 0294.1-2024标准的05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢，钳杆及内芯采用符合YY/T 0294.1-2024标准的06Cr19Ni10不锈钢，绝缘套管采用特氟龙制造，单极额定附件电压≥4000V。

2.2、▲工作长度：有150mm、180mm、210mm、250mm、280mm、300mm、420mm、550mm等规格可选，满足手术需求。

2.3、▲工作直径需包含2.5mm、3mm、3.5mm可选。（提供注册证，并在相关参数处标注，未标注按相关参数负偏离扣分处理。）

2.4、规格需包含腕式腔镜手术分离钳，腕式腔镜手术分离钳头部关节向下及向上最大运动范围≥90°，钳头最大张开幅度≥180°，以满足临床需求。

2.5、使用期限≥5年。

（三）3mm国产无损伤钳

3.1、头部采用符合YY/T 0294.1-2024标准的05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢，钳杆及内芯采用符合YY/T 0294.1-2024标准的06Cr19Ni10不锈钢，绝缘套管采用特氟龙制造，单极额定附件电压≥4000V。

3.2、工作长度：有150mm、180mm、210mm、250mm、280mm、300mm、420mm、550mm等规格可选，满足手术需求。

3.3、▲工作直径需包含2.5mm、3mm、3.5mm可选。（提供注册证，并在相关参数处标注，未标注按相关参数负偏离扣分处理。）

3.4、规格需包含腕式腔镜手术分离钳，腕式腔镜手术分离钳头部关节向下及向上最大运动范围≥90°，钳头最大张开幅度≥180°，以满足临床需求。

3.5、使用期限≥5年。

（四）3mm弯剪

4.1、头部采用符合YY/T 0294.1-2024标准的32Cr13Mo不锈钢，钳杆及内芯采用符合YY/T 0294.1-2024标准的06Cr19Ni10不锈钢，绝缘套管采用特氟龙制造，单极额定附件电压≥4000V。

4.2、▲工作长度：有150mm、180mm、210mm、250mm、280mm、300mm、420mm、550mm等规格可选，满足手术需求。（提供注册证，并在相关参数处标注，未标注按相关参数负偏离扣分处理。）

4.3、工作直径需包含2.5mm、3mm、3.5mm可选。

4.4、使用期限≥5年。

（五）3mm钩剪

5.1、头部采用符合YY/T 0294.1-2024标准的32Cr13Mo不锈钢，钳杆及内芯采用符合YY/T 0294.1-2024标准的06Cr19Ni10不锈钢，绝缘套管采用特氟龙制造，单极额定附件电压≥4000V。

5.2、工作长度：有150mm、180mm、210mm、250mm、280mm、300mm、420mm、550mm等规格可选，满足手术需求。

5.3、▲工作直径需包含2.5mm、3mm、3.5mm可选。（提供注册证，并在相关参数处标注，未标注按相关参数负偏离扣分处理。）

5.4、使用期限≥5年。

（六）3mm国产吸引器

6.1、吸引器型号需包含推杆式吸引器、弹簧式吸引器、按压式吸引器、枪式吸引器等4种，工作长度需包含180mm、210mm，230mm、400m、450mm等规格，满足临床需求。

6.2、枪式吸引器手柄处需有快速复位按钮设计，可快速解除卡涩，方便临床使用。

6.3、▲使用期限≥5年。（提供产品说明书及出厂合格证，加盖制造商印章，并在相关参数处标注，未标注按相关参数负偏离扣分处理。）

（七）5mm国产弯钳

7.1、头部采用符合YY/T 0294.1-2024标准的05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢，钳杆及内芯采用符合YY/T 0294.1-2024标准的06Cr19Ni10不锈钢，绝缘套管采用PEEK制造，单极额定附件电压≥4000V。

7.2、工作长度：有150mm、180mm、210mm、250mm、280mm、300mm、420mm、550mm等规格可选，满足手术需求。

7.3、▲规格需包含腕式腔镜手术分离钳，腕式腔镜手术分离钳头部关节向下及向上最大运动范围≥90°，钳头最大张开幅度≥180°，以满足临床需求。（提供产品说明书或产品彩页证明，并在相关参数处标注，未标注按相关参数负偏离扣分处理。）

7.4、▲器械规格需包含头部可弯的规格，且最大可弯角度≥55°（提供注册证，并在相关参数处标注，未标注按相关参数负偏离扣分处理。）

7.5、使用期限≥5年。

（八）5mm国产无损伤钳

8.1、头部采用符合YY/T 0294.1-2024标准的05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢，钳杆及内芯采用符合YY/T 0294.1-2024标准的06Cr19Ni10不锈钢，绝缘套管采用PEEK制造，单极额定附件电压≥4000V。

8.2、▲工作长度：有150mm、180mm、210mm、250mm、280mm、300mm、420mm、550mm等规格可选，满足手术需求。（提供注册证，并在相关参数处标注，未标注按相关参数负偏离扣分处理。）

8.3、规格需包含腕式腔镜手术抓钳，腕式腔镜手术抓钳头部关节向下及向上最大运动范围≥90°，钳头最大张开幅度≥180°，以满足临床需求。

8.4、器械规格需包含头部可弯的规格，且最大可弯角度≥55°

8.5、▲使用期限≥5年。（提供产品说明书及出厂合格证，加盖制造商印章，并在相关参数处标注，未标注按相关参数负偏离扣分处理。）

（九）5mm国产抓钳

9.1、头部采用符合YY/T 0294.1-2024标准的05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢，钳杆及内芯采用符合YY/T 0294.1-2024标准的06Cr19Ni10不锈钢，绝缘套管采用PEEK制造，单极额定附件电压≥4000V。

9.2、▲工作长度：有150mm、180mm、210mm、250mm、280mm、300mm、420mm、550mm等规格可选，满足手术需求。（提供注册证，并在相关参数处标注，未标注按相关参数负偏离扣分处理。）

9.3、▲规格需包含腕式腔镜手术抓钳，腕式腔镜手术抓钳头部关节向下及向上最大运动范围≥90°，钳头最大张开幅度≥180°，以满足临床需求。（提供产品说明书或产品彩页证明，并在相关参数处标注，未标注按相关参数负偏离扣分处理。）

9.4、▲器械规格需包含头部可弯的规格，且最大可弯角度≥55°（提供注册证，并在相关参数处标注，未标注按相关参数负偏离扣分处理。）

9.5、使用期限≥5年。

（十）5mm国产钩剪

10.1、头部采用符合YY/T 0294.1-2024标准的32Cr13Mo不锈钢，钳杆及内芯采用YY/T 0294.1-2024标准的06Cr19Ni10不锈钢，绝缘套管采用PEEK制造，单极额定附件电压≥4000V。

▲10.2、工作长度：有150mm、180mm、210mm、250mm、280mm、300mm、420mm、550mm等规格可选，满足手术需求。（提供注册证，并在相关参数处标注，未标注按相关参数负偏离扣分处理。）

10.3、器械规格需包含头部可弯的规格，且最大可弯角度≥55°。

10.4、使用期限≥5年。

（十一）气腹针

11.1、工作直径需包含1.5mm、1.8mm、2.0mm、2.2mm、2.5mm等规格，工作长度需包含100mm、110mm、130mm、180mm。

11.2、▲使用期限≥5年。（提供产品说明书及出厂合格证，加盖制造商印章，并在相关参数处标注，未标注按相关参数负偏离扣分处理。）

（十二）5mm国产可转弯弯钳

12.1、头部采用符合YY/T 0294.1-2024标准的05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢，钳杆及内芯采用符合YY/T 0294.1-2024标准的06Cr19Ni10不锈钢，绝缘套管采用特氟龙制造，单极额定附件电压≥4000V。

12.2、器械最大可弯曲角度≥55°。

12.3、▲工作长度：有150mm、180mm、210mm、250mm、280mm、300mm、420mm、550mm等规格可选，满足手术需求。（提供注册证，并在相关参数处标注，未标注按相关参数负偏离扣分处理。）

12.4、▲使用期限≥5年。（提供产品说明书及出厂合格证，加盖制造商印章，并在相关参数处标注，未标注按相关参数负偏离扣分处理。）

（十三）5mm国产可转弯无损伤钳

13.1、头部采用符合YY/T 0294.1-2024标准的05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢，钳杆及内芯采用符合YY/T 0294.1-2024标准的06Cr19Ni10不锈钢，绝缘套管采用特氟龙制造，单极额定附件电压≥4000V。

13.2、器械最大可弯曲角度≥55°。

▲13.3、工作长度：有150mm、180mm、210mm、250mm、280mm、300mm、420mm、550mm等规格可选，满足手术需求。（提供注册证，并在相关参数处标注，未标注按相关参数负偏离扣分处理。）

13.4、使用期限≥5年。

（十四）5mm国产可转弯抓钳

14.1、头部采用符合YY/T 0294.1-2024标准的05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢，钳杆及内芯采用符合YY/T 0294.1-2024标准的06Cr19Ni10不锈钢，绝缘套管采用特氟龙制造，单极额定附件电压≥4000V。

14.2、▲器械最大可弯曲角度≥55°。（提供注册证，并在相关参数处标注，未标注按相关参数负偏离扣分处理。）

14.3、▲工作长度：有150mm、180mm、210mm、250mm、280mm、300mm、420mm、550mm等规格可选，满足手术需求。（提供注册证，并在相关参数处标注，未标注按相关参数负偏离扣分处理。）

14.4、使用期限≥5年。

★（十五）配置需求

1、3mm国产持针器 20把

2、3mm国产弯钳 50把

3、3mm国产无损伤钳 20把

4、3mm弯剪 20把

5、3mm钩剪 20把

6、3mm国产吸引器 20把

7、5mm国产弯钳 10把

8、5mm国产无损伤钳 10把

9、5mm国产抓钳 10把

10、5mm国产钩剪 20把

11、气腹针 10把

12、5mm国产可转弯弯钳 18把

13、5mm国产可转弯无损伤钳 6把

14、5mm国产可转弯抓钳 6把

★商务需求：

整机保修3年