用户需求书

- 项目名称：耳内镜

- 采购预算：55万元

- 采购数量：100根

- 产地：拒绝进口

- 设备需求：

技术需求：

1.1镜体直径：≤Φ2.7mm；

1.2.视场角：≥50°；

1.3.视向角：0°；

▲1.4.视场中心角分辨力：≥3.00 C/(°)；

1.5.有效景深范围：≥1～50mm；

1.6.工作长度：≥110mm；

▲1.7.照明镜体光效：ILer≥0.57；

1.8.颜色分辨能力：在A标准照明体下的显色指数Ra值≥88，在D65标准照明体下的显色指数Ra值≥88；

1.9.不锈钢管内窥镜镜体、传像透镜为柱状透镜加工，蓝宝石镜头；

★（五）配置需求

1、耳内镜 100根

★商务需求：

整机保修3年