深圳市儿童医院设备采购用户需求书

| 项目名称 |  | 全自动免疫分析仪 | 预算单价（元） | 100000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算数量 |  | 1 | 单位 | 台 |  |
| 预算总价 （元） |  | 100000 | 产地 | 国产 |  |
| 技术参数 |  |  |  |  |  |
| 1 | 分析方法：免疫荧光发光法或化学发光法； |  |  |  |  |
| ▲2 | 可开展自身抗体检测（包含抗核抗体，肌炎相关抗体，血管炎相关抗体，自身免疫性肝病相关自身抗体，抗β2糖蛋白I抗体，抗心磷脂抗体，抗环瓜氨酸肽抗体等），传染病相关抗体检测（包含结核感染T细胞，抗缪勒氏管激素，肺炎支原体、细胞因子等）； |  |  |  |  |
| 3 | 设备与配套检测试剂均需具备医疗器械注册证； |  |  |  |  |
| 4 | 全自动检测，随机进样，支持急诊样品优先检测，试剂盘可随机插入试剂； |  |  |  |  |
| ▲5 | 检测模式：单台设备对同一个标本单次检测（一次检测），可以根据实际需求进行单一指标或多种指标的检测； |  |  |  |  |
| 6 | 样本位≥600个； |  |  |  |  |
| 7 | 急诊位≥10个； |  |  |  |  |
| 8 | 试剂位≥36个，采血管上机并随时加载； |  |  |  |  |
| 9 | 自身抗体检测速度≥1500T/h，45min内出首个样本结果； |  |  |  |  |
| 10 | 检测通量：单台设备2小时抗核抗体15项实际检测量≥50个样本； |  |  |  |  |
| 11 | 仪器带有试剂冷藏功能和急诊通道； |  |  |  |  |
| 12 | 加样钢针：可重复使用钢针，减少耗材使用及减少环境污染； |  |  |  |  |
| 13 | 反应过程中能连续加载样本、试剂及耗材，可自动上下水； |  |  |  |  |
| 14 | 反应杯装载量≥3000个； |  |  |  |  |
| 15 | 反应杯装载方式：支持在线添加，自动落料排杯； |  |  |  |  |
| 16 | 自动上下装置：可自动配置洗液，自动排液等； |  |  |  |  |
| 17 | 质量控制：六点定标曲线，两点校准，确保检测结果准确性； |  |  |  |  |
| 18 | 可设备联机：可接模块/可连接流水线； |  |  |  |  |
| 19 | 数据处理：可多次计算取中位数； |  |  |  |  |
| 20 | 样本加量范围：10~150ul； |  |  |  |  |
| 21 | 设备支持LIS双向通讯，满足医院检验信息系统对接要求； |  |  |  |  |
| 商务需求 |  |  |  |  |  |
| ★1 | 整机保修5年 |  |  |  |  |
| 专机专用配套试剂/耗材 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 试剂/耗材 |  |  |  | 单位 |
|  | 抗双链 DNA 抗IgG 质控品 |  |  |  | 人份 |
|  | 抗心磷脂抗IgA/G/M 质控品 |  |  |  | 人份 |
|  | 抗心磷脂抗IgA/G/M 校准品 |  |  |  | 人份 |
|  | 抗心磷脂抗体 IgA 质控品 |  |  |  | 人份 |
|  | 抗心磷脂抗体 IgA 校准品 |  |  |  | 人份 |
|  | 抗心磷脂抗体 IgG质控品 |  |  |  | 人份 |
|  | 抗心磷脂抗体 IgG校准品 |  |  |  | 人份 |
|  | 抗心磷脂抗体 IgM质控品 |  |  |  | 人份 |
|  | 抗心磷脂抗体 IgM 校准品 |  |  |  | 人份 |
|  | 抗β2 糖蛋白 1 抗体 IgA/G/M 质控品 |  |  |  | 人份 |
|  | 抗β2 糖蛋白 1 抗体 IgA/G/M 校准品 |  |  |  | 人份 |
|  | 抗β2 糖蛋白 1 抗体 IgA 质控品 |  |  |  | 人份 |
|  | 抗β2 糖蛋白 1 抗体 IgA 校准品 |  |  |  | 人份 |
|  | 抗β2 糖蛋白 1 抗体 IgG 质控品 |  |  |  | 人份 |
|  | 抗β2 糖蛋白 1 抗体 IgG 校准品 |  |  |  | 人份 |
|  | 抗β2 糖蛋白 1 抗体 IgM 质控品 |  |  |  | 人份 |
|  | 抗β2 糖蛋白 1 抗体 IgM 校准品 |  |  |  | 人份 |
|  | 抗核抗体 15 项非定值质控品 |  |  |  | 人份 |
|  | 抗核抗体（冻干）非定值质控品 |  |  |  | 人份 |
|  | 自身免疫性肝病相关自身抗体非定值质控品 |  |  |  | 人份 |
|  | 血管炎相关自身抗体非定值质控品 |  |  |  | 人份 |
|  | 清洗液 A（发光） |  |  |  | 人份 |
|  | 清洗液 B（多重） |  |  |  | 人份 |
|  | 全自动免疫检验系统用底物液 |  |  |  | 人份 |
|  | 增强液 |  |  |  | 人份 |
|  | 样本稀释液 |  |  |  | 人份 |
|  | 反应管 |  |  |  | 人份 |
|  | 抗核抗体（ANA）检测试剂盒（磁条码免疫荧光发光法）13项 |  |  |  | 人份 |
|  | 抗核抗体（ANA）检测试剂盒（磁条码免疫荧光发光法）15项 |  |  |  | 人份 |
|  | 抗核抗体（ANA）检测试剂盒（磁条码免疫荧光发光法）17项 |  |  |  | 人份 |
|  | 血管炎相关自身抗体检测试剂盒（磁条码免疫荧光发光法） |  |  |  | 人份 |
|  | 自身免疫性肝病相关自身抗体 7 项检测试剂盒（磁条码免疫荧光发光法） |  |  |  | 人份 |
|  | 肌炎相关自身抗体检测试剂盒（磁条码免疫荧光发光法） |  |  |  | 人份 |
|  | 类风湿性关节炎相关自身抗体 3 项检测试剂盒 (磁条码免疫荧光发光法) |  |  |  | 人份 |
|  | 抗 β2糖蛋白1抗体IgA测定试剂盒(化学发光法) |  |  |  | 人份 |
|  | 抗 β2糖蛋白1抗体IgG测定试剂盒(化学发光法) |  |  |  | 人份 |
|  | 抗 β2糖蛋白1抗体IgM测定试剂盒(化学发光法) |  |  |  | 人份 |
|  | 抗 β2糖蛋白1抗体IgA/G/M测定试剂盒 (化学发光法) |  |  |  | 人份 |
|  | 抗心磷脂抗体 IgA测定试剂盒(化学发光法) |  |  |  | 人份 |
|  | 抗心磷脂抗体 IgG测定试剂盒(化学发光法) |  |  |  | 人份 |
|  | 抗心磷脂抗体 IgM测定试剂盒(化学发光法) |  |  |  | 人份 |
|  | 抗心磷脂抗体 IgA/G/M测定试剂盒(化学发光法) |  |  |  | 人份 |
|  | 抗β2糖蛋白1结构域1抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  | 人份 |
|  | 抗磷脂酰丝氨酸/凝血酶原（aPS/PT）抗体IgM检测试剂（化学发光法） |  |  |  | 人份 |
|  | 抗磷脂酰丝氨酸/凝血酶原（aPS/PT）抗体IgG检测试剂（化学发光法） |  |  |  | 人份 |
|  | 抗髓过氧化物酶抗体 IgG测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  | 人份 |
|  | 抗蛋白酶3抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  | 人份 |
|  | 抗肾小球基底膜抗体 IgG测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  | 人份 |
|  | 抗环瓜氨酸肽抗体测定试剂 盒(化学发光法) |  |  |  | 人份 |
|  | 抗突变型瓜氨酸化波形蛋白抗体 IgG测定试剂盒（化学发光 |  |  |  | 人份 |
|  | 抗双链DNA抗体IgG测定试剂盒(化学发光法) |  |  |  | 人份 |
|  | 抗C1q抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  | 人份 |
|  | 白介素-6测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  | 人份 |
|  | 白介素-10测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  | 人份 |
|  | 白介素-17A测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  | 人份 |
|  | 白介素-1β测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  | 人份 |
|  | 白介素-2测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  | 人份 |
|  | 白介素-4测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  | 人份 |
|  | 白介素-5测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  | 人份 |
|  | 白介素-8测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  | 人份 |
|  | 白介素-12p70测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  | 人份 |
|  | α肿瘤坏死因子测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  | 人份 |
|  | α-干扰素测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  | 人份 |
|  | γ-干扰素测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  | 人份 |
|  | 结核感染T细胞测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  | 人份 |
|  | 肺炎支原体IgM抗体检测试剂盒（化学发光法） |  |  |  | 人份 |
|  | 肺炎支原体IgG抗体检测试剂盒（化学发光法） |  |  |  | 人份 |
|  | 肺炎衣原体IgM抗体检测试剂盒（化学发光法） |  |  |  | 人份 |
|  | 肺炎衣原体IgG抗体检测试剂盒（化学发光法） |  |  |  | 人份 |