深圳市儿童医院设备采购用户需求书
	项目名称
	自身免疫项目检测分析系统
	预算单价（元）
	198000

	预算数量
	1
	单位
	套

	预算总价
（元）
	198000
	产地
	国产

	技术参数

	[bookmark: _GoBack]▲1
	检测原理：采用基于吖啶酯的直接化学发光法和间接免疫荧光法；

	2
	与化学发光仪配套的自身抗体项目不少于35项；

	3
	配套试剂项目检测性能：①项目齐全，性能稳定，质量有保障；②拥有更能提高疾病检出率的指标，如M2-3E检测指标相比AMA-M2更能确保检测灵敏度和特异性；③线性范围宽：如双链DNA检测指标线性范围为2-800IU/mL；

	▲4
	支持抗黑色素瘤分化相关基因5抗体（抗MDA5抗体）检测；检出限≤2 RU/mL；重复性CV≤10%；

	5
	识别条形码类型：可兼容Code 128，EAN 128，2/5 Interleaved；UPCA，UPCE；EAN 8或13 dig；Codabar；

	6
	样本类型：血清、血浆；

	7
	单台样本位：≥100个定量位；

	8
	反应杯和试剂加载：能够实现不停机加载，不影响实验正常进行；

	9
	供给品加载：支持不停机加载和更换，不影响实验正常进行；

	10
	单台反应杯最大装载数：≥1000个；

	11
	单台机载检测项数目：≥25个；

	12
	单台检测效率：≥360T/h；

	13
	急诊功能：具备；支持急诊通道优；

	14
	加样针:≥2根定量加样针，具备液位探测、气泡探测、凝块探测功能；

	15
	加样量程：0-500μl, 增量1μl；

	16
	单台样本装载量：≥100个；

	17
	加样精密度：CV≤+5%；

	18
	样本/试剂针防撞功能：具备；

	19
	单台试剂位：≥25个；

	20
	单台反应位：≥144个定量位；

	21
	信息录入：RFID读取，支持试剂以及供给品的信息读取；

	22
	专用稀释液位：单台3个专用稀释液位，支持大比例直接稀释，不占用试剂位；

	23
	专用稀释位：独立稀释位，稀释混匀二合一，提高样本利用率，降低样本消耗量等；

	24
	试剂样本温控功能：具备；

	25
	试剂和稀释液余量检测功能：具备；

	26
	试剂和稀释液仓门锁定功能：具备；

	27
	废液收集容器体积：≥10L，支持不停机状态清空；

	28
	废料容器余量检测：具备；

	29
	光源：LED光源无衰减输出≥50,000小时；

	30
	激发光波长范围:	460－490nm，专门适用免疫荧光检测标记物需要；

	▲31
	结果判读：荧光核型专家系统，按需显示经典荧光片模型及判读提示，同屏比对，有效辅助荧光核型判读；

	32
	可识别间接免疫荧光法项目种类：包含ANA，ANCA,dsDNA，EB EA-IgA，EB CA-IgA，PLA2R，抗精子抗体等；

	33
	操作系统：Windows 10及兼容版本，彩色触摸屏，简化的操作；

	34
	配套检测项目：需配有原厂配套检测项目；

	35
	内置标准曲线，扫码读取自动录入，两点定标；

	货物清单

	1
	化学发光免疫分析仪主机 2台

	2
	荧光显微镜1台

	3
	电脑3台

	商务需求

	★1
	整机保修5年

	专机专用配套试剂/耗材

	序号
	试剂/耗材
	单位

	1 
	一次性使用样品杯
	人份

	2 
	系统液
	人份

	3 
	清洗液
	人份

	4 
	全自动免疫检验系统用底物液
	人份

	5 
	样本稀释液
	人份

	6 
	激发液A
	人份

	7 
	激发液B
	人份

	8 
	抗C1q抗体IgG测定试剂盒（化学发光法）
	人份

	9 
	抗双链DNA抗体IgG测定试剂盒（化学发光法）
	人份

	10 
	抗Sm抗体IgG测定试剂盒（化学发光法）
	人份

	11 
	抗nRNP/Sm抗体IgG测定试剂盒（化学发光法）
	人份

	12 
	抗Scl-70抗体IgG测定试剂盒（化学发光法）
	人份

	13 
	抗SS-A抗体IgG测定试剂盒（化学发光法）
	人份

	14 
	抗SS-B抗体IgG测定试剂盒（化学发光法）
	人份

	15 
	抗Jo-1抗体IgG测定试剂盒（化学发光法）
	人份

	16 
	抗Ro-52抗体IgG检测试剂盒（化学发光法）
	人份

	17 
	抗核小体抗体IgG测定试剂盒（化学发光法）
	人份

	18 
	抗核糖体P蛋白抗体IgG测定试剂盒（化学发光法）
	人份

	19 
	抗组蛋白抗体IgG测定试剂盒（化学发光法）
	人份

	20 
	抗增殖细胞核抗原抗体IgG检测试剂盒（化学发光法）
	人份

	21 
	抗着丝点蛋白B抗体IgG测定试剂盒（化学发光法）
	人份

	22 
	抗PM-Scl抗体IgG测定试剂盒（化学发光法）
	人份

	23 
	抗线粒体M2型抗体IgG测定试剂盒（化学发光法）
	人份

	24 
	抗心磷脂抗体IgA测定试剂盒（化学发光法）
	人份

	25 
	抗心磷脂抗体IgG测定试剂盒（化学发光法）
	人份

	26 
	抗心磷脂抗体IgM测定试剂盒（化学发光法）
	人份

	27 
	抗心磷脂抗体测定试剂盒（化学发光法）
	人份

	28 
	抗β2糖蛋白1抗体IgA测定试剂盒（化学发光法）
	人份

	29 
	抗β2糖蛋白1抗体IgG测定试剂盒（化学发光法）
	人份

	30 
	抗β2糖蛋白1抗体IgM测定试剂盒（化学发光法）
	人份

	31 
	抗β2糖蛋白1抗体测定试剂盒（化学发光法）
	人份

	32 
	抗环瓜氨酸肽抗体IgG测定试剂盒（化学发光法）
	人份

	33 
	抗髓过氧化物酶抗体IgG测定试剂盒（化学发光法）
	人份

	34 
	抗蛋白酶3抗体IgG测定试剂盒（化学发光法）
	人份

	35 
	抗肾小球基底膜抗体IgG测定试剂盒（化学发光法）
	人份

	36 
	涎液化糖链抗原测定试剂盒（化学发光法）
	人份

	37 
	抗黑色素瘤分化相关基因5抗体IgG检测试剂盒（化学发光法）
	人份

	38 
	抗磷脂酶A2受体抗体IgG测定试剂盒（化学发光法）
	人份

	39 
	抗肝肾微粒体1型抗体IgG测定试剂盒（化学发光法）
	人份

	40 
	抗Sp100抗体 IgG 检测试剂盒 (化学发光法)
	人份

	41 
	抗可溶性肝抗原/肝胰抗原抗体IgG测定试剂盒（化学发光法）
	人份

	42 
	抗肝细胞浆I型抗原抗体IgG检测试剂盒（化学发光法）
	人份

	43 
	抗核膜糖蛋白210抗体IgG检测试剂盒（化学发光法）
	人份



