深圳市儿童医院设备采购用户需求书

| 项目名称 |  | 自身免疫项目检测分析系统 | 预算单价（元） | 198000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算数量 |  | 1 | 单位 | 套 |  |
| 预算总价 （元） |  | 198000 | 产地 | 国产 |  |
| 技术参数 |  |  |  |  |  |
| ▲1 | 检测原理：采用基于吖啶酯的直接化学发光法和间接免疫荧光法； |  |  |  |  |
| 2 | 与化学发光仪配套的自身抗体项目不少于35项； |  |  |  |  |
| 3 | 配套试剂项目检测性能：①项目齐全，性能稳定，质量有保障；②拥有更能提高疾病检出率的指标，如M2-3E检测指标相比AMA-M2更能确保检测灵敏度和特异性；③线性范围宽：如双链DNA检测指标线性范围为2-800IU/mL； |  |  |  |  |
| ▲4 | 支持抗黑色素瘤分化相关基因5抗体（抗MDA5抗体）检测；检出限≤2 RU/mL；重复性CV≤10%； |  |  |  |  |
| 5 | 识别条形码类型：可兼容Code 128，EAN 128，2/5 Interleaved；UPCA，UPCE；EAN 8或13 dig；Codabar； |  |  |  |  |
| 6 | 样本类型：血清、血浆； |  |  |  |  |
| 7 | 单台样本位：≥100个定量位； |  |  |  |  |
| 8 | 反应杯和试剂加载：能够实现不停机加载，不影响实验正常进行； |  |  |  |  |
| 9 | 供给品加载：支持不停机加载和更换，不影响实验正常进行； |  |  |  |  |
| 10 | 单台反应杯最大装载数：≥1000个； |  |  |  |  |
| 11 | 单台机载检测项数目：≥25个； |  |  |  |  |
| 12 | 单台检测效率：≥360T/h； |  |  |  |  |
| 13 | 急诊功能：具备；支持急诊通道优； |  |  |  |  |
| 14 | 加样针:≥2根定量加样针，具备液位探测、气泡探测、凝块探测功能； |  |  |  |  |
| 15 | 加样量程：0-500μl, 增量1μl； |  |  |  |  |
| 16 | 单台样本装载量：≥100个； |  |  |  |  |
| 17 | 加样精密度：CV≤+5%； |  |  |  |  |
| 18 | 样本/试剂针防撞功能：具备； |  |  |  |  |
| 19 | 单台试剂位：≥25个； |  |  |  |  |
| 20 | 单台反应位：≥144个定量位； |  |  |  |  |
| 21 | 信息录入：RFID读取，支持试剂以及供给品的信息读取； |  |  |  |  |
| 22 | 专用稀释液位：单台3个专用稀释液位，支持大比例直接稀释，不占用试剂位； |  |  |  |  |
| 23 | 专用稀释位：独立稀释位，稀释混匀二合一，提高样本利用率，降低样本消耗量等； |  |  |  |  |
| 24 | 试剂样本温控功能：具备； |  |  |  |  |
| 25 | 试剂和稀释液余量检测功能：具备； |  |  |  |  |
| 26 | 试剂和稀释液仓门锁定功能：具备； |  |  |  |  |
| 27 | 废液收集容器体积：≥10L，支持不停机状态清空； |  |  |  |  |
| 28 | 废料容器余量检测：具备； |  |  |  |  |
| 29 | 光源：LED光源无衰减输出≥50,000小时； |  |  |  |  |
| 30 | 激发光波长范围: 460－490nm，专门适用免疫荧光检测标记物需要； |  |  |  |  |
| ▲31 | 结果判读：荧光核型专家系统，按需显示经典荧光片模型及判读提示，同屏比对，有效辅助荧光核型判读； |  |  |  |  |
| 32 | 可识别间接免疫荧光法项目种类：包含ANA，ANCA,dsDNA，EB EA-IgA，EB CA-IgA，PLA2R，抗精子抗体等； |  |  |  |  |
| 33 | 操作系统：Windows 10及兼容版本，彩色触摸屏，简化的操作； |  |  |  |  |
| 34 | 配套检测项目：需配有原厂配套检测项目； |  |  |  |  |
| 35 | 内置标准曲线，扫码读取自动录入，两点定标； |  |  |  |  |
| 货物清单 |  |  |  |  |  |
| 1 | - 化学发光免疫分析仪主机 2台 |  |  |  |  |
| 2 | - 荧光显微镜1台 |  |  |  |  |
| 3 | 电脑3台 |  |  |  |  |
| 商务需求 |  |  |  |  |  |
| ★1 | 整机保修5年 |  |  |  |  |
| 专机专用配套试剂/耗材 |  |  |  |  |  |
| - 序号 | 试剂/耗材 |  |  |  | 单位 |
|  | 一次性使用样品杯 |  |  |  | 人份 |
|  | 系统液 |  |  |  | 人份 |
|  | 清洗液 |  |  |  | 人份 |
|  | 全自动免疫检验系统用底物液 |  |  |  | 人份 |
|  | 样本稀释液 |  |  |  | 人份 |
|  | 激发液A |  |  |  | 人份 |
|  | 激发液B |  |  |  | 人份 |
|  | 抗C1q抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  | 人份 |
|  | 抗双链DNA抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  | 人份 |
|  | 抗Sm抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  | 人份 |
|  | 抗nRNP/Sm抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  | 人份 |
|  | 抗Scl-70抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  | 人份 |
|  | 抗SS-A抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  | 人份 |
|  | 抗SS-B抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  | 人份 |
|  | 抗Jo-1抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  | 人份 |
|  | 抗Ro-52抗体IgG检测试剂盒（化学发光法） |  |  |  | 人份 |
|  | 抗核小体抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  | 人份 |
|  | 抗核糖体P蛋白抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  | 人份 |
|  | 抗组蛋白抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  | 人份 |
|  | 抗增殖细胞核抗原抗体IgG检测试剂盒（化学发光法） |  |  |  | 人份 |
|  | 抗着丝点蛋白B抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  | 人份 |
|  | 抗PM-Scl抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  | 人份 |
|  | 抗线粒体M2型抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  | 人份 |
|  | 抗心磷脂抗体IgA测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  | 人份 |
|  | 抗心磷脂抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  | 人份 |
|  | 抗心磷脂抗体IgM测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  | 人份 |
|  | 抗心磷脂抗体测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  | 人份 |
|  | 抗β2糖蛋白1抗体IgA测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  | 人份 |
|  | 抗β2糖蛋白1抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  | 人份 |
|  | 抗β2糖蛋白1抗体IgM测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  | 人份 |
|  | 抗β2糖蛋白1抗体测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  | 人份 |
|  | 抗环瓜氨酸肽抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  | 人份 |
|  | 抗髓过氧化物酶抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  | 人份 |
|  | 抗蛋白酶3抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  | 人份 |
|  | 抗肾小球基底膜抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  | 人份 |
|  | 涎液化糖链抗原测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  | 人份 |
|  | 抗黑色素瘤分化相关基因5抗体IgG检测试剂盒（化学发光法） |  |  |  | 人份 |
|  | 抗磷脂酶A2受体抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  | 人份 |
|  | 抗肝肾微粒体1型抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  | 人份 |
|  | 抗Sp100抗体 IgG 检测试剂盒 (化学发光法) |  |  |  | 人份 |
|  | 抗可溶性肝抗原/肝胰抗原抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  | 人份 |
|  | 抗肝细胞浆I型抗原抗体IgG检测试剂盒（化学发光法） |  |  |  | 人份 |
|  | 抗核膜糖蛋白210抗体IgG检测试剂盒（化学发光法） |  |  |  | 人份 |