用户需求书

- 项目名称：耳鼻喉检查设备

- 采购预算：68万元

- 采购数量：2台

- 产地：接受进口

- 设备需求：

技术需求：

（一）听觉诱发电位仪需求：（预算48万元，1台）

1、▲听性脑干诱发电位（ABR）、耳蜗电图EcochG、听性稳态诱发电位（ASSR）硬件平台：可在同一硬件平台上升级DPOAE等功能模块，通过USB连接电脑（提供产品说明书或产品彩页证明，并在相关参数处标注，未标注按相关参数负偏离扣分处理。）

2、听性脑干诱发电位（ABR）技术要求：

▲2.1功能要求：听性脑干诱发电位(ABR)测试项目包括：Click、Tone Burst 500-4000Hz。（提供产品说明书或产品彩页证明，并在相关参数处标注，未标注按相关参数负偏离扣分处理。）

2.2双通道，左右通道分离描记，可预编多个自动测试规则

2.3自动计算波形重复率和信噪比，达到预设参数可自动结束，跳转下一刺激声

2.4曲线显示：单一曲线、多曲线、多曲线分屏，

▲2.5曲线编辑：自动和手动Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ波标记；A、B曲线分离；对侧曲线显示、曲线加、减处理；峰值-基线计算；峰值-波谷计算；双游标，曲线注解标签（提供产品说明书或产品彩页证明，并在相关参数处标注，未标注按相关参数负偏离扣分处理。）

2.6软件全中文界面，软件可升级。

3.技术参数要求：

3.1双通道，增益：80 dB/60dB，频响范围：0.5至5000 Hz，噪声：4 nV √Hz，0.22 µV RMS （0-3 kHz），CMRR：> 118 dB（0.1Hz – 100 Hz），输入阻抗：> 10 MΩ，可接受电极偏置：> 300 mV ，Raw EEG: 在线显示，刷新率：10 Hz典型值；滤波器：低通与高通后数字滤波，模拟输入滤波器：0.5 Hz至100 Hz，阻抗检查：33 Hz矩形波，测量电流19µA，测量范围：0.5 – 25 KΩ

3.2 短声：刺激率：0.1-80.1次/秒，0.1秒步进； 刺激水平：-10-100 dB nHL（20-130 dB peSPL），1 dB步进； 短纯音：周期数：1-3120； 包络类型：Blackman, Gaussian, Hanning, Hammming, Bartlett, Rectangle, 手动rise/plateau/fall设置；

3.3掩蔽声：白噪声（0 至 -40 dB相对于刺激声）

4、听性稳态诱发电位(ASSR)技术要求：

4.1.双通道前置放大器，Chirp刺激声。

4.2.测试者可根据患者睡眠/清醒状态，选择40Hz或90Hz 刺激率。

▲4.3.双耳不少于八个频率可同时测试，也可独立控制每个频率和或每个刺激，可通过网络共享到其他工作站，完成远程监控、编辑等工作。（提供产品说明书或产品彩页证明，并在相关参数处标注，未标注按相关参数负偏离扣分处理。）

4.4全中文操作界面，可打印详细报告，可自定义输出内容。

5、技术参数：

5.1、双通道，增益：80 dB/60dB，频响范围：0.5至5000 Hz，噪声：4 nV √Hz，0.22 µV RMS （0-3 kHz），CMRR：> 118 dB（0.1Hz – 100 Hz），输入阻抗：> 10 MΩ，可接受电极偏置：> 300 mV ，Raw EEG: 在线显示，刷新率：10 Hz典型值；滤波器：低通与高通后数字滤波，模拟输入滤波器：0.5 Hz至100 Hz。

5.2、抗混叠滤波器：模拟5000 Hz 24 dB 倍频程（30 kHz 采样率），阻抗检查：33 Hz方波，测量电流19 A；测量范围：测量范围：0.5kΩ-25kΩ

▲5.3、刺激声：NB CE-Chirp ,频率500、1、2、4 kHz；带宽：± 1/2 倍频程 – 3 dB；耳蜗延迟代偿刺激方式，双耳可同时给声，每耳同时测试频率不少于4个。（提供产品说明书或产品彩页证明，并在相关参数处标注，未标注按相关参数负偏离扣分处理。）

5.4、调制比率：90 Hz 和40 Hz可选

5.5、掩蔽声：0 – 100 dB HL白噪音

5.6、刺激控制：可独立控制不少于8个刺激声强度，动态提示可选强度范围，独立控制每个刺激声开始

（二）纯音听力计需求：（预算20万元，1台）

1、频率强度

1.1、气导耳机 ：125Hz 至 12000Hz，-10 dB HL 至 120 dB HL （125Hz最大强度85dB）

1.2、骨导耳机 ：250Hz 至 8000Hz，-10 dB HL 至 75 dB HL（125HL最大强度40dB）

1.3、插入式耳机：125Hz至8000Hz，-10 dB HL 至 110 dB HL

2、频率准确度：±1%

3、总谐波失真：＜2% ( 气导耳机和插入式耳机 )；＜5%(骨导震动器)

4、声场强度范围：-10 dB HL 至 102 dB HL（基础扬声器）

▲5、纯音测试信号：持续音、啭音、脉冲音、啭音脉冲音、小儿噪音、小儿脉冲噪音。（请提供作证材料）

6、掩蔽强度范围( 以有效掩蔽校准)

6.1、窄带噪声：最高dB HL 为15 dB 以下声音

6.2、白噪声：最高dB HL 为30 dB 以下声音

▲7、纯音频率扩展倍频程：标准频率、1/2、1/3、1/4、1/6、1/8、1/12、1/16、1/24、1/32、1/48、1/64、单一频率。（请提供作证材料）

8、言语测试：通道1和通道2

8.1、麦克风,内/外部接口A和B：用于真人发音测试,内部声音文件或者来自外部数字设备的录音言语材料。

▲8.2、内置普通话单双音节及词句言语测试词表,并且具备评分功能可绘制出多种言语听力图。（请提供作证材料）

9、特殊测试

9.1、双耳等响度平衡试验ABLB，短增量敏感指数试验SISI，均衡阈值噪声测试TEN，▲噪声下言语识别速测表QuickSIN ，▲BKB-SIN： ，音衰减

9.2、其他（用户自定义）：高频、MLB、朗读测试、纯音伪聋测试、言语伪聋测试、SAL。

10、交流和监听

10.1、医生对患者，医生对助手，患者对医生，助手对患者等三向通讯系统。

▲10.2、内置VRA控件：一键式激发VRA系统。（请提供作证材料）

▲ 11.主机自带≥11英寸高清液晶显示屏。（请提供作证材料）

12配置软件.

12.1 中文联机软件：配有中文联机软件，可与旗下听筛，声阻抗，听力计共享同一平台，所以检查结果排版打印至同一张报告，报告为PDF格式。

12.2 可开放联机软件端口，与医院不同平台系统进行资源共享上传。

★（三）配置需求

1、听觉诱发电位仪：

1.1、Eclipse主机 1台

1.2、EPA4前置放大器 1个

1.3、EAR-TONE ABR插入耳机 1套

1.4、LBK15测试模拟器 1个

1.5、电极线套装 1个

1.6、皮肤清洁膏套装 1套

1.7、专用电极片 1套

1.8、USB线 1个

1.9、电源线 1个

1.10、数据库软件 1个

1.11、操作手册 1本

1.12、CE手册 1本

2、纯音听力计：

2.1主机 1台

2.2气导耳机 1副

2.3骨导耳机 1副

2.4监听耳机 1副

2.5电源线 1个

2.6应答器 1个

2.7麦克风 1个

2.8转接线 1包

★商务需求：

1.整机质保5年