用户需求书

- 项目名称：智能药品管控柜

- 采购预算：60万元

- 采购数量：2台

- 产地：拒绝进口

- 设备需求：

技术需求：

一、智能药品管控柜（主柜）：

1.1智能登录：支持指纹，RFID工卡登录；支持对接医院CA扫码登录；支持戴口罩人脸识别登录。

1.2主控系统：采用国产操作系统，CPU采用X86架构，性能≥4核8线程，内存≥16G DDR4，硬盘≥256G SSD。

▲1.3国产化：管理软件支持在国产环境下稳定适配和运行（即CPU、操作系统、数据库、中间件均为国产），并通过了信创产品评估测试（提供管理软件的信创产品评估公示网页链接截图、信创产品评估证书以及软件测试报告，要求上述材料均能体现CPU、操作系统、数据库、中间件为国产）。

▲1.4产品需达到网络安全等级保护第三级或以上要求。（提供由公安机关出具的《网络系统安全等级保护第三级备案证明》复印件和《网络安全等级保护第三级测评报告》复印件）。

1.5操作终端：1块≥15英寸触摸显示屏。

1.6传感组件：显示屏右侧集成传感模组，具备指纹识别、RFID识别、条码识别等多种传感技术。同时具备距离传感器，实现靠近亮屏和人脸识别登录

17柜体尺寸：长宽高≤730mm*700mm*2000mm。

1.8柜体设计：整柜分为整盒和拆零2个独立的存储区域，上半柜为独立的整盒存储区，由长方形的存储空间组成；下半柜为拆零存储区，由抽屉型的存储空间组成.

▲1.9，整盒存储区：上半柜配置≥4个的导视模块。每个导视模块平整内嵌≥4个不小于2.7寸彩色显示屏和≥4个灯带，显示屏具备不少于7色显示，显示药品名称，效期，批次信息及药品标识。灯带采用阶梯长短设计，按需进行亮起提醒。（提供产品实物照片，要求内容能体现满足上述全部参数要求）

1.10整盒存储区：上半柜配置≥4层存储抽屉，每层抽屉自带滑轨，方便药品存取时的抽出推入。抽屉具备≥3种规格的药格，满足不同品规药品的存储： 规格一：药格尺寸（≥50cm*13cm*12cm），每层可配置不少于4个 规格二：药格尺寸（≥50cm*29cm*12cm），每层可配置不少于2个 规格三：药格尺寸（≥50cm*29cm*30cm），每两层可配置不少于2个

1.11整盒存储区：上半柜配置≥1个金属保险门，便于防尘、清洁与消毒处理。柜门的上方配置独立温湿度显示模组，可分别实时显示柜内温度和湿度值。

1.12拆零存储区：下半柜可配置≥6层抽屉，具备不少于3种高度的抽屉可供选择，抽屉高度一≥6cm，抽屉高度二≥10cm，抽屉高度三≥20cm。

1.13配置物理锁控，紧急情况时通过物理钥匙可开启智能柜，同时每层抽屉配置独立的抽屉锁控装置。

1.14拆零存储区具备≥3种药品管控方案，包含常温重力感应抽屉、冷藏重力感应抽屉、红外单只识别抽屉模组。

1.15拆零存储区：常温重力感应抽屉具备≥2种层高，内部可以选择≥3种规格药盒，整层可实现≥6种药盒组合方案。

1.16拆零存储区：常温重力感应抽屉中的药盒带锁带盖，且均内嵌≥1英寸彩屏，可实时显示药品标识和品规、库存等信息

▲1.17拆零存储区：常温重力感应抽屉支持配置空瓶回收架，每个回收架共计≥60个孔位，有≥5mm高度的提手。整层可实现≥720支空瓶回收，回收时可自动计数。（提供回收架的提手实测尺寸、单个回收架的孔位数，整层空瓶存储数量的实拍照片）

▲1.18拆零存储区：红外单只识别抽屉模组（高度≥10cm）。每层抽屉可容纳≥40个独立药盒，每个药盒尺寸≥9cm*4cm*7cm。可适配不少于6种规格的药盒自由组合： 规格一：≥10孔，适用于1ml安瓿瓶； 规格二：≥10孔，适用于2ml安瓿瓶； 规格三：≥5孔，适用于5ml安瓿瓶或西林瓶； 规格四：≥5孔，适用于5ml宽体西林瓶； 规格五：≥2孔，适用于10ml/20ml安瓿瓶。 规格六：单槽，适用于20ml以上的药品 （要求提供实物照片，体现以下内容：1、抽屉内每层可容纳40个独立药盒，药盒尺寸满足要求；2、药盒内部支持6种孔位规格；3、不同规格药盒的实测照片）

▲1.19拆零存储区：每层红外单只识别抽屉模组可支持≥400支针剂药品存储，每个药盒内的每个独立孔位内集成独立传感器，传感器采用不低于12位的扫描方式对药品放置与取用状态进行实时检测（提供存储总数量，每个孔位底部独立传感器以上2点描述的实拍照片），识别准确率≥99%，识别速度≤1S。（提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告，体现“识别准确率≥99%，识别速度≤1S”）

▲1.20拆零存储区：红外单只识别抽屉模组的每个药盒带锁带盖，取药时系统自动根据药品近效期弹开相应盒盖至≥90度。每个药盒有多色指示灯，每层配置≥40个药盒指示灯。药盒的存储孔位有独立的多色指示灯，每层配置≥400个独立药孔指示灯，取药时根据效期进行近效期指引亮灯，（要求提供实物照片，体现以下内容：药盒盒盖弹开角度；单层抽屉药盒指示灯数量；取药时根据效期进行近效期指引亮灯）

▲1.21拆零存储区：红外单只识别抽屉模组支持配置≥2种不同规格的空瓶回收架， 规格一：回收架长宽高≥12cm*3cm*4cm，每个回收架可存储≥10支空瓶，整层抽屉可回收≥400支空瓶，两侧设置长度≥2.5cm的一体化把手，便于回收架整体取出。 规格二：回收架长宽高≥12cm*3cm*4cm，每个回收架可存储≥5支空瓶，整层抽屉可回收≥200支空瓶，两侧设置长度≥1cm的一体化把手，便于回收架整体取出。 （要求提供实物照片，体现以下内容：1、两种不同规格的尺寸测量图；2、单个回收架可存储空瓶数量，整层存储空瓶数量；3、单个回收架可存储空瓶数量，整层存储空瓶数量；4、两侧把手长度实测图；5、回收架支持整体取出）

1.22冷藏药品管理：拆零存储区支持选配一层冷藏抽屉，抽屉高度≥20cm，抽屉内置≥6个药盒。药盒支持全自动重力计数，尺寸≥120mm*140mm*60mm，自动实时识别药品的存取数量变化。按单取药时，对应药盒支持亮灯导引。

▲1.23信息系统安全：智能柜制造商需提供ISO 27001信息安全管理体系认证和ISO 27018公有云个人可识别信息保护管理体系认证。（提供智能柜制造商认证证书复印件）

▲1.24 IT服务质量：智能柜制造商需提供ISO 20000信息技术服务管理体系认证和ISO 27017云服务信息安全管理体系认证。（提供智能柜制造商认证证书复印件）

▲1.25科学成果：智能柜制造商需提供提供市级或省级或国家级科技主管部门或国家自主知识产权产认可的专业机构颁发的包含智能药品管理相关科学技术（创新、设计）成果登记证书。

▲1.26制冷系统须采用全密闭压缩机制冷技术（非半导体制冷/吸收式制冷），温度控制范围2~8℃（波动≤±0.5℃）。（提供制冷系统制造商出具的投标产品采用压缩机制冷技术的证明文件；提供制冷系统制造商对应投标产品的NMPA认证证书）

1.27与医院信息系统对接，同步科室信息/用户信息/住院患者信息/患者手术信息；

1.28用户登录：用户名密码登录、指纹登录、RFID工卡登录、人脸登录；

1.29 查询指定时间范围内所有出入库记录、盘点记录、库存信息、温湿度记录、空瓶记录查询、交接班记录；

1.30可近效期药品提醒、库存预警、温湿度异常报警；

1.31可维护通知设置、药品管控设置、温湿度预警设置、防盗报警设置；

1.32可对库存药品、空安瓿、消耗药品信息进行交接，并生成交接班记录，日结信息；

1.33可按入库单补药、按药品位置补药；支持补药时，自动指引补药位置及数量；

1.34可对接手术麻醉系统排班数据，支持取药、还药、空瓶回收、关联患者、核对计费、日清管理、处方管理；

1.35可盘点库存药品数量，账盘和机盘数量对比，异常提醒。支持修正异常盘点数据，生成盘点记录单；

1.36可生成麻醉、第一类精神药品专用账册、使用登记专册、交接班记录表、空安瓿回收登记；

二、智能药品管控柜（副柜）

2.1柜体尺寸：长宽高≤710mm*690mm*2000mm。1柜体尺寸：长宽高≤710mm*690mm*2000mm。

2.2导视模块：智能柜整柜支持配置≥7个的导视模块。每个导视模块平整内嵌≥4个不小于2.7寸彩色显示屏和≥4个灯带，显示屏具备7色显示，可清晰显示药品名称，效期，批次等信息及药品标识。灯带可按需进行亮起提醒。

2.3内置智能锁控，可按照权限进行开启和关闭。

2.4柜门：整柜配置≥1个透明门。柜门的上方内侧配置尺寸（长宽高）≥39cm*5cm*1cm独立温湿度显示模组，可分别实时显示柜内温度和湿度值。

2.5储存单元：整柜配置≥7层存储抽屉，每层抽屉自带滑轨。抽屉具备≥3种规格的药格，满足不同品规药品的存储： 规格一：药格尺寸（≥50cm*13cm*12cm），每层可配置4个 规格二：药格尺寸（≥50cm*29cm*12cm），每层可配置2个 规格三：药格尺寸（≥50cm*29cm*30cm），每两层可配置2个

★三、配置需求

- 智能药品管控柜（主柜）： 主控系统1套 用户交互模组1套 电源管理系统1套 震动报警系统1套 标准柜体1套 盒装储药组件1套 智能抽屉组件1套 固定配件1套 手术室药房药品管理管理系统1套

- 智能药品管控柜（副柜）： 电源管理系统1套 震动报警系统1套 标准柜体1套 储药层组件1套 固定配件1套

★商务需求：

整机保修5年