用户需求书
1、 项目名称：耳鼻喉听力检查设备
2、 采购预算：68万元
3、 采购数量：2台
4、 产地：接受进口
5、 设备需求：
	技术需求：

	（一）听觉诱发电位仪需求：（预算48万元，1台）

	[bookmark: _GoBack]1、功能要求：听性脑干（ABR）、Chirp声刺激ABR（iChirp）、耳声发射（DPOAE）、耳蜗电图（ECochG）、微音电位图（CM）、中潜伏期（MLR ）、长潜伏期（LLR）、听性脑干慢负相反应（SN10）、40Hz相关电位测试（40HzAEP）、多频听觉稳态诱发反应（ASSR）、术中听神经监护、oVEMP、cVEMP。

	2、软、硬件要求：

	2.1内置主机中的芯片式放大器，具有在手术室环境中进行术中听神经监护的功能；

	▲2.2具有频谱分析功能：对刺激声和诱发电位反应分别进行频谱分析；（提供产品说明书或产品彩页证明，并在相关参数处标注，未标注按相关参数负偏离扣分处理。）

	2.3预设测试程序，自动进行测试，实时显示测试曲线；

	▲2.4刺激声强度与潜伏期函数，用于区分感音神经性聋与传导性聋；（提供产品说明书或产品彩页证明，并在相关参数处标注，未标注按相关参数负偏离扣分处理。）

	2.5增加信噪比：包括伪迹剔除技术、重复测试、平均技术、时间变换滤波；

	2.6具有正常人和新生儿的频谱及正常值数据库；

	2.7具有自校准及自动保存功能；可任意选择中文界面和英文界面。

	3、AEP技术参数：

	3.1分析时间窗：≥-8000ms ~ 8000ms；

	3.2通道:双通道采集；A/D分辨率:16比特；

	3.3对侧掩蔽强度可覆盖：0dB SPL ~ 149dB SPL；

	3.4刺激声声强:(0-100)dB nHL/0-132dB SPL；

	3.5放大器增益范围可覆盖：5K ~ 200K；共模抑制比：≥110dB；输入阻抗:＞10Mohm；

	▲3.6刺激频率可覆盖：0kHz ~ 16kHz；（提供产品说明书或产品彩页证明，并在相关参数处标注，未标注按相关参数负偏离扣分处理。）

	▲3.7信号采集叠加：1 ~ 51711次/秒；（提供产品说明书或产品彩页证明，并在相关参数处标注，未标注按相关参数负偏离扣分处理。）

	3.8多种刺激方式：不少于.短声（Click），.纯音（Pure Tone），  短纯音（toneburst,TB），短音(Tonepip)，刺激函数可根据需要编辑调整

	3.9数字滤波方式：低频滤波器（高通）设置和高频滤波器（低通）设置；

	3.10耳蜗电图EcochG：可标记SP，AP，Base的潜伏期，耳蜗电图振幅比和面积比；

	3.11可调步长:10dB，5dB，2dB，1dB或者“其它”；选择“其它”时，用户可以自己设置一个步长。

	▲3.12刺激声速率：0-1000次/秒；（提供产品说明书或产品彩页证明，并在相关参数处标注，未标注按相关参数负偏离扣分处理。）

	4、ASSR技术参数：

	4.1检查项目至少包含：客观听力图 、相位图 、频谱图；

	4.2测试频率可覆盖：250-8KHz任意频率；可同时双耳12个或单耳6个频率刺激；

	4.3可任意编写刺激波形文件，刺激方式可选用Click刺激模式，在双耳同时给声时，左右耳给声强度和给声频率可以不同；

	4.4可将复合的刺激频率分离成单独频率点进行分析比较；

	4.5刺激声强可覆盖：－10～130dB ；反应阈值步长5dB；

	4.6可修改设置任何频率刺激或半倍频率。

	（二）纯音听力计需求：（预算20万元，1台）

	1、频率强度

	1.1、气导耳机 ：125Hz 至 12000Hz，-10 dB HL 至 120 dB HL （125Hz最大强度85dB）

	1.2、骨导耳机 ：250Hz 至  8000Hz，-10 dB HL 至 75 dB HL（125HL最大强度40dB）

	1.3、插入式耳机：125Hz至8000Hz，-10 dB HL 至 110 dB HL

	2、频率准确度：±1%

	3、总谐波失真：＜2% ( 气导耳机和插入式耳机 )；＜5%(骨导震动器)

	4、声场强度范围：-10 dB HL 至 102 dB HL（基础扬声器）

	▲5、纯音测试信号：持续音、啭音、脉冲音、啭音脉冲音、小儿噪音、小儿脉冲噪音。（请提供作证材料）

	6、掩蔽强度范围( 以有效掩蔽校准)

	6.1、窄带噪声：最高dB HL 为15 dB 以下声音

	6.2、白噪声：最高dB HL 为30 dB 以下声音 

	▲7、纯音频率扩展倍频程：标准频率、1/2、1/3、1/4、1/6、1/8、1/12、1/16、1/24、1/32、1/48、1/64、单一频率。（请提供作证材料）

	8、言语测试：通道1和通道2

	8.1、麦克风,内/外部接口A和B：用于真人发音测试,内部声音文件或者来自外部数字设备的录音言语材料。

	▲8.2、内置普通话单双音节及词句言语测试词表,并且具备评分功能可绘制出多种言语听力图。（请提供作证材料）

	9、特殊测试

	9.1、双耳等响度平衡试验ABLB，短增量敏感指数试验SISI，均衡阈值噪声测试TEN，▲噪声下言语识别速测表QuickSIN ，▲BKB-SIN： ，音衰减 

	9.2、其他（用户自定义）：高频、MLB、朗读测试、纯音伪聋测试、言语伪聋测试、SAL。

	10、交流和监听

	10.1、医生对患者，医生对助手，患者对医生，助手对患者等三向通讯系统。

	▲10.2、内置VRA控件：一键式激发VRA系统。（请提供作证材料）

	▲ 11.主机自带≥11英寸高清液晶显示屏。（请提供作证材料）

	12配置软件.

	12.1  中文联机软件：配有中文联机软件，可与旗下听筛，声阻抗，听力计共享同一平台，所以检查结果排版打印至同一张报告，报告为PDF格式。

	12.2  可开放联机软件端口，与医院不同平台系统进行资源共享上传。

	★（三）配置需求

	1、听觉诱发电位仪：

	1.1 内置放大器式主机         1台

	1.2 ER3C插入式耳机及配套用耳塞    1套

	1.3 骨导耳机                 1个

	1.4 DPOAE探头及耳塞         1套

	1.5 听诱发电位软件包         1个

	1.6 USB连接电缆              1条

	1.7 鼓膜贴附式耳蜗电片       2片

	1.8 鼓膜贴附式耳蜗电极线     1根

	1.9 纽扣电极线               12根

	1.10  Y型电缆                 1根

	1.11  一次性纽扣电极片        3包

	1.12  5孔导联线              1根

	1.13  4孔导联线              1根

	1.14  VEMP检测配件           1套

	1.15  磨砂膏                 1支

	1.16  工作站                 1套

	1.17  说明书                 1本

	1.18  专用电脑及打印机       1套

	2、纯音听力计：

	2.1主机           1台

	2.2气导耳机     	1副

	2.3骨导耳机	    1副

	2.4监听耳机    	1副

	2.5电源线	        1个

	2.6应答器	        1个

	2.7麦克风	        1个

	2.8转接线     	1包

	★商务需求：

	1.整机质保5年



