用户需求书
1、 项目名称：眼科检查设备
2、 采购预算：150万元
3、 采购数量：3台
4、 产地：拒绝进口
5、 设备需求：
	技术需求：

	一、眼表综合分析仪（预算单价40万元/台，1台）

	1.Placido环：小圆锥设计，环最大直径不超过10cm。

	2.测量直径：远距离模式下直径≥8.8mm，近距离模式下直径≥11mm

	3.曲率半径：32.14D~61.36D (5.5mm~10.5mm)。

	4.散光轴位：0~180°，允差：土2°

	5.瞳孔直径 ：1~13mm，允差：土0.1mm

	6.提供圆锥角膜筛选模块。

	7.形态因子：提供E,Ecc,p,Q的参考值。

	8.具备瞳孔直径随时间变化图

	9.干眼检查功能：包括NIBUT、泪河高度模块、睑板腺自动模块、眼红模块、脂质层模块、睑缘模块、眼表模块等

	▲10.泪膜破裂时间：包括NIBUT及BUT两种方式，互相结合提高泪膜破裂时间测量准确度（投标时需提供产品技术白皮书或说明书扫描件或产品彩页或注册证附页的详细技术参数清单，注：对应参数在上述材料中进行标注，原件备查。）

	11.脂质层分析具备4个以上视频对照组

	12.自动输出综合检查报告，无需手写

	▲13..屏幕设计：双屏设计，小屏固定于主机上便于操作，大屏查看清晰结果。（投标时需提供产品技术白皮书或说明书扫描件或产品彩页或注册证附页的详细技术参数清单，注：对应参数在上述材料中进行标注，原件备查。）

	二、眼科广域眼底成像系统（预算70万元/台，1台）

	1 最大视野≥130º,360º完整正圆无缺损

	2 检查手柄有线连接USB3.0接口、USB接口即插即用

	3 照明光纤集合在手柄端，线束不包含光纤

	4 手柄具有USB3.0接口且直接转换Type-C接口

	5 一次快门成像，无延迟，无多次拍摄后将照片叠加

	6 摄像机(专用医用相机)，医用级CMOS

	7 摄像时间：无摄像时间限制，只要内存有即可连续录像，可多段摄像记录

	▲8.LED光源，波长480-700nm。（投标时需提供产品技术白皮书或说明书扫描件或产品彩页或注册证附页的详细技术参数清单，注：对应参数在上述材料中进行标注，原件备查。）

	9 白色LED光源，无紫外光化学损伤和近红外光热损伤

	10 LED光源去除有害蓝光波段

	11 手柄圆形光场导入眼底照明、光源自动保护

	12  LED光源亮度调节：光源强度以数值显示，0-255级连续可调

	13 可输入姓名、出生日期、出生胎龄、矫正胎龄、体重

	14 输入出生胎龄后系统自动计算矫正胎龄

	▲15 光源亮度调节：光源强度以数值显示，0-255级连续可调（投标时需提供产品技术白皮书或说明书扫描件或产品彩页或注册证附页的详细技术参数清单，注：对应参数在上述材料中进行标注，原件备查。）

	16 任意两张图片并排对比，可打印

	17 提供对比度、亮度、红绿蓝三色调节

	18 对采集的图像进行后处理标注编辑功能，提供注释、标记、病变放大

	19 图像即数据单独批量导入、导出

	20 数据本地储存、备份

	21 手持端探头重量≤0.35Kg

	22 检查手柄线束端可以与市面上任意计算机的USB接口连接

	23. 便携系统，总重量≤2.5KG

	三、智能化同视机工作站（预算40万元/台，1台）

	 1、能够自动辅助诊查病情，并能对诊查结果进行判断与计算分析，自动给出辅助诊断结果。

	▲2、有专家数据库系统，根据辅助诊断结果和临床医生需要,自动生成患者诊断的病历(门诊、病房)和档案。（投标时需提供产品技术白皮书或说明书扫描件或产品彩页或注册证附页的详细技术参数清单，注：对应参数在上述材料中进行标注，原件备查。）

	3、有患者档案电子病历系统，临床医生可把诊查、诊断和医疗方案记载在患者电子档案病历系统中并打印。

	4、拍摄的眼位图像可直接储存到患者电子档案病历系统中。

	5、检查时患者看到图象的位置，可以在电脑显示屏上清楚准确的显示。

	6、目镜焦距： f≥150mm。

	7、瞳距调节范围可覆盖45mm～80mm

	8、左、右镜筒绕竖轴同步微调转动范围可覆盖：0°～20°、0°～40°

	9、各镜筒独立横向转动调节范围可覆盖： 外转0°～40°，0△°～70△°；内转0°～50°，0△°～100△° 

	10、各镜筒独立纵向转动调节范围：仰角≥45°俯角≥45°。

	11、视标扭动（旋向）调节范围可覆盖：顺时针范围 0°～20°，逆时针范围    0°～20°。 

	12、颌托高度调整范围（颌托顶端至目镜中心的调节范围）可覆盖70mm-125mm。

	13、下颌左右调节范围≥±25mm。

	14、光源亮灭调节：可自动控制、手动控制。

	15、自动闪烁频率可覆盖30次/分～300次/分，不少于12档可调，每档有固定闪烁频率。

	16、CPU嵌入电脑主机，非嵌入同视机主机内。

	17、具有补偿患者屈光不正的手段。

	★四、配置需求

	1、眼表综合分析仪

	1.1主机   1台

	1.2数据分析系统   1套

	1.3显示器   1台

	1.4电动升降仪器台   1台

	1.5打印机   1台

	2、眼科广域眼底成像系统

	[bookmark: _GoBack]2.1广域眼底成像摄像探头  1台

	2.2便携式眼科广域成像系统软件（含电脑主机）  1套 

	2.3彩色照片打印机  1台

	2.4功能脚踏开关  1个

	2.5 广域探头保护箱  1个

	3、智能化同视机工作站

	3.1智能化同视机工作站主机  1台

	3.2 计算处理系统   1套

	3.3 数据处理系统    1套

	3.4 电子档案病例系统   1套

	3.5 图像采集系统  1套

	3.6 摄像系统  1套

	3.7 打印系统  1套

	3.8 三角架   1套

	3.9 图片   1盒

	3.10 海丁格刷   1对

	3.11 红色滤光片   1对

	商务需求

	★1、整机保修5年



