深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 体外冲击波疼痛治疗系统 | 1、主机重量：≤30 kg； |
|  |  | 2、主机屏幕：≥8.4英寸彩色触摸屏 |
|  |  | 3、▲冲击波频率：≥25Hz，步进值1Hz；（投标时需提供检验检测报告） |
|  |  | 4、▲最大能流密度≥0.65mJ/㎟；（投标时需提供检验检测报告） |
|  |  | 5、冲击波数至少包含：1-9999个； |
|  |  | 6、冲击波强度调节至少包含：5%-100%； |
|  |  | 7、▲治疗模式：两种，单一模式、序列模式；（投标时需提供检验检测报告） |
|  |  | 8、▲焦区尺寸：≤径向5mm，长度35mm；（投标时需提供检验检测报告或产品技术白皮书或说明书扫描件，注：对应参数在技术说明书中进行标注，原件备查。检验检测报告要求：①由第三方检验检测机构出具并加盖（或带有）CMA标志的检验检测报告扫描件，原件备查；②上述检验检测报告在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的信息查询记录截图。因该平台升级等原因导致无法查询的，则需提供通过检测机构官网、邮箱等可靠途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检测机构盖章的证明材料，证明该报告真实有效。如检验检测报告中明确备注说明相关检验检测项不在检验检测机构CMA资质许可（认定）范围内的，不符合招标文件要求）； |
|  |  | 9、正声压峰值≥85MPa； |
|  |  | 10、压力脉冲宽度≤1μs； |
|  |  | 11、▲设备使用年限：≥10年（提供产品说明书或生产厂商认可的技术白皮书或注册证附页的详细技术参数清单扫描件，并对相关内容进行标注，原件备查。）； |
|  |  | 12、设备内置治疗百科全书包括：处方名称、序列号、治疗参数、治疗方案、解剖图库等治疗所需信息； |
|  |  | 13、▲可设置开机密码以防止非授权人士使用设备或保护用户资料（提供产品说明书或生产厂商认可的技术白皮书扫描件或产品彩页，并对相关内容进行标注，原件备查。）； |
|  |  | 14、可自定义治疗程序并保存； |
|  |  | 15、▲内置冲击质量测试功能：该功能能够确保设备在其强度和频率的全范围内正常工作不衰减；（提供产品说明书或生产厂商认可的技术白皮书扫描件或产品彩页，并对相关内容进行标注，原件备查。）； |
|  |  | 16、▲序列模式可以将每次治疗分成多个节段，每个节段可独立设置频率、强度和冲击次数，每次治疗最多可设置≥99个节段； （提供产品说明书或生产厂商认可的技术白皮书扫描件或产品彩页，并对相关内容进行标注，原件备查。）； |
|  |  | 17、▲治疗头配有显示屏，可触摸设置频率、强度和冲击次数；（提供产品说明书或生产厂商认可的技术白皮书扫描件或产品彩页，并对相关内容进行标注，原件备查。）； |
|  |  | 18、至少配置英语与中文2种系统语言，中文为默认语言。 |
|  |  | 配置清单 序号; 货物名称; 数量; 单位. 1; 主机; 1; 台. 2; 耦合垫(S,M,L); 3; 个. 3; 聚焦冲击波治疗头; 1; 个. 4; 电源线; 1; 根. |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无☑）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无 | 无 | 无 |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无 | 无 | 无 |