用户需求书
1、 项目名称：高频叠加喷射手术系统
2、 采购预算：98万元
3、 采购数量：1台
4、 [bookmark: _GoBack]产地：接受进口
5、 参数要求：
	技术要求

	一、基本要求

	▲1.1、高频呼吸机单机，非模块化配件，适用于成人、儿童患者。（提供单独的高频呼吸机产品注册证和产品使用说明书证明）

	▲1.2≥12.1英寸彩色全触摸显示屏，屏幕分辨率≥1080*720（提供彩页及技术白皮书证明）

	1.3内置锂电池，使用时间≥40分钟

	1.4、具备体重自动关联参数功能，可根据患者体重关联压力及频率相关参数。

	1.5、具备快接系统的管道组，具有颜色标识，防止误操作。

	1.6喷射支气管镜鞘不少于4通道监测及通气功能，能分别在集成镜鞘中同时完成氧浓度监测、气道压力监测、高频喷射呼吸支持、常频喷射呼吸机支持以及高频叠加常频喷射呼吸支持，并不影响临床操作视野，无需额外监测导管。

	1.7、具备屏幕亮度调节功能，可以根据使用场景进行屏幕亮度调节

	1.8、具备开机自检功能，开机后自动进入自检程序无需任何操作，自检时间≤40秒

	二、通气模式

	2.1常频喷射通气（NFJV）工作模式：可单独调节常频呼吸频率，常频吸呼比I:E，以及常频的喷射压力；

	2.2高频喷射通气（HFJV）工作模式：可单独调节高频呼吸频率，高频吸呼比I:E，以及高频的喷射压力；

	2.3 高频叠加喷射通气（SHFJV）工作模式：可分别或一起调节常频与高频呼吸频率，常频与高频吸呼比I:E，以及常频与高频的喷射压力

	2.4 激光安全功能：可快速启动激光安全功能，呼吸机自动降低喷射氧浓度，并能监测气道内氧浓度降至40%以下。

	三、设置参数

	3.1、常频呼吸频率，调节范围可覆盖：1-100次/min 控制精度≤±3%

	3.2、常频I:E比，调节范围可覆盖： 1：5—3：1  控制精度≤±3%

	▲3.3、常频喷射压力，调节范围可覆盖： 0.1—3.5bar，控制精度≤±5%（提供产品技术白皮书证明）

	3.4、高频呼吸频率，调节范围可覆盖：50—1500次/ min，控制精度≤±3%

	3.5、高频I:E比，调节范围可覆盖： 1：5—3：1，控制精度≤±3%

	▲3.6、高频喷射压力，调节范围可覆盖：0.1—2.0bar，控制精度≤±5%（提供产品技术白皮书证明）

	四、监测功能

	4.1、实时波形：压力-时间曲线波形

	4.2、气道峰压

	4.3、气道氧浓度

	4.4、呼气末压力

	五、配置清单

	1.1呼吸机主机                     1台

	1.2移动台车                       1台

	1.3高频喷射呼吸机软件             1套

	1.4高频呼吸模式                   1套

	1.5常频呼吸模式                   1套

	1.6高频叠加常频模式               1套

	1.7激光安全功能                   1套

	1.8喷射管路                       1套

	1.9采样管路                       1套

	1.10喷射支气管镜鞘                 1套

	1.11附件包（说明书、保修卡、熔断器、合格证） 1份

	商务需求

	★1、整机保修5年



