- 用户需求书

- 项目名称：高频叠加喷射手术系统

- 采购预算：98万元

- 采购数量：1台

- 产地：接受进口

- 参数要求：

技术要求

一、基本要求

▲1.1、高频呼吸机单机，非模块化配件，适用于成人、儿童患者。（提供单独的高频呼吸机产品注册证和产品使用说明书证明）

▲1.2≥12.1英寸彩色全触摸显示屏，屏幕分辨率≥1080*720（提供彩页及技术白皮书证明）

1.3内置锂电池，使用时间≥40分钟

1.4、具备体重自动关联参数功能，可根据患者体重关联压力及频率相关参数。

1.5、具备快接系统的管道组，具有颜色标识，防止误操作。

1.6喷射支气管镜鞘不少于4通道监测及通气功能，能分别在集成镜鞘中同时完成氧浓度监测、气道压力监测、高频喷射呼吸支持、常频喷射呼吸机支持以及高频叠加常频喷射呼吸支持，并不影响临床操作视野，无需额外监测导管。

1.7、具备屏幕亮度调节功能，可以根据使用场景进行屏幕亮度调节

1.8、具备开机自检功能，开机后自动进入自检程序无需任何操作，自检时间≤40秒

二、通气模式

2.1常频喷射通气（NFJV）工作模式：可单独调节常频呼吸频率，常频吸呼比I:E，以及常频的喷射压力；

2.2高频喷射通气（HFJV）工作模式：可单独调节高频呼吸频率，高频吸呼比I:E，以及高频的喷射压力；

2.3 高频叠加喷射通气（SHFJV）工作模式：可分别或一起调节常频与高频呼吸频率，常频与高频吸呼比I:E，以及常频与高频的喷射压力

2.4 激光安全功能：可快速启动激光安全功能，呼吸机自动降低喷射氧浓度，并能监测气道内氧浓度降至40%以下。

三、设置参数

3.1、常频呼吸频率，调节范围可覆盖：1-100次/min 控制精度≤±3%

3.2、常频I:E比，调节范围可覆盖： 1：5—3：1 控制精度≤±3%

▲3.3、常频喷射压力，调节范围可覆盖： 0.1—3.5bar，控制精度≤±5%（提供产品技术白皮书证明）

3.4、高频呼吸频率，调节范围可覆盖：50—1500次/ min，控制精度≤±3%

3.5、高频I:E比，调节范围可覆盖： 1：5—3：1，控制精度≤±3%

▲3.6、高频喷射压力，调节范围可覆盖：0.1—2.0bar，控制精度≤±5%（提供产品技术白皮书证明）

四、监测功能

4.1、实时波形：压力-时间曲线波形

4.2、气道峰压

4.3、气道氧浓度

4.4、呼气末压力

五、配置清单

1.1呼吸机主机 1台

1.2移动台车 1台

1.3高频喷射呼吸机软件 1套

1.4高频呼吸模式 1套

1.5常频呼吸模式 1套

1.6高频叠加常频模式 1套

1.7激光安全功能 1套

1.8喷射管路 1套

1.9采样管路 1套

1.10喷射支气管镜鞘 1套

1.11附件包（说明书、保修卡、熔断器、合格证） 1份

商务需求

★1、整机保修5年