用户需求书
1、 项目名称：呼吸机
2、 采购预算：65万元
3、 采购数量：3台
4、 产地：拒绝进口
5、 参数要求：
	技术要求

	一、有创呼吸机（预算20万元/台，2台）

	1.呼吸机可适用于患者通气辅助及呼吸支持，具备有创、无创、高流量通气模式，整机为气动电控结构（空、氧双气源），支持中央供气和空气压缩机双方式驱动工作。显示屏≥18.5英寸彩色电容触摸屏，分辨率≥1920*1080像素，支持手势滑动操作和戴无菌手套操作

	2.呼吸机采用紧密结构，主机重量不带涡轮＜18kg

	3.呼吸机具备动态肺视图，能实时图形化动态显示患者气道阻抗、肺顺应性、通气量等力学参数变化，动态肺视图包含肺损伤、肺塌陷风险提示，具备肺损伤、肺塌陷对应参数柱状图风险提示。

	4.呼吸机具备以下通气模式：容量控制/辅助通气模式V-A/C和容量同步间歇指令通气模式V-SIMV；压力控制/辅助通气模式P-A/C和压力同步间歇指令通气模式P-SIMV；持续气道正压通气模式/压力支持通气模式CPAP/PSV、窒息通气模式。压力调节容量控制通气（如AUTOFLOW或PRVC等）、压力调节容量控制-同步间歇指令通气模式（PRVC-SIMV）；双水平气道正压通气模式（如BIPAP或DuoLevel或BiLevel）、气道压力释放通气APRV；容量支持通气VS；自适应分钟通气AMV模式

	5.▲呼吸机配备机械能监测系统或单机，监测范围0.00~100.00 J/min。（提供产品说明书或厂家盖章的技术白皮书及实物图片证明符合以上参数）

	6.▲呼吸机自适应通气模式具有参数调节目标指示表盘。（提供产品说明书或厂家盖章的技术白皮书及实物图片证明符合以上参数）

	7.呼吸机呼气触发灵敏度：Auto，1%≤灵敏度≤85% 。

	8.呼吸机具备气道压力监测：气道峰压、平台压、平均压、呼气末正压、驱动压，驱动压，定义为：在机械通气中作用在呼吸系统的驱动压力，是平台压与呼气末正压的差。范围：0～ 120cmH2O。

	9.▲呼吸机支持联合辅助压力模块使用，支持实现实时提供吸气末跨肺压、呼气末跨肺压、跨肺驱动压、吸气末食道压、呼气末食道压压、食道压摆动值、食道压压力时间乘积、食道压分钟压力时间乘积等辅助压监测参数

	10.配备的湿化器具备≥3英寸彩色触摸屏。

	11.▲湿化器支持设置加热和非加热两种管路模式，支持设置有创、无创、高流量湿化模式。（提供产品说明书或厂家盖章的技术白皮书证明符合以上参数）

	12.▲湿化器在非加热管路模式下，能够智能识别加热管路的连接并自动切换到加热管路模式（提供产品说明书或厂家盖章的技术白皮书及实物图片证明符合以上参数）

	13.湿化器湿度性能：有创模式≥33mg/L，无创模式≥12mg/L，高流量模式≥33mg/L

	14.湿化器配备蓝牙模块，能够进行设备间的数据互联传输数据

	15.呼吸机支持联合跨肺压模块使用，支持实现食道压滤波处理和食道压基线校准功能

	16.呼吸机支持联合主流CO2模块使用，能够监测气道死腔VDaw 和肺泡通气量Vtalv 等参数，支持监测容积-二氧化碳图；能够进行氧合指数OI和P/F值的计算

	17.▲呼吸机具备一体化模块插件箱，插件箱能够联合转运监护仪使用，并能够对转运监护仪进行充电。（提供产品说明书或厂家盖章的技术白皮书证明符合以上参数）

	18.呼吸机能够联合双通道辅助压监测模块使用，能实现①实时监测食道压和胃内压变化趋势；②配备辅助压置管工具，实时检测识别食道压气囊位置，一键自动阻塞实验确认气囊位置；③实现对于胸壁顺应性Ccw，监测范围：0-300mL/cmH2O，肺顺应性Clung监测，监测范围：0-300mL/cmH2O；

	19.呼吸机需接入中央站，需实现呼吸机报警静音，呼吸机报警集中在中央站查看，减少ICU内噪音。

	二、转运呼吸机（预算25万/台，1台）

	1、通过EN1789和YY0600.3转运标准测试，通过RTCA/DO-160G和EN 13718-1直升机转运标准测试。

	2、▲适用于成人、小儿及新生儿患者通气辅助及呼吸支持（提供产品说明书或技术白皮书扫描件，原件备查）。

	3、整机为电动电控设计，涡轮驱动产生空气气源。

	4、电池续航时间1块电池≥5小时，选配2块电池≥10小时。

	5、呼吸机整机重量≤6.5kg。

	6、高性能涡轮，峰值流速≥260L/min。

	7、提拿悬挂一体化多功能把手，灵活便携。

	8、▲可与监护仪模块化一体集成，实现通气监护一体化和在呼吸机屏幕上同屏显示（提供产品说明书或技术白皮书扫描件，原件备查）。

	9、可通过台车集成输注泵，转运途中更加高效便携。

	10、可配备自动同步床旁重症呼吸机设置到转运呼吸机功能，转运过程通气治疗不改变。

	11、▲无消耗型氧传感器，无需校准和更换（提供产品说明书或技术白皮书扫描件，原件备查）。

	12、支持高压氧气气源和低压氧气气源两种方式。

	13、▲采用≥10英寸彩色电容触摸控制屏，分辨率≥1280*800像素，可同时显示波形和监测参数（提供产品说明书或技术白皮书扫描件，原件备查）。

	14、具有屏幕亮度自动调节功能，根据环境光线强度自动调节屏幕亮度。

	15、▲具有关机状态下电量显示功能，更加高效掌握机器剩余电量（提供产品说明书或技术白皮书扫描件，原件备查）。

	16、支持显示≥100小时的全部监测参数趋势图、表分析，≥8000条报警和操作日志记录。

	17、具备截屏U盘导出功能，可缓存≥50张屏幕文件。

	18、▲防尘防水等级≥IP34，最高工作海拔≥7000m，工作温度范围：-20 ~ 50 ℃，保证机器在复杂环境中的安全（提供产品说明书或技术白皮书扫描件，原件备查）。

	19、具有自动海拔补偿功能和自动漏气补偿功能。

	20、标配模式：控制/辅助通气模式A/C和同步间歇指令通气SIMV；持续气道正压通气模式/压力支持通气CPAP/PSV、双水平气道正压通气（如BIPAP或DuoLevel或BiLevel）、压力调节容量控制通气（如AUTOFLOW或PRVC等）、压力调节容量控制-同步间歇指令通气模式（PRVC-SIMV）、心肺复苏通气模式（如CPRV，CPRmode等）。

	21、高级模式：容量支持通气VS、气道压力释放通气APRV；自适应分钟通气（如AMV或ASV等以Otis公式患者最小呼吸做功为通气目标的智能通气模式）。

	[bookmark: _GoBack]22、可配备无创通气模式和氧疗模式。

	23、呼吸同步技术（如IntelliCycle，IntelliSync+），自动调节吸气和呼气触发灵敏度、压力上升时间，提高人机同步性和舒适度，减少手动调节参数。

	24、标配动态肺视图。

	25、标配增氧、吸痰、吸气保持功能。

	26、标配内源性PEEP、口腔闭合压P0.1和浅快呼吸指数RSBI的测定。

	27、可选配脱机工具SBT，静态PV环和肺复张工具。

	28、潮气量覆盖：2ml—4000ml

	29、吸气压力覆盖：1—80 cmH2O

	30、呼气末正压覆盖：0—50 cmH2O

	31、▲吸入氧浓度覆盖：21—100%（提供产品说明书或技术白皮书扫描件，原件备查）。

	32、吸气时间覆盖：0.1—10s  

	33、压力触发灵敏度覆盖：-20— - 0.5cmH2O，或 OFF  

	34、流速触发灵敏度覆盖：0.5—20L/ min，或 OFF  

	35、呼气触发灵敏度覆盖：Auto, 1—85%  

	36、氧疗流量覆盖：2—80L/min

	37、监测参数：氧浓度、分钟通气量、潮气量、气道压力、呼吸频率等关键参数。

	38、波形监测：压力—时间、流速—时间、容量—时间、CO2—时间波形、SpO2—时间波形。

	39、报警：潮气量、通气量、压力、呼吸频率、窒息、氧浓度、氧气不足、电量不足、管路脱落、机器故障。

	40、信息互连：支持多种无线方式（选配WiFi、5G）灵活将呼吸机数据传输到远程终端，实现患者的远程实时监控，满足转运过程中的信息化的需求。

	41、▲呼吸机支持接入同品牌设备管理看板，实时了解设备使用状态和科室分布以及使用率、出厂时间和工作时长信息（提供产品说明书及设备看板的屏幕截图）。

	★三、配置需求

	1、有创呼吸机配置需求

	1.1.呼吸机主机1套

	1.
2.氧气软管（配接头）1套

	1.3.空气软管（配接头）1套

	1.4.国标电源线1根

	1.5.成人、小儿模拟肺1个

	1.6.成人、小儿一次性呼吸管路1套

	1.7.机械臂1套

	1.8.触摸屏湿化器1套

	1.9.成人、小儿无创面罩1套

	1.10.成人、小儿氧疗鼻塞导管1套

	1.11.台车1台

	1.12.机械能监测系统或单机1套

	1.13.插件箱1个

	1.14.顺磁氧传感器1个

	1.15.静态PV环测量工具1套

	1.16.脱机辅助工具1套

	2、转运呼吸机配置需求

	2.1.呼吸机主机          1台

	2.2.转运监护仪          1台

	2.3.内置空气涡轮        1个

	2.4.电容触摸屏          1个

	2.5.一体化多功能把手    1套

	2.6.有创/无创通气模式   1套

	2.7.高流量氧疗模式      1套

	2.8.锂电池              1个

	2.9.台车                1个



