用户需求书
1、 项目名称：救护车
2、 采购预算：60万元
3、 采购数量：1台
4、 产地：拒绝进口
5、 设备需求：
	技术需求：

	一、救护车：

	▲1.车体尺寸（mm）： ≥5990×2068×2850（长×宽×高） 

	2.医疗舱内尺寸（mm）： ≥3270×1870×1950 （长×宽×高）

	3.轴距（mm）：≥3750

	▲4.车辆满载总质量（kg）： ≥4400

	5.车辆整备质量（kg）： 3050-3150

	6.悬挂系统：麦费逊独立前悬，霍奇基斯后悬

	8.燃油种类：柴油

	9.油箱容积 (L) ：≥80

	10.工作方式：四缸直列、增压中冷、高压共轨柴油发动机

	11.排气量（ml）：≥2296

	12.额定功率（kw）≥128

	13.排放标准：不低于国VI标准

	14.驱动方式：后轮驱动

	15.变速器：自动挡

	16.最高时速（km/h）：≥150

	17.轮胎规格：≥195/75R16C

	18.制动系统：前通风盘式和后实心盘式制动器

	19.额定载客 （含驾驶员） ：≧7人

	二、车辆主要需求：

	1.ABS8.0（自动防抱死刹车系统）+EBD（电子制动力分配）+EBA（刹车辅助系统）+ASR（牵引力控制系统）+ESP（车身稳定控制系统）

	2.中控锁

	3.驾驶室电动门窗

	4.驾驶座安全气囊

	5.驾驶室三座椅

	6.遥控钥匙（二把），一键启动。

	7.驾驶室原厂冷暖系统

	8.原厂倒车雷达、中控配置多媒体倒车后视系统（带倒车轨迹）

	9.同色保险杆

	10.PATS电子防盗系统

	11.电动折叠后视镜，铝合金钢圈

	12.定速巡航、自动雨刮

	13.后门上车踏板，中门电动踏板

	三、医疗舱：

	1.车身涂装

	1.1后车厢贴白色磨砂膜：1套

	1.2 救护车外观彩条贴字：1套（使用方指定图样）

	★2.警报警示、照明系统

	2.1驾驶室警灯、警报及照明控制系统：1套

	2.2车顶前端加装镶嵌式警灯：1套

	2.3车顶尾端加装镶嵌式警灯：1套

	2.4车头加装警灯：2盏

	3.空调及照明系统

	▲3.1.医疗舱安装救护车冷、暖空调。在车辆静止，医疗舱内平均温度40℃的情况下开启车辆后空调。空调开启3分钟内，医疗舱内降温不低于10℃；10分钟内，医疗舱降温不低于15℃。（投标时需提供产品技术白皮书或说明书扫描件或产品彩页或厂家参数确认函，注：对应参数在技术白皮书或说明书或彩页或厂家参数确认函中进行标注，原件备查。）

	3.2 医疗舱顶部安装12V输液射灯：2个

	3.3 医疗舱顶部安装LED照明灯：4个

	3.4 安装12V紫外线消毒灯：1个

	4.电源电气系统

	4.1 移动电缆1根≥10m

	4.2 医疗舱内安装220v插座≥4个

	4.3 医疗舱内安装12V插座≥2个

	4.4 220V/16A防水、带防护盖的外接电源插座≥1个

	4.5 配备纯正弦波逆变器，可实时观测逆变器供电情况，输出功率≥1500W；提供24小时不间断电源；逆变、市电全自动切换，实现交流不间断供电，具备四段式充电功能；设有独立开关、具有漏电、过载、过温、短路、欠压、过压等完善的保护装置。

	▲4.6医疗舱电路使用的汽车线束，需满足汽车电线束技术条件QC/T 29106-2014中端子与电线连接检测要求、橡胶件在0.3MPa水压下的防水性能测试、24h耐振动性能测试以及48h耐盐雾性能测试要求（投标时需提供产品技术白皮书或承诺函）。

	▲4.7救护车使用的线缆禁用物质铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚应符合GB/T 30512-2014汽车禁用物质要求；线缆的阻燃测试需符合标准UL94（投标时需提供产品技术白皮书或承诺函）。

	4.8医疗舱控制系统采用集成控制，改装电路系统配备集成控制主机箱。

	5.医疗舱配置

	5.1 驾驶室与医疗舱安装分隔墙， 分开前后车厢， 分隔墙有可视窗口 

	5.2 医疗舱内饰：采用防水、防霉、抗菌、易清洗的PVC高分子环保材料

	5.3 医疗舱侧方独立选装座椅

	5.4 医疗舱中门安装上车踏板：1个

	5.5医疗舱中门安装全方位上车安全扶手：1个

	5.6 医疗舱尾部安装氧气固定柜：1个

	5.7 医疗舱配套氧气瓶（带减压阀）

	5.8 医疗舱配套氧气湿化器

	5.9 医疗舱安装车载氧气插口（可供呼吸机和湿化器使用）

	5.10 医疗舱顶部安全抗菌扶手

	5.11 医疗舱顶部换气风扇（双向式）：1个

	5.12 医疗舱顶部输液盒（可固定2个输液瓶）：1个

	5.13 医疗舱顶部安装6门透明滑行储物吊柜：1个

	5.14 灭火器：1个，≥1kg

	5.15 医疗舱具有保温隔音、隔热层

	▲5.16 医疗舱地板革需满足《汽车塑料制品通用试验方法 QC/T 15 - 1992》5.1中耐温度性（至少包括耐热、耐寒、耐冷热交变2个循环试验）要求（投标时需提供产品技术白皮书或承诺函）。

	▲5.17医疗舱地板革需满足《汽车塑料制品通用试验方法 QC/T 15 - 1992》5.2、《QC/T 17-1992》中耐候性试验要求（投标时需提供产品技术白皮书或承诺函）。

	5.18医疗舱具有设备固定区，并配备设备隔震器

	5.19医疗舱配置单人座椅固定支架

	5.20医疗舱全套防撞软包1个

	5.21 医疗舱前后对讲系统1个

	四、电动自动上车担架：

	（1）高位尺寸：长*宽*高≥1980*584*1090mm

	（2）低位尺寸：长*宽*高≥1980*584*370mm 

	（3）车轮直径：≥150mm.

	（4）手动泄压装置：电池电力不足时，在紧急情况可手动控制升降。

	（5）承重≥300kg，自重74.2kg。

	▲（6）担架最低位到最高位升降时间：≤10s。电力驱动升降，匀速升降，避免病患的二次伤害。在任意高度停留时缓冲减震，空载升降次数350次左右，承载次数100次左右。

	（7）具有伸缩功能，靠背抬起后，可将担架长度缩短，方便进电梯，其中两个轮子上车时可根据使用环境实现定向和万向轮之间切换，担架轮能实现制动功能。

	▲（8）动力：电池规格：锂电池。配两块电池，电池快拆装设计。工作电源DC25.55V   8.6AH

	（9）产品可以靠背调节角度：0-75度，腿部调节角度0-20度，高度调节。适合病患各种体位调整。

	（10）配有伸缩折叠的输液架，输液架高度可调

	▲（11）车载充电和适配器双电源充电功能；充电装置：工作电源：AC100V-240V，输出电源：DC29V,1.65A

	（12）担架垫采用密封高密度PVC双面弹性革材质。

	（13）配有专用平台导轨。

	（14）碰撞安全要求：通过碰撞测试，

	（15）产品具有电磁兼容检测。

	▲（16）一块电池可保证负载135KG担架连续升降≥85次。

	（17）担架主体采用铝合金材料结构设计，X型底架结构及长前腿的防震设计。采用荧光醒目警示荧光绿颜色设计。担架整体具有高反光标签，夜间可见。具有与担架床体等长的主梁设计。具有可向下折叠的床边护栏。

	（18）产品按键在升降过程中，显示屏幕上有向上或向下的箭头显示，方便用户操作。显示屏幕上带有产品待机时间按钮，方便查看使用时间；带有电量显示功能，便提醒用户充电。

	（19）★产品具有二类医疗器械注册证。

	五、碳纤维铲式担架：

	（1）担架长度根据病人身长可不同档位调节

	（2）担架一端（脚部）采用窄框架结构

	（3）主要材料为碳纤维

	（4）可与头部固定器结合使用

	（5）该单架无磁性

	（6）担架表面需防止渗入体液

	（7）采用分离性结构，两端设有分离装置，使担架分离成左右两部分，可将病人铲入或抽出，减少二次伤害

	（8）展开尺寸（长×宽×高）：≤200×42×7cm

	（9）折叠尺寸（长×宽×高）：≤117×42×10cm

	（10）承重：不小于159kg

	六、履带式楼梯担架：

	（1）规格：长≤1080mm 宽≤510mm ； 

	（2）可形成平卧床，将人转移到车内，推车下楼； 

	（3）在平地可做轮椅，推、拉车转运工具，可作担架使用； 

	（4）折叠成一字形，承重≤100kg； 

	（5）整车用航空合金烤漆制成，重≤8.5kg 防污坐垫

	七、转运呼吸机：

	1、整机与显示要求

	1.1▲通过EN 1789和YY 0600.3转运标准测试，通过RTCA/DO-160G和EN 13718-1直升机转运标准测试

	1.2适用于成人、小儿及新生儿患者通气辅助及呼吸支持。

	1.3整机为电动电控设计，涡轮驱动产生空气气源。

	1.4电池续航时间1块电池≥5小时，选配2块电池≥10小时。

	1.5呼吸机整机重量≤6.5kg。

	1.6▲可与监护仪模块化一体集成，实现通气监护一体化并在呼吸机屏幕上同屏显示

	1.7▲无消耗型氧传感器，无需校准和更换

	1.8支持高压氧气气源和低压氧气气源两种方式。

	1.9▲采用≥10英寸彩色电容触摸控制屏，分辨率≥1280*800像素，可同时显示波形和监测参数

	1.10具有屏幕亮度自动调节功能，根据环境光线强度自动调节屏幕亮度。

	1.11▲具有关机状态下电量显示功能，显示机器剩余电量

	2、环境适应性要求

	2.1▲防尘防水等级≥IP34，最高工作海拔≥7000m，工作温度范围：-20 ~ 50℃，                                             

	2.2具有自动海拔补偿功能和自动漏气补偿功能。

	3、呼吸模式及功能

	3.1▲高级模式：容量支持通气VS、气道压力释放通气APRV。；自适应分钟通气（如AMV或ASV等以Otis公式患者最小呼吸做功为通气目标的智能通气模式）

	3.2可配备无创通气模式和氧疗模式。

	3.3呼吸同步技术（如IntelliCycle，IntelliSync+），自动调节吸气和呼气触发灵敏度、压力上升时间，提高人机同步性和舒适度，减少手动调节参数。

	4、设置参数

	4.1潮气量：2 ml—4000 ml

	4.2吸气压力：1—80 cmH₂O

	4.3呼气末正压：0—50 cmH₂O

	4.4▲吸入氧浓度：21%—100%

	4.5吸气时间：0.1—10 s  

	4.6压力触发灵敏度：-20— - 0.5 cmH₂O，或 OFF  

	4.7流速触发灵敏度：0.5—20 L/min，或 OFF  

	4.8呼气触发灵敏度：Auto, 1%—85%  

	4.9氧疗流量：2—80L/min

	5 信息化功能要求

	5.1信息互连：支持多种无线方式（选配Wi-Fi、5G），灵活将呼吸机数据传输到远程终端，实现患者远程实时监控，满足转运过程中的信息化需求。

	5.2呼吸机支持接入同品牌设备管理看板，实时了解设备使用状态和科室分布以及使用率、出厂时间和工作时长等信息

	★配置清单：

	1、额定载客 （含驾驶员） ≧7人救护车1辆

	2、电动自动上车担架   1个

	3、碳纤维铲式担架    1个

	4、履带式楼梯担架    1个

	5、转运呼吸机      1台

	6、医疗舱：独立旋转座椅3个；氧气瓶15L ≥6个；配套氧气湿化器2个；车载氧气插口4个；安全抗菌扶手杆1个
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