深圳市儿童医院设备采购用户需求书
	项目名称
	全自动化学免疫分析仪
	预算单价
（元）
	9500
	数量
	1

	单位
	台
	预算总价
（元）
	9500
	产地
	国产

	技术参数

	★1
	分析原理：化学发光免疫分析技术；

	▲2
	可检测项目包括：他克莫司、环孢霉素、雷帕霉素、霉酚酸、地高辛、茶碱、丙戊酸、卡马西平、苯妥英、总利培酮、万古霉素、庆大霉素、伏立康唑、利奈唑胺、甲氨蝶呤、紫杉醇、五氟尿嘧啶，以上可检测项目已经取得国内医疗器械注册证，所有项目的检测试剂组成成分含有单克隆抗体，适用血清药物浓度测定-单抗法的收费标准，提供医疗器械注册证文件证明；

	▲3
	检测技术前景：具备开展大分子单抗药药物浓度检测能力，可提供科研试剂盒或者技术说明书；

	4
	试剂盒包装规格可提供100 人份/盒或者50 人份/盒，避免大包装引起的试剂浪费，提供注册证文件证明；

	5
	检测速度≥180 测试/小时，出首结果时间≤15分钟；

	6
	样本位≥55个，可连续进样；试剂位≥25个，二维码识别试剂；

	7
	批内批间精密度≤10%；

	8
	配套试剂存储条件：2-8℃；

	9
	可检测样本类型：人体的血清、血浆、全血、尿液样本；

	10
	中文操作界面，一体化全触屏操作，可连接Lis系统；

	
	配置清单

	1
	检测主机
	1台

	2
	电源线
	1条

	3
	样本架
	6个

	4
	废液桶
	1个

	5
	硅胶管路
	2条

	
	

	商务需求

	★1
	整机保修5年

	专机专用配套试剂/耗材

	序号
	试剂耗材名称
	单位

	1
	清洗液
	盒

	2
	样本稀释液
	盒

	3
	全自动免疫检验系统用底物液
	盒

	4
	样本释放剂
	盒

	5
	8项药物浓度复合质控品
	盒

	6
	全血药物浓度复合质控品
	盒

	7
	微量样品杯
	包

	8
	反应杯
	包

	9
	他克莫司测定试剂盒
（化学发光免疫分析法）
	盒

	10
	霉酚酸测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	盒

	11
	环孢霉素测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	盒

	12
	雷帕霉素测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	盒

	13
	地高辛测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	盒

	14
	卡马西平测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	盒

	15
	万古霉素测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	盒

	16
	丙戊酸测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	盒

	17
	伏立康唑测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	盒

	18
	利奈唑胺测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	盒

	19
	庆大霉素测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	盒

	20
	茶碱测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	盒

	21
	苯妥英测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	盒

	22
	总利培酮测定试剂盒（化学发光免疫分析法
	盒

	23
	甲氨蝶呤测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	盒

	24
	5氟尿嘧啶测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	盒

	25
	紫杉醇测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	盒



