深圳市儿童医院设备采购用户需求书

| 项目名称 |  | 半导体激光治疗仪 |  | 预算单价（元） | 48000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算数量 |  | 2 |  | 单位 | 台 |
| 预算总价 （元） |  | 96000 |  | 产地 | 国产 |
| 技术参数 |  |  |  |  |  |
| ▲1 | 设备具备四路输出，可选择双路或四路同时输出（提供产品彩页或说明书或官网截图扫描件等证明材料）。 |  |  |  |  |
| ▲2 | 每路激光功率在0-50mw范围且连续可调，整机输出激光总功率≤200mW（提供产品彩页或说明书或官网截图扫描件等证明材料）。 |  |  |  |  |
| 3 | 每路激光功率不稳定度≤5%。 |  |  |  |  |
| ▲4 | 设备支持可插入式治疗探头（提供产品彩页或说明书或官网截图扫描件等证明材料）。 |  |  |  |  |
| 5 | 使用电源交流220V/50Hz，输入功率≤35W。 |  |  |  |  |
| 6 | 设备带有液晶显示屏。 |  |  |  |  |
| 7 | 时间设置1-99(min)可调（提供产品彩页或说明书或官网截图扫描件等证明材料）。 |  |  |  |  |
| 8 | 采用GaAlAs作为激光媒介。 |  |  |  |  |
| ▲9 | 激光波长630-650nm（提供产品彩页或说明书或官网截图扫描件等证明材料）。 |  |  |  |  |
| ▲10 | 可提供连续、脉冲两种模式，脉冲模式输出，脉宽、脉间0.8-1.2s（提供产品彩页或说明书或官网截图扫描件等证明材料）。 |  |  |  |  |
| 商务需求 |  |  |  |  |  |
| ★1 | 整机保修5年 |  |  |  |  |
| 专机专用配套试剂/耗材 |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用隔离垫 |  | 片 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |