附件1：

潜在供应商调查问卷

一、基本情况

| 公司名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 成立时间 |  |  |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| 电话 |  | 邮箱 |  |
| 本项目报价（万元） |  |  |  |
| 投标人资质要求 | - 营业执照副本复印件,加盖投标人公章;提供在国家企业信用信息公示系统中自行打印的所有信息（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）；（包括基础信息，企业自行公示信息，行政许可信息，行政处罚信息，纳入经营异常名录信息，纳入严重违法失信企业名单（黑名单）信息）加盖投标人公章）； |  |  |

二、公司已获得的行业资质、资信证书及荣誉

（一）请提供企业营业执照扫描件

（二）请提供贵司已获得的行业资质、资信、认证证书列表

| 证书名称 | 颁发机构 | 获得时间 | 有效期限 |
| --- | --- | --- | --- |

（若行数不够，请自行添加）

（三）请提供企业行业资质、资信、认证证书扫描件：

三、根据本项目规模，请提供贵司拟投入的服务团队规划：

| 序号 | 岗位 | 人数（人） | 人员须具备的条件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 学历 | 专业 | 电工证书 | 同类项目经验 |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  | （请注意：须提供以项目主管或项目经理身份负责管理过的医疗设备维保项目经验） |
| 2 | 技术工程师 |  |  |  |  | （请提供拟投入该岗位人员所能达到的最低同类工作经验年限） |
| 3 | 技术工程师 |  |  |  |  |  |

（若行数不够，请自行添加）

四、公司同类项目业绩情况

（一）请提供贵司自2023年1月至今所完成的运维服务项目：

| 项目名称 | 业主单位名称 | 服务内容 | 合同签订时间（或中标时间） | 用户满意度评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（若行数不够，请自行添加）

（二）请提供以上业绩合同复印件或中标通知书扫描件：

五、请根据实际情况填写贵公司对本项目论证参数的响应情况

论证参数列表

| 序号 | 需求 | 是否能完全响应（若有修改意见，请在此列填写） |
| --- | --- | --- |
| 服务内容 | 1、龙华院区箱式物流系统维保服务。 - 2、设备组成:系统由周转箱、垂直输送系统，水平输送系统，条码识读管理系统(可采用条码或RFID识别方式)、收发工作站等设备构成。系统配置十六套垂直输送系统，连接住院楼与门诊医技楼的各个科室。水平输送设备安装位置。为地下一层吊装，五层吊装，设备层落地安装，吊装水平输送设备采用并行布置。水平贯通输送线主要由直线辊筒输送机、转弯辊筒输送机、合路和分路机构、皮带输送机等组成。垂直输送系统主要为垂直升降机，内部运载平台上配置水平传送线体与外部线体衔接，根据外部水平线体形式，内部传送线体可以分上下两层布置;根据物资配送量及效率要求，垂直升降机内部线体分为双层双盒位形式。 - 3、服务内容： - 3.1信息技术及 PLC控制技术服务内容： - 3.1.1.信息系统。 - 3.1.2物流监控系统。 - 3.1.3信息系统数据库维护。 - 3.1.4服务器备机配置和维护。 - 3.1.5保障与相关业务信息系统及相关设备接口正常对接。 - 3.1.6备份信息系统和监控系统。 - 3.1.7清理和备份相关数据库数据。 - 3.1.8做好现场技术培训和交流服务。 - 3.1.9根据用户环境变化需求，提供重新部署数据及数据库迁移等的相关服务。 - 3.1.10向用户提供其他相关新技术和新业务咨询服务。 - 3.1.11根据用户业务需求提供系统补丁、扩容和软件升级服务支持。 - 3.2水平贯通输送线机械设备维护保养服务内容： - 3.2.1皮带输送机维护保养事项： - 3.2.1.1皮带输送机的各个滚筒检测并预测使用寿命及出现磨损进行更换。 - 3.2.1.2皮带输送机各个电机进行维护保养如出现电机无法正常使用，则需更换。 - 3.2.1.3对皮带张紧力度、允差进行检测、调整。 - 3.2.1.4各执行器件(变频器、接触器、继电器、检测开关、反射开关,对射开关、接近开关等)出现损坏或不能正常工作应给予更换。 - 3.2.1.5检查PLC模块信号控制运行状况，同时需要提出当前情况及以后注意事项，并预估其使用寿命。 - 3.2.1.6对所有传动机构进行清洁、润滑，对磨损件进行更换、对紧固件进行重新紧固。 - 3.2.2直线辊筒输送机维护保养事项: - 3.2.2.1直线辊筒输送机的传输带检查及出现破损的更换。 - 3.2.2.2直线辊筒输送机各个滚筒检测并预测使用寿命及出现磨损进行更换。 - 3.2.2.3直线辊筒输送机各个电机进行维护保养如出现电机无法正常使用，则需更换。 - 3.2.2.4对所有传动机构进行清洁、润滑，对磨损件进行更换、对紧固件进行重新紧固。 - 3.2.2.4对所有电动驱动滚筒的运行情况进行检测。 - 3.2.3转弯辊筒输送机维护保养事项： - 3.2.3.1转弯辊筒输送机皮带检查及出现破损的更换。 - 3.2.3.2转弯辊筒输送机各个滚筒检测并预测使用寿命及出现磨损进行更换。 - 3.2.3.3各个电机进行维护保养如出现电机无法正常使用，则需更换。 - 3.2.3.4对所有传动机构进行清洁、润滑，对磨损件进行更换、对紧固件进行重新紧固。 - 3.2.3.5转弯辊筒输送机带检查及更换;转弯辊筒输送机各部位检测开关位置的调整及更换。 - 3.2.4合路分路机构维护保养事项: - 3.2.4.1合路分路机构的传输带检查及出现破损的更换。 - 3.2.4.2合路分路机构各个滚筒检测并预测使用寿命及出现磨损进行更换。 - 3.2.4.3合路分路机构各个电机进行维护保养如出现电机无法正常使用，则需更换。 - 3.2.4.4对所有传动机构进行清洁、润滑，对磨损件进行更换、对紧固件进行重新紧固，输送机带检查及更换。 - 3.2.5 垂直输送分拣设备维护保养内容： - 3.2.5.1外观检查 - （1）检查垂直输送分拣设备的行走通路内是否有障碍物。 - （2）检查放置在提升托盘内的货物是否伸出提升托盘。 - （3）检查垂直输送分拣设备框架、载货台、上下轨道、电源开关是否正常。 - （4）检查垂直输送分拣设备、输送系统各个指示灯或传感器状态是否正常。 - （5）检查UPS电源及蓄电池是否正常。 - 3.2.5.2动作检查 - （1）通过手动操作，对垂直输送分拣设备进行“行走”、“提升”、等进行启动、停止操作，检查声音是否异常、动作是否顺畅。 - （2）检查垂直输送分拣设备的各种操作开关、按钮是否能正常动作。按下紧急停止按钮，检查垂直输送分拣设备是否停止动作。 - 3.2.5.3检修内容：垂直输送分拣设备、输送系统的机械检修，包括垂直输送分拣设备的水平运行部位、垂直输送分拣设备的垂直运行部位等内容。具体检查内容包括： - （1）声音异常:进行手动操作，检查电机、减速器及轴承和齿轮等是否发出异常声音。 - （2）电机表面温度:进行连续30分钟以上的运行，停止后立即测量其表面的温度。电机表面的温度应在周围温度+30°C以下。 - （3）制动器的状况:卸下电机的外套，检查制动器衬里的厚度和间隙。 - （4）垂直输送分拣设备底部滚子的状态:检查是否有不正常的磨损及磨损是否在限定值以内。 - （5）润滑油的泄漏和油量:检查是否由减速器造成油脂的泄漏，另外，通过油量计检查油量是否在规定值之内。 - （6）齿轮的状态:检查是否有严重的及不正常的磨损，另外检查由于轴的变形等是否产生松动。 - （7）运行编码器的状态:检查是否有破损及联轴器是否完好地被固定。 - （8）螺栓的状态:检查安装的螺栓等是否有松动、脱落等的现象。 - （9）链条的状态:检查表面是否干燥及摩擦和损伤程度。 - （10）链条的伸展:测量链条的伸展，是否在规定值之内。 - （11）链条的张力:检查张力调整弹簧是否正常。 - （12）导向轮的状态:检查是否有变形摩擦及摩擦是否在限定值之内。 - （13）靠轮和框架的间隙:检查向上、向下运行及货叉伸收的活动范围是否有障碍。 - （14）货台框架的倾斜:确认货台框架的前后倾斜是否在规定值之内。 - （15）易损件更换:更换损坏或到达使用年限的易损件，如垂直输送分拣设备导轮和滑轮等。 - 3.2.5.4垂直输送分拣设备、输送系统的电气检修。包括垂直输送分拣设备、输送机的控制系统、传感器、供电系统等内容。具体检查内容包括: - （1）指示灯:检查指示灯的显示是否正常、外观是否有破损、污渍。 - （2）操作开关:检查开关是否能正常动作及是否有破损现象。对于带有电缆的操作开关，检查电缆外部是否有伤痕、断线、缠绕等现象及其插接件的连结是否正常。 - （3）操作面板:检查外观是否有污渍及破损。检查面板的操作开关是否能正常动作。 - （4）各传感器状态:用感应片遮住传感器，检查接收指示灯的显示状况，并检查是否有破损。 - （5）限位开关的状态:按动开关触头，检查是否有动作的声音及是否有破损的现象。 - （6）额定电压的电源:检查电压，必要时调整微调整量到额定电压。 - （7）开关器件、接触器件、继电器:检查动作是否正常，及是否有破损。检查热敏继电器的设定值是否合适。在电源切断的状态下，，检查连接点是否有氧化变色及破损。 - （8）电器器件的常规检查:检查是否有异常振动及轰鸣等声音的产生。 - （9）配线的常规项目:检查配线是否有外伤及断线。检查端子及插接件是否松动及有脱落现象。端子及连接点是否有变色及破损。 - （10）盘内器件:检查盘内器件是否有异常发热、变色。 - （11）PLC:检查状态指示灯是否正常（打开PLC CPU部分的盖子)检查各个I/0点是否正常工作。(断开一次电源，给定输入观察相应输入点的指示灯状态，并通过梯形图观察该点的状态。通过PLC梯形图给一输出观察输出点的指示灯的状态并用万用表检测相应输出点的电位）。 - （12）动力回路:在电源断开的状态下，测定水平电机、垂直电机、货叉电机的各个端子间和接地间的绝缘电阻，并确认其分别应在5M以上(不应有绝缘不良现象)。 - （13）电机的状态:清除垂直输送分拣设备电机内部灰尘及杂物，保持垂直输送分拣设备电机内部清洁;检查电机是否有漏油情况;观察电机运行时是否有异响，杂音，或者震动;检查垂直输送分拣设备电机接线端子及电机底座固定螺栓是否松动。 - （14）接地系统状态:检查柜内接地线是否松动，用万用表测量是否与大地导通良好。 - （15）电箱控制柜状态:清除控制柜内灰尘及杂物，保持柜内清洁;检查所有柜内端子是否松动;检查电线控制柜固定螺栓是否松动。 - （16）动作频繁元器件状态:检查继电器，接触器等动作频繁元器件接线端子是否松动;检查是否有老化迹象，并做出动作频繁元器件的检修记录表。 - （17）变频器状态:清除变频器上的灰尘，保持变频器的清洁;检查变频器接线端子是否松动;检查变频器固定螺栓是否松动。 - （18）通讯线的状态:检查网线水晶头，DP线DP接头是否松动，接头不好的更换接头;检查通讯线破损情况，有破损的更换通讯线。 - 3.2.5.5系统保养内容：每季度保养一次，保养内容包括： - （1）垂直输送分拣设备机械润滑点加油。 - （2）垂直输送分拣设备水平、垂直的调整。 - （3）垂直输送分拣设备导向滚轮系统调整。 - （4）垂直输送分拣设备提升传动系统的调整。 - （5）垂直输送分拣设备载货台横梁前后倾斜度的调整。 - （6）垂直输送分拣设备货叉链条的调整。 - （7）输送系统机械润滑点加油。 - （8）输送机链条张紧调整，移载机水平度调整。 |  |
| 商务参数 | 1、驻场人员管理要求： 1.1投标单位派驻两名维修工驻点，对系统设备进行日常运行、维护保养和维修服务，每天对设备和机房进行巡检。工作时间匹配医院正常运营时段，保障现场问题第一时间处置。 1.2驻场人员负责日常设备巡查、配件领用/登记、配件更换现场配合、备件库管理、台账整理、对接医院各使用科室及后勤管理科，维保单位需备足常用零配件，确保及时进行维修及维护。 1.3拟派本项目人员要求具有2年及以上同类项目工作经验，熟悉医院箱式物流系统运行标准及院内管理制度。 |  |
|  | 2、档案管理要求： 2.1维保单位需建立动静态档案管理系统，包括管理制度、交接班制度、操作手册、系统分部图、零配件出入库登记表及使用记录、各项数据检测记录表、设备设施维修记录等。 2.2定期需对系统的运行情况进行统计分析，提出整改措施，确保物流系统运行良好。 2.3维保单位需对故障的种类、数量、故障率等进行定期统计，甲方可以随时查看后台数据，并与年度履约评价及付款金额相挂钩。 |  |
|  | 3、其他要求： 3.1维保期间，如设备因人为故意损坏等原因造成损伤、意外破坏、遗失，投标方不承担免费维修或更换的责任，如需维修或更换，经双方书面确认，责任方单独支付维修或更换配件的费用。 3.2投标方需向采购方提交书面季度维护保养报告、应急现场维护工作报告。以上书面报告需双方现场技术负责人签字确认。书面提交5个工作日后，任何一方仍未签字确认，可视为已确认相关内容。 3.3系统进入维保期前，投标方技术人员在采购方协助下为系统提供系统全面检查并对现有系统做出运行状态评估及书面检修报告，经双方签字确认。 |  |
|  | 4、备件库建设与配件采购和储备要求： 4.1根据设备损耗规律、历史故障数据，提前储备高频易损配件、核心常用配件，保障故障发生时可快速调取更换，缩短设备停机时间。 4.2建立备件出入库登记制度，做到账物相符，实时跟踪配件库存、使用及补货情况。 |  |
|  | 5、配件质保要求： 5.1本项目所有更换的配件、耗材均提供不少于 1 年免费质保，质保期自配件安装调试合格之日起计算。 5.2若项目合同到期，但对应配件仍在质保期内，投标人继续履行质保义务，直至该配件质保期满，质保期内非人为损坏免费维修、更换。 |  |
|  | 6、应急处置机制要求： 6.1建立7×24 小时突发事故应急处理机制（甲方为维修人员提供办公位，但不提供宿舍），设立专项应急联络电话，确保医院设备故障、系统异常、突发停机等情况可随时联系响应。 6.2接到应急报修后，维修人员在白天工作时间（8:00至18:00），需10分钟内到场处置，晚夜间（18:00至次日8:00）需30分钟内到场处置；重大故障、复杂故障，服务商须增派专业技术人员赶赴现场抢修，最大限度降低设备停机对临床诊疗、检验工作的影响。 6.3制定应急抢修流程、重大故障处置预案，定期复盘应急事件处置情况。 |  |
|  | 7、维保承诺： 7.1承诺所范围内所有工作独立按期完成，若因技术等原因无法完成的，中标供应商外聘第三方技术支持，费用由中标供应商承担。 7.2所有维护、维修行为均建立档案，双方存底。 7.3保证易耗零配件及普通配件充足可靠，建立备件库，确保备件使用及时。 7.4提供日常巡查计划，月、季、年度维保的详细工作计划。认真做好运行、维修、保养记录、每月对物流系统运行情况评估报告给于采购方。以上资料作为甲方付款的重要参考依据，需设专人管理，以备查询。 |  |
|  | 1、本项目服务费采用包干制，应包括服务成本（包含设备维保及维修所需更换的所有零配件、人工费、运输费等）、法定税费和企业的利润。由投标供应商根据采购文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，报价总价作为中标供应商与采购人签定的合同金额，合同期限内不做调整。 |  |
|  | 2、投标人应根据其成本自行决定报价。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或不能诚信履约的，将会要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为无效投标处理。若评审委员会成员对是否需由投标人作出报价合理性说明，以及书面说明是否采纳等判断不一致的，按照“少数服从多数”的原则确定评审委员会的意见。 |  |
|  | 3、投标人的投标报价不得超过预算限额，如设投标最高限价的，报价不得超过最高限价。 |  |
|  | 4、投标人的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标人在中提出的综合单价或总价为依据。 |  |
|  | 5、除非政府集中采购机构通过修改招标文件予以更正，否则，投标人应毫无例外地按招标文件所列的清单中项目和数量填报综合单价和合价。投标人未填综合单价或合价的项目，视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或合价内。 |  |
|  | 6、投标人应先到项目地点踏勘以充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。 |  |
|  | 7、投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。 |  |
| 技术参数 | 远程服务要求：用户方提供远程信息技术服务和远程排除设备故障和信息故障等问题，服务方式为电话通讯和计算机远程控制，服务不计次数。 |  |
|  | 1.信息技术方面:为用户提供远程技术服务，对设备信息系统和服务器方面的问题在接到用户通知后立即通过远程进行处理。 |  |
|  | 2.机械设备方面:在接到用户要求服务信息后，服务人员立即与用户设备维护人员进行沟通，并进行远程技术服务，排除设备故障。 |  |
|  | 3.用户需提供给服务人员计算机远程访问环境和确保7x24小时稳定的网络以便进行远程服务。 |  |
|  | 4.明确进行远程服务的途径，明确指定远程服务的人员以及联系的方式，确保用户能够在第一时间与服务人员取得联系，服务人员需要提供7x24小时通畅的电话支持。 |  |