## 数量合并
序号 | 设备名秤 | 数量 | 单位 | 预算单价 | 预算总价 | 参数
1 | 氧浓度监测仪 | 1 | 台 | 6000 | 6000 | 1、显示范围 （0～100）％ 2、测量精度 ±2%； 3、分辨率 0.1％ 4、仪器连续运行6h，仪器的测量准确性的漂移 ±2% 5、系统响应时间 ﹤30s 6、打开电源至到达规定的工作性能所需的时间 ﹤5s 7、重量≤95克（不包含电池）
2 | 便携式吸引器 | 31 | 台 | 2300 | 71300 | 1、极限负压值：≥0.08MPa (600mmHg) （在1个标准大气压下） 2、负压调节范围：0.01MPa～极限负压值 3、自由空气流量：≥23 L/min 4、噪声：≤60 dB(A)（极限负压下） 5、贮液瓶：1000mL（PC塑料） 6、电源：AC 100V～240V，50/60Hz；DC 12V 7、输入功率不小于150VA 8、采用交流、外接直流和机内电池三种供电方式，其中机内电池在充足情况下可连续使用30分钟以上，并可反复充电，在病人转运过程中使用可直接接在交通工具的点烟器（DC12V）上。
3 | 电子婴儿秤 | 2 | 台 | 6500 | 13000 | 1、最大称量≥20公斤 2、检定分度值:5g<7.5kg>10g 3、自动量程转换 4、有喂奶量测量功能，保持，自动保持，减震(阻尼)、自动关机 5、高低边设计托盘 6、四脚配备独立传感器
4 | 身高体重秤 | 4 | 台 | 8000 | 32000 | 1、最大称量300公斤 2、检定分度值:50g<150kg>100g 3、自动量程转换 4、重置、自动关机、减震、脚轮、除皮、保持、自动保持、自动清除、自动量程转换、体质指数(BMI)、预设除皮 5、校准水平仪及四脚可调节螺钉 6、一体化移动脚轮，方便移动
5 | 电热恒温水槽 | 2 | 台 | 3000 | 6000 | 1、内胆一体成型， 2、功率≥1500W 3、熔丝管 ≥15A 4、内胆材质304 不锈钢， 外壳材质304 不锈钢 5、室温 + 5℃-99.9℃ 6、内胆尺寸≥长 500宽*300高* 200MM
6 | LED医用胶片灯 | 1 | 台 | 2000 | 2000 | 1、LED背光源，色温：6500K以上;寿命≥10万小时。 2、夹片装置:压紧式夹片装置叠加磁力吸附。 3、观片灯尺寸：厚度 ≥4CM。有效观片灯屏幕：单联≥365×425MM，面框电泳铝型材、塑料合金材料制造。 4、符合国家X线胶片观察灯YY/T0610-2007标准。 5、带旋钮调光功能,每联独立控制,每联带有自动插片功能, 6、观察屏幕亮度调节范围:300cd/m2 -4000 cd/m2以上， 7、观片灯有控制总电源开关。 8、不低于6500K白色偏蓝的色温。
7 | 气囊测压表 | 7 | 台 | 2000 | 14000 | 1、压力测量功能 高精度指针式压力表对实际压力进行测量 2、充气功能 挤压气囊实现充气 3、负压功能 通过负压口可以对球囊进行放气 4、放气功能 对球囊内的压力进行放气，手动调节 5、基本误差 30(cmH2O)±2(cmH2O); 60(cmH2O)±2(cmH2O); 90(cmH2O)±3(cmH2O); 120(cmH2O)±3(cmH2O) 轻敲位移 <基本误差限绝对值的1/2 零点指示装置 零标度线应位于标度的左端 压力指示量程 0-120 cmH₂0; 压力测量范围 0-70 cmH₂O; 密封性 <2 cmH₂0/min; 连接管路长度 1m 正常工作条件 环境温度范围：5℃-40℃ 相对湿度范围：<85% 大气压力范围：70-106KPa
8 | 监护仪 | 65 | 台 | 9900 | 643500 | 1.▲模块化监护仪，≥12.1英寸彩色液晶屏及电容触摸屏，分辨率≥1280*800像素，≥10通道波形显示，主机集成内置≥2槽位插件槽，可选配升级IBP，CO2和AG任意参数模块的即插即用快速扩展临床应用。（提供产品说明书证明材料） 2.▲监护仪主机（非辅助插件箱）每个槽位均具备插件模块红外通讯接口以及金属硬件通讯接口（非供电接口），保证模块通讯速率及稳定性。（提供监护仪主机插槽图片证明） 3.显示屏采用宽视角技术，支持170度可视范围。 4.主机可选配具备后报警灯或360°报警灯。 5.内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。锂电池支持监护仪工作时间≥4小时； 6.安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。 7.USB接口支持连接鼠标、键盘、条码扫描枪和遥控器等设备。 8.监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥40种。 监测参数 9.配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测，以上参数适用于成人、小儿、新生儿患者。 10.心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。 11.心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证。 12.提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示。 13.支持室上性心动过速和SVCs/min等室上性心律失常分析。 14.QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms 15.▲心电支持≥3个分析导联实时动态同步分析，并非多个导联波形同屏显示及12导联静息分析。（提供产品界面、说明书证明支持实时分析通道数量，或相关技术专利证明材料） 16.支持选配升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。 17.提供呼吸测量，适用于成人、小儿和新生儿。呼吸测量范围：1-200 rpm 18.提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。来自SpO2的PR测量范围：20-300 19.支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。 20.配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmH 21.提供手动，自动，连续、序列和整点5种测量模式，并提供24小时动态血压统计结果。 22.提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。 23.支持升级主流、旁流监测模块，旁流EtCO2监测模块支持升级顺磁氧监测技术进行氧气监测，水槽要求易用快速更换 24.▲支持升级与红外耳温计的配对使用，使用红外耳温计测量病人耳温后，将测量结果上传至本监护仪。（提供产品说明书证明材料） 25.▲支持选配患者下床移动监护功能，提供医用级穿戴传感器，可监测心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏参数，穿戴传感器支持健康参数监测，可监测患者睡眠时间、运动时间，支持患者4种状态的识别，包括：睡眠，休息，运动和跌倒，监测数据通过无线发送至监护仪。（提供产品说明书证明材料） 26.选配的穿戴模块采用防水抗摔设计，防水等级≥IPX2，支持1.5米跌落不损坏。 系统功能 27.支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。 28.具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。 29.支持≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。 30.具有特殊报警音，当监护仪在病人发生致命性参数报警时，发出特殊的报警音进行提示病人处于危急状态，提供产品手册截图等证明资料。 31.支持根据病人的参数趋势变化，可自动推送HR/PR、SpO2、RR等参数的报警限建议。 32.动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。 33.支持带ABD事件的呼吸氧合界面。 34.支持选配房颤概览功能，可显示当前病人持续 30 秒以上的房颤事件的统计信息和生命体征参数趋势。 35.监护仪支持接入同品牌设备管理看板，实时了解设备使用状态和科室分布以及使用率、出厂时间和工作时长等信息 产品配置清单： 主机 1台 锂电池 1块 国标电源线 1条 心电附件包 1套 血氧附件包 1套 无创血压附件包 1套 支架 1个
9 | 电子血压计 | 10 | 台 | 1500 | 15000 | 1．测量原理：示波法/听诊法，双重测量模式可选 2．显示：7段LCD 3．适应手臂周长：标配22～32cm袖带，也可选配12～50cm特殊规格袖带 4．压力测量范围：0～300mmHg；脉搏测量范围：40～200次/分 5．测量精度：压力精度：±3mmHg（±0.4KPa）；脉搏测量精度： ±5% 6．测定精度：平均差 ±5mmHg；标准偏差 8mmHg 7．自动较零功能：开机时自动启动 8.有不规则脉波检测。 9.有电池电量不足提示有 10.耐用性：10万次以上 11.电击防护型式：Class II/内部电源 BF型设备 12.电源：交直流两用，标配专用电源适配器和普通干电池 13.本体和袖带都可以用沾有酒精的软布擦拭。 14. 自动停止功能：检测出身体移动时排气会停止5秒钟。 15. 可适应臂围12-50cm的儿童、小儿及成人患者，各类人群均可获得精确测量 标准配置： 医用电子血压计主机 1台 成人标准码袖带(22-32cm) 1条 电源适配器 1个 普通5号电池 4节
10 | 手持式监护仪 | 1 | 台 | 9500 | 9500 | 1.显示屏: ≥5.5英寸触摸屏，屏幕亮度10级可调 2.显示功能: 三导联、七导联心电波形以及心率、呼吸率、体温、血氧/脉搏和无创血压测量值 3.测量参数: 心电、体温、呼吸、脉搏氧饱和度、脉率和无创血压 4.语言：支持中文、英文等多种语言显示功能 5.波形冻结：具有波形冻结功能 6.具备USB接口可进行数据导入导出 7.记录回顾功能：可对已存储的趋势图、趋势表、报警事件、心电波形、血压数据等进行回顾 8.报警方式:声音、灯光、文字描述三种报警方式 9.具有过压保护功能，当袖带压超过指定数值，控制阀会自动放气 10.多种界面显示功能：具有标准界面、大字体界面、七导同屏界面、四分屏界面、呼吸氧合图界面、趋势表界面、血压趋势界面显示功能 11.可通过有线、无线网络与中央监护相联，组成中央监护网络系统 12.具备动态监护和遥测功能 14.心电参数 14.1输入方式:三导联、五导联 14.2导联选择:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、aVR、aVL、aVF、V- 14.3增益:2.5、5、10、20mm/mV,误差±5% 14.4扫描速度:12.5、25mm/s可选择，误差±10% 14.5心率测量范围:成人15～300bpm 、儿童:15～350bpm，心率显示分辨率:1bpm 15.无创血参数 15.1无创血压测量模式:手动、周期（自动）、快速（连续）三种测量模式可选 15.2周期测量间隔时间:可选择1min、2min、3min、4min、5min、10min、15min、30min、60min、90min、2h、4h、8h中选择 15.3快速模式:连续进行无创血压测量，持续时间为10分钟，测量间隔时间为5秒钟 15.4无创血压测量范围：成人收缩压30～270mmHg、平均压20～235mmHg、舒张压10～220mmHg；儿童:收缩压30～235mmHg、平均压20～225mmHg、舒张压10～220mmHg 16.脉率测量范围:25～250bpm，分辨率1bpm 17.静态压力测量范围:0～300bpm 18.血氧饱和度：测量范围:0～100%，分辨率1%，报警范围:上限91～100%，下限0%～98% 19.体温测量范围:0.0℃～50.0℃,分辨率0.1℃,测量误差：±0.1℃ 20.呼吸测量范围:成人0rpm～120rpm、儿童0rpm～150rpm，分辨率：1rpm，测量误差：±2rpm
11 | 多功能口服药车 | 5 | 台 | 4000 | 20000 | 1.规格：≤623*475*950mm 2.主要由钢·ABS 工程塑料结构组成；铝合金三角柱四柱承重。 3.车体上部：台面大型模具 ABS 注塑工艺成型台面，凹陷设计可防止 物品滑落，台面不锈钢护栏，护栏高度 90mm，台面内使用尺寸： 575*430mm,台面上配透明软玻璃。 4.车体正面：中控锁可旋式，配置四层大小抽屉，三折轻声导轨、第 一二层中抽面 120mm，内空：≤430*335*110mm＊第三层大抽面 160mm 内空：430*335*145mm＊第四层一大抽面 240mm 内空：≤430*335*220mm， 抽屉内分 3*3 分隔片，可自由分隔，抽屉镀锌拉手，圆角设计手感舒 适，左侧防盗式封口插槽标识牌尺寸：75*47mm 5.左侧：侧挂式置器盒。 6.右侧：翻盖分色垃圾桶 175*175*280MM，双色用于垃圾分类 7.车体底部：四只不小于 4 寸万向插入式轻声轮，其中两只带刹车功能
12 | 治疗车（中） | 22 | 台 | 3200 | 70400 | 1.规格：≥660×445×765/900mm 台面尺寸：≥660×445 mm 材质：SUS304不锈钢；板材厚1.0mm；主管材φ25×1.0mm； 结构与配置： 2、表面静电喷涂；抽屉面板湖绿； 3、两层凹台面厚1.0mm，模具成型；均配3面护栏。 4、正面并列2抽屉；抽屉内为空，抽屉均安装静音伸缩自吸导轨。 5、底部配有四只4吋防缠绕静音轮，其中2轮带刹。 6、底部四立柱配有防撞圈
13 | 壁式吸痰器 | 2 | 台 | 2500 | 5000 | 由负压表显调节装置和负压终端接头组成，自带溢流保护装置。夜光表盘，顺时针、逆时针两种模式，表盘直径≥在2英寸以上，并且不同的负压段，采用不同的颜色标识，表盘有“0- -21Kpa”、“0- -40Kpa”、“0- -100Kpa”可选，以便科室使用选择；负压精度必须是满量程的±5%以内（含±5%）；外壳工程塑料，并可用消毒剂清洁
14 | 晨间护理车 | 12 | 台 | 3500 | 42000 | 1.规格：≤1100×500×810/950mm 台面尺寸：455×470 mm 材质：SUS304 不锈钢及高强度铝合金型材；板材厚 1.0mm；主管材：φ25×1.0mm 结构与配置： 2、 表面静电喷涂；台面米黄，抽屉粉红或湖绿。 3、上层台面和中层台面配有软水晶玻璃 PVC；车体右侧配有粉色污物袋（共 2 只，替换使用）；污物袋材质为易于清洁、防水布料 4、 台面下方配有 1 层抽屉，抽屉内为空；抽屉均安装静音伸缩自吸导轨。 5、 底部配有四只 不小于4寸防缠绕静音轮，其中 2 轮带刹。 6、底部四角安装防撞角。
15 | 病历夹车 | 7 | 台 | 2000 | 14000 | 1.规格：≥380×410×980mm 台面尺寸：≥380×410 mm 材质：SUS304不锈钢；板材厚≥1.0mm； 结构与配置： 2、台面为平台面。 3、左侧：推手1只；台面下方配有抽屉1只，抽屉内为空，抽屉下方配有24格病历夹插槽，插槽右侧配有带锁挡板；抽屉均安装静音伸缩自吸导轨。 4、底部配有四只4寸防缠绕静音轮，其中2轮带刹。
16 | 移动输液架 | 21 | 台 | 880 | 18480 | 1、规格：≤535×535×1480~2000mm 2、材质：SUS304不锈钢 3、结构与配置： 3.1、底架四轮，扁管底座，立柱为不锈钢圆管制作。 3.2、伸缩杆配单点锁紧旋钮。 3.3、高度调节范围1240~2000mm。 3.4、两个挂钩，4个脚轮，带扶手。
17 | 电子婴儿秤 | 6 | 台 | 5000 | 30000 | 1.整体成型，无尖、锐、棱、角而伤害人体，其曲线表面圆润光滑； 2.显控仪表采用≥7英寸彩色背光高亮液晶数码屏，全屏显示； 3.称量范围可覆盖：0－60kg，称重精度为：±0.05kg，且具有：去皮、置零、校秤、修改、手动或自动锁定重量的功能； 4.两侧护边滑轨上镶嵌刻度尺子，移动挡板可精准读取身高或坐高值, 身高测量范围为：30-115cm，读数精度为：±1mm； 5.内置有WHO(2006年)和中国(2022年) 5级、6级评价标准,进行营养评价，可选择使用； 6.具有标准RS-232接口，可与PC机联网通讯。 7.量板床结构尺寸不小于：长127cm*宽45cm*高26cm 8. 整机重量≤13kg。
18 | 治疗车 | 7 | 台 | 7200 | 50400 | 1、规格：≤ 645×500×1005/1040mm 台面尺寸：≤645×500mm 外形尺寸：≤690×545×1040 mm 2、材质： SUS304不锈钢及铝合金型材。 3、结构与配置： 3.1、表面静电喷涂；台面米黄；车体的左、后、右板灰白平光；抽屉果绿平光。 3.2、台面左右抽板可平拉开，顶部配有三面护栏；台面配有软水晶玻璃PVC；左侧：不锈钢储物篮1只，消洗液瓶架1只，病历夹篮1只；右侧：塑料翻盖污物桶1只，3升锐器盒1只，压膜带收集盒1只；后部，护士圆凳1只；前部：输液空瓶、空袋收纳盒（不小于500×400×320 mm）1只； 3.3、上部箱斗有左侧拉门和右侧拉门各一只，箱斗内有铝片组成积木式小隔间10格；第1-2层抽屉内均配12格铝片积木组合；抽屉均安装静音伸缩自吸导轨。 3.4、底部配有四只不下于4寸防缠绕静音轮，其中2轮带刹。 3.5、底部四角安装防撞角。
19 | 电子体温计 | 100 | 个 | 260 | 26000 | 1.外观尺寸：≥约长142mmX宽23mmX高12mm 2.全身可防水和消毒 3.腋下测量 4.蜂鸣提示温
20 | 电子血压计 | 1 | 台 | 2000 | 2000 | 1．测量原理：示波法/听诊法，双重测量模式可选 2．显示：7段LCD 3．适应手臂周长：标配22～32cm袖带，也可选配12～50cm特殊规格袖带 4．压力测量范围：0～300mmHg；脉搏测量范围：40～200次/分 5．测量精度：压力精度：±3mmHg（±0.4KPa）；脉搏测量精度： ±5% 6．测定精度：平均差 ±5mmHg；标准偏差 8mmHg 7．自动较零功能：开机时自动启动 8.有不规则脉波检测和电池电量不足提示 9.耐用性：10万次以上 10.电击防护型式：Class II/内部电源 BF型设备 11.电源：交直流两用，标配专用电源适配器和普通干电池 12.本体和袖带都可以用沾有酒精的软布擦拭。 13. 自动停止功能：检测出身体移动时排气会停止5秒钟。 14. 适应臂围可覆盖12-50cm的儿童、小儿及成人患者，各类人群均可获得精确测量 标准配置： 医用电子血压计主机 1台 成人标准码袖带M(22-32cm) 1条 成人袖带L（32-42cm） 1条 儿童袖带S（17-22cm） 1条 儿童袖带SS（12-18cm） 1条 电源适配器 1个 普通5号电池 4节
21 | 红外额温计 | 6 | 台 | 400 | 2400 | 1.不大于110g(包括电池) 2.额头测量，1秒测温 3.测量精度:前额士0.2°C(34°C~43°C) 4.最佳测量距离提示，两种测温模式 5.自动关机 6.30次前额记忆值
22 | 体位外固定支撑器 | 10 | 个 | 880 | 8800 | 1、流体材料与支撑颗粒真空封装在薄膜中，兼具流动性与支撑性；2、将其塑成所需的形状，外形应保持形变后的形态，不回弹。薄膜应完好无破 损3、儿童型 18cm x 25cm
23 | 体位外固定支撑器 | 10 | 个 | 2500 | 25000 | 1、流体材料与支撑颗粒真空封装在薄膜中，兼具流动性与支撑性；2、将其塑成所需的形状，外形应保持形变后的形态，不回弹。薄膜应完好无破 损3、成人型 30cm x 51cm
24 | 体位外固定支撑器 | 10 | 个 | 3600 | 36000 | 1、流体材料与支撑颗粒真空封装在薄膜中，兼具流动性与支撑性；2、将其塑成所需的形状，外形应保持形变后的形态，不回弹。薄膜应完好无破 损3、成人型 41cm x 76cm
25 | 体位外固定支撑器 | 2 | 个 | 4800 | 9600 | 1、流体材料与支撑颗粒真空封装在薄膜中，兼具流动性与支撑性；2、将其塑成所需的形状，外形应保持形变后的形态，不回弹。薄膜应完好无破 损3、成人型 64cm x 91cm
26 | 药物振荡器 | 2 | 台 | 1000 | 2000 | 1.振荡频率≥1200次/分； 2.振 幅≥6mm； 3.数 量≥20瓶/次； 4.配备药瓶稳固夹持功能，底盘稳固，不会滑移，噪音小。
27 | 铲式担架 | 1 | 台 | 9500 | 9500 | 1.碳纤维材质，担架分离成左右两部分 2.担架可在原地固定病人 3.担架一端(脚部)采用窄框架结构 4.不移动病人的情况下，能将病人铲入或从病人体下抽出担架
28 | 儿童脊柱固定板套装 （含头部固定器、固定带、颈托） | 2 | 个 | 3000 | 6000 | 1.脊椎板展开尺寸≤138×35×5CM，承重≤159KG，净重≤3.8KG； 2.头部固定器展开尺寸≤42X27X14cm，净重≤8KG； 3.颈托展开尺寸≤57x18x1cm，净重≤6.5KG
29 | 防压疮气垫 | 9 | 个 | 4200 | 37800 | 1.床垫气条使用材料：尼龙复合医用级PVC布料，气条布料厚度：≥0.40mm，气条材料符合生物兼容检测要求 2.气条数量≥17条，带喷气微孔气条数量≥8条，两管波动功能 3. 床罩为尼龙底席拉链式PU涧棉床罩，床罩材料符合CA117阻燃防火标准 4.每套配备用气条1条，最大承受重量≥150kg 5.床席具有CPR快速放气功能，头部≥3条气条保持充气状态 6.床席充气后尺寸（长*宽*高）：200*85*12.8CM 7.交替波动周期：10-12分钟 8.主机带快速接头与床席输气管快速接头对接 9. 低压报警功能，带静态功能按键 10.气泵压力范围：55~120mmHg，气泵流量范围：7~8升/分钟
30 | 电子体温计 | 50 | 个 | 150 | 7500 | 1.本体重量≤15g(含电池) 3.精确至±0.1°C 4.腋下测量 5.蜂鸣提示 6.测完灯光提示，15s测温
31 | 输液泵 | 10 | 台 | 6000 | 60000 | 1.一机多用支持常规输液、支持输血功能，肠内营养液输液功能 2.输液精度≤±5%，速率0.1-2000ml/h, 最小步进0.01ml/h 3.快进流速范围：0.1-2000ml/h，具有自动和手动快进可选； 4.可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量 5.主机具备输液停止键硬按键，独立设计不与其他功能混用 6.8种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、点滴模式、和间断给药模式（提供实物界面证明文件） 7.彩色显示屏尺寸范围：≥3.2英寸，电容触摸屏技术，支持上下左右滑动操作 8.锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调 ▲9.支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注（提供产品说明书证明材料） 10.支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持4种以上颜色 11.泵片有防水膜保护，防异物及进液等级不低于IP44（提供产品说明书证明材料） 12.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；压力报警阈值最低可设置50mmHg 13.具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示 14.具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液 ▲15.输液泵为竖式设计，采用垂直重力输液结构（提供设备照片和产品说明书证明，需清晰体现输液管接入孔位及输出孔位） 16.具备单个气泡和累积气泡报警功能，支持最小20μL的单个气泡报警 17.信息储存：可存储≥5000条的历史记录 18.电池工作时间≥5小时@25ml/h 19.整机重量不超过1.5kg 配置 1.输液泵主机 1台 2.电源线 1根 3.说明书 1本 4.合格证 1张 5.紧固夹 1套 6.保修卡 1张 7.支架 1个
32 | 手术无影灯 | 2 | 台 | 5000 | 10000 | 1. 照度120.000~180.000 2. 色温 4300K±500K 3.光斑直径 160-280mm 4.照明深度 ≥600mm 5.亮度调节：无级连续调光 6.术者头部温升 ≤2℃ 7.显色指数 ≥97% 8.灯泡功率 （W）150 9.主、副灯自动切换，由控制箱进入灯头导线截面积: ≮1.5mm2 10.灯体直径不小于700mm 11.最低安装高度不高于2600mm
33 | 不锈钢单臂四轮托盘升降台 | 2 | 台 | 2200 | 4400 | 1.规格：≥550×430×900～1300mm 可取方盘尺寸：≥450×350×28mm 2.材质：SUS304不锈钢 3.结构与配置： 3.1、轮架、定管为：不小于φ25×1.0 mm圆管，动管为：不小于φ19×1.0 mm圆管，托盘架φ8 mm钢元，托盘为模压方盘一体成型放于托架上。 3.2、托盘下方为镂空托架。托架焊牢于动管，动管能在定管中升降、旋转，由旋紧手柄锁紧定位。 3.3、圆管上配洗手液篮框，两边分别是2栏3栏，内尺寸不小于100*100*深120mm 3.4、底部配有并排2方桶（灰色和黄色各1只）；桶后放有1只方形锐器盒框。 3.5、底部配有四只3吋防缠绕静音轮，其中2轮带刹。
34 | 手持式裂隙灯 | 2 | 台 | 9000 | 18000 | 1、放大倍率 ： ≥6× 2、裂隙长度范围 ：≥12mm 3、裂隙最小宽度：0-12mm连续可调（最大裂隙宽度≧12mm） ▲4、裂隙灯与患者工作距离 ：≥29.5mm ▲5、检查者与裂隙灯工作距离 ：≥ 30cm 6、镜片：至少包含滤色片、钴蓝片 7、可充电锂电池： 3.7V，≥3400mAh 8、光 源 ： 3V/1W Led灯泡 ▲9、电池使用时间 ：≥6h(连续工作) 10、充电时长： 小于等于3.5h ▲11、产品净重：≤240g（含电池） 12、数码功能 ：可搭配手机相机采集眼表图片 ▲13、图像储存：可存储于手机APP内 配置清单 1、裂隙灯主机1台 2、便携包装盒1个 3、充电器1个 4、USB充电线1根 5、镜头清洁布1块 6、引磁片5个
35 | 流体体位垫 | 2 | 个 | 4000 | 8000 | 1、不吸热、不潮湿，流体体位垫的聚氨酯背衬有弹性、易清洁，具有防水透气性，长时间接触皮肤也不会积蓄热量和湿度，不给患者皮肤带来额外负担。 2、具有"零压力或零记忆力"特性 4、可按照不同患者不同部位塑形，完全顺应保护部位 5、可在塑形后固定形状维持保护部位姿势 6、辅助用于制动患者体位安置 7、型号多样可以适用于不同部位，不同体位要求 8、支撑面增大，悬空骨薩突部位，增加受力面积分散局部压力 11、外层额外覆盖一层防止剪切力的透明聚氨酯薄膜。 12、为半流体状且材质松软，可以根据各种手术体位的需求来塑形，可以重复使用，无需抽放气。
36 | 红外线理疗灯 | 6 | 个 | 400 | 2400 | 1.治疗板直径：≥Φ166mm 2.灯头直径：≥20CM 3.安全类型：Ⅰ类 4.电磁波谱范围：≥2~25（微米） 5.治疗板使用寿命：≥2000小时 6.加热器使用寿命：≥2000小时 7.温度调节：五档调温 8.定时方式：机械定时（0-60分、长通） 9.立柱升降范围：0-300mm 10.脚架类型：五脚加重金属脚架 11.运行方式：连续运行
37 | 电子血压计 | 1 | 台 | 1500 | 1500 | 1、显示方式:LCD数字显示，大屏背光液晶显示 2、工作原理:示波法 3、脉率测量范围:(40~200)次/分，精度:读数的士5% 4、压力测量范围:(0~300)mmHg/(0.0~40.0)kPa 5、静态压力示值最大允许误差精度:士3mmHg(士0.4kPa) 6、按运行模式分类:连续运行 7、记忆组数:A/B双用户各70组记忆共140组 8、功能:疑似心房颤动提示，误动作提醒，不规则脉搏提示，时间日期显示，电量百分比显示，一键静音，紧急停止功能，长时间不操作自动关机功能，低电压提示 9、适用臂围:可覆盖17厘米至36厘米 10、机器重量:≤1940g
38 | 手术无影灯 | 1 | 台 | 8500 | 8500 | 1.照度：40000—160000LUX 2.色温: 3700K~5000K ; 3.光斑直径: 160-350 mm ; 4.照明深度: ≥1200mm; 5.亮度档级调光: 1—100% ; 6.显色指数: ≥85--98% 7.输入功率：440W; 8. 灯头一侧可调节高度， 9.LED灯头LED灯珠数量：5瓣灯头≥61个， 10.LED灯组寿命：≥60000H 11.配置清单： 5花瓣灯头 1件， 平衡臂1件，按键手柄开关1个，消毒手柄1个
39 | 急救车 | 12 | 台 | 8500 | 102000 | 1.规格：≥645×500×1030~1110mm，台面尺寸: ≥645×500mm； 材质：SUS304不锈钢及铝合金材质。 2. 结构与配置：SUS304不锈钢及铝合金材质，铝合金立柱；色彩:台面米黄色，配备台面软垫；车辆主体，抽屉、侧抽操作板全华瑞红;附件灰白平光； 车体:正面五抽屉；右侧伸缩抽板；.附件:左侧: ABS分隔盒1只、脚踩翻盖污物桶1只；右侧:不锈钢储物篮1只、塑料翻盖污物桶1只、不锈钢氧气瓶挂架1只；背部:可调式除颤仪托盘1只、不锈钢升降输液杆1根、电力插座组1只、CPR抢救板1块;抽屉内部:铝型材积木式任意分隔装置5套；一次性锁扣板锁具1副；四只≥φ100mm防缠绕聚氨酯静音脚轮（其中两轮带刹），防卷发，抽屉安装静音伸缩自吸导轨。
40 | 老虎钳 | 2 | 把 | 450 | 900 | 总长≥235毫米，剪切直径2毫米以下钢丝，虎头.与患者接触部分为40Cr13材料，硬度为48HRC-58HRC外表面光亮。
41 | 尖嘴钳 | 3 | 把 | 440 | 1320 | 总长≥200毫米，剪切直径2毫米以下钢丝，尖头，厚腮.与患者接触部分的40Cr13材料，硬度为48HRC-58HRC外表面有光亮。
42 | 特定电磁波治疗器 | 4 | 台 | 600 | 2400 | 1.定时器范围：0min~60min 2.治疗板直径φ:166mm，使用有效期≥1000小时 3.加热器使用寿命≥2000小时 4.电磁波长范围：2μm~25μm 5.支臂伸长范围：0~850mm,支臂上下范围300~1550mm 6.照射头旋转范围：360° 7.稳定度：不小于10°
43 | 铲式担架 | 1 | 个 | 9500 | 9500 | 1.分离型刚性结构，担架分离成左右两部分 2.担架可在原地固定病人 3.担架一端(脚部)采用窄框架结构 4.碳纤维，重量轻，体积小，携带方便、使用安全、易消毒清洗 5.不移动病人的情况下，能将病人铲入或从病人体下抽出担架
44 | 流体体位垫（平垫） | 3 | 块 | 4000 | 12000 | 1、不吸热、不潮湿，流体体位垫的聚氨酯背衬有弹性、易清洁，具有非常好的防水透气性，长时间接触皮肤也不会积蓄热量和湿度，不给患者皮肤带来额外负担。 2、具有"零压力或零记忆力"特性 4、可按照不同患者不同部位塑形，完全顺应保护部位 5、可在塑形后固定形状维持保护部位姿势 6、辅助用于制动患者体位安置 7、对比传统凝胶与泡沫垫更能增加局部受力面积降低压强 8、型号多样可以适用于不同部位，不同体位要求 10、支撑面增大，悬空骨薩突部位，增加受力面积分散局部压力，大大降低了临床压疮发生率。 11、外层额外覆盖一层防止剪切力的透明聚氨酯薄膜。 12、为半流体状且材质松软，可以根据各种手术体位的需求来塑形，可以重复使用，无需抽放气。
45 | 轮椅（儿童） | 16 | 台 | 800 | 12800 | 1.车架：铝合金，表面彩色喷漆处理，管直径≥25mm，壁厚≥2.0mm；靠背安装可折式后把手，铰支处内置加强管；可折叠式车架，铝合金方管工字支撑结构，管材规格≥25*25mm，厚度≥2.5mm； 2.前轮：≥6寸塑料轮毂配高品质实心轮胎，配置高强度铝合金拐臂，双轴承减震结构，转向灵活； 3.后轮：≥20寸免充气后轮，铝合金轮毂，带高强度四支耳铝合金手轮（手直接驱动手轮时使用）； 4.刹车：刹车带防夹手保护盒，前刹车装置制动后低于座位面；后把手带有连刹带自锁装置； 5.座靠垫：双层牛津布料车缝，要求平整美观，抗拉强度高，内置中间夹层帆布加牢加固，配安全带。配置可拆卸一体式魔术贴固定座靠垫，内置海绵，表面防水； 6.扶手：活动后翻式扶手，配置PU扶手垫； 7.护板：选用塑料护板； 8.脚托：固定脚托，高强度塑料脚踏板，高度可调（夹管式无级调节），座面与脚踏板距离可大幅度调整，适合儿童生长发育较快的调整需求； 9.总长≥97cm；总宽≥52.5cm；总高≥89cm，折叠宽度：≤29cm；靠背高度≤44cm；座位深度≥36cm；座位宽度≥35cm，前轮直径≥15cm；后轮直径≥58cm，最大载荷≥100kg，净重量≤13kg，
46 | 轮椅（成人） | 12 | 台 | 700 | 8400 | 1.车架：由高强度钢管焊接组合成型，采用固定式扶手、脚托。 2.前轮：8英寸高品质实心橡胶轮胎。配一体冲压成型金属拐臂； 3.后轮：22英寸免充气轮胎，配置高强度PP塑料手轮，可直接驱动后轮； 4.刹车：带钢制驻刹，安全可靠；带后把手配置护理刹车。 5.座靠垫：座椅及靠背为软座、软靠背,座宽460mm,材料为牛津尼龙布，中间有帆布夹层，缝边牢固整齐，无褶皱、跳线和破损等缺陷； 6.扶手：固定扶手，配优质PVC扶手垫、高强度塑料护板； 7.脚托：配高强度塑料脚踏板,脚踏板可上翻，高度可调节。 8.安全带：轮椅配置可拆卸安全带； 9.总长 ≥99cm，总宽≥67cm，总高≥87cm，折叠宽度≥24cm，靠背高度≥40cm，座位深度≥43cm， 座位宽度≥46cm，前轮直径 ≥8寸，后轮直径 ≥22寸， 10.最大载荷≥100kg，净重量 ≤14.5kg，
47 | 转运平车 | 6 | 台 | 9000 | 54000 | 1.外形尺寸：≥1970mm（长）×685(宽) (±5mm) 2.床高：≥509mm（低）—791mm（高）(±5mm)（从地面离床面板的高度） 3.床面尺寸：≥1970mm（长）×685(宽) (±5mm) 4.护栏尺寸 ≥1110mm（长）×310mm（高）(±5mm) 5.护栏升起时离床面高度 ≥270mm(±5mm) 6.脚轮：直径不小于150mm的中控轮 7.背部倾斜: 倾斜角度0-89°±2° 8.氧气瓶架 内径160mm，高283mm 9.安全工作载荷≥175KG
48 | 氧流量表 | 50 | 个 | 580 | 29000 | 1.内管，流量精确；双锥度、双数字带背景，180°视角均可见； 2.后节流型，允许背压使用；流量调节旋钮：无级调节； 3.气体标识清晰，采用NFPA 99或ISO 32气体标准色标；安全阀：当出气异常时或使用不当时瓶内压力过高泄压报警； 4.接头：可附带各种医疗接头
49 | 治疗车（中） | 2 | 台 | 7200 | 14400 | 1.规格：≥660×445×765/900mm 台面尺寸：≥660×445 mm 2.材质：SUS304不锈钢；板材厚≥1.0mm；主管材φ25×1.0mm； 3.结构与配置： 3.1、表面静电喷涂；抽屉面板湖绿； 3.2、两层凹台面厚1.0mm，模具成型；均配3面护栏。 3.3、正面并列2抽屉；抽屉内为空，抽屉均安装静音伸缩自吸导轨。 3.4、底部配有四只不小于4寸防缠绕静音轮，其中2轮带刹。 3.5、底部四立柱配有防撞圈
50 | 护理车 | 2 | 台 | 3500 | 7000 | 1.规格：≥623*475*930mm 2.主要由·铝·钢·ABS工程塑料结构组成；铝合金三角柱四柱承重； 3.车体上部：台面大型模具ABS注塑工艺成型台面，凹陷设计防止物品滑落，台面不锈钢护栏，护栏高度90mm，台面内使用尺寸：≥575*430mm,台面上配透明软玻璃 配PP治疗盘一只。 4.车体正面：中控锁可旋式，配置两层抽屉，三折轻声导轨，二中抽面120mm内空：≥430*335*110mm，其中一只配3个置物盒规格：320*135*105mm另一只抽屉内3*3分隔片，抽屉镀锌拉手，圆角设计手感舒适，左侧防盗式封口插槽标识牌尺寸：75*47mm 5.车体左侧：嵌入式可伸缩吊片设计副工作台、侧挂式置器盒。 6.车体右侧：旋转式3升圆形锐器盒，翻盖分色垃圾桶175*175*280MM，双色用于垃圾分类（黄色医疗废弃物为损伤性垃圾， 绿色生活垃圾为感染性垃圾） 7.底盘：大型模具一次成型ABS底板，凹陷设计物品不易滑落。凹陷使用尺寸：565*420*30mm，底板四角突出防撞设计。 8.车体底部：四只不小于4寸万向插入式轮，其中两只带刹车功能
51 | 床单位消毒机 | 10 | 台 | 9370 | 93700 | 1、触摸按键、彩屏、可直观显示各种功能、状态 2、“普通消毒”、“密封消毒”、“特殊消毒”、“单独抽解”四种操作模式可供选择 3、“解析”功能，迅速解析残余臭氧 4、两套独立的工作系统可同时对两套床单位消毒 5、“抽真空”功能 6、钛铬臭氧发生器 7、臭氧泄漏量≤0.005mg/m3 8、一键式控制方式 9、消毒效果 (1)按“密封消毒”键启动机器工作一个固定周期（抽解10 min，臭氧气体注入 30 min），停机后继续作用30 min，对染于载体布片上的大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌的平均杀灭对数值均＞3.00 (2)按“普通消毒”键启动机器工作一个固定周期（臭氧气体注入25 min），停机后继续作用30 min，对染于载体布片上的大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌的平均杀灭对数值均＞3.00 10、设备工作1小时，臭氧浓度≤1000mg/m3 11、对冠状病毒HCoV-229E(VR-740)杀灭率≥99.00% 12、具有报警/提示指示、查询和清除时间、恢复出厂设置、锁定及解锁功能 ▲13、具有此机型的消毒产品备案证明。(提供《全国消毒产品网上备案信息服务平台》备案截图)
52 | 肠内营养泵 | 10 | 台 | 8000 | 80000 | 1.≥3.5英寸彩色触摸屏，所触及所得。 2.▲重量≤700g（含电池）（需提供证明材料）。 3.挤压方式：盘式蠕动挤压式，蠕动轮为可拆卸设计，便于清洁。 4.喂养速度范围：1-1200ml/h，喂养精度≤±5%。 5.冲洗速度：1-1200ml/h。 6.具有连续模式、间歇模式、时间模式3种模式可选，满足多种临床使用场景。 7.透明泵门设计，喂养过程全程可视。 8.▲防护等级：IP46，可流水下冲洗。（需提供证明材料） 9.支持手动排气及自动排气，排气速度：2000 ml/h。 10.▲可自动识别装载的耗材类型（单通道/双通道），智能易用。 11.KTO速度：1-30ml/h。 12.▲支持定时冲洗，双通道可自动切换。（需提供证明材料） 13.自带加温系统，且无需外接电源，有效减少病人腹泻。加温范围：30-42℃，可直接通过触摸屏调节温度,温度单位可选摄氏度℃或华氏度℉。 14.具有参数锁定功能，参数锁定开启后，需要输入密码解锁后才可更改喂养参数,防止关键参数被意外改写。 15.▲支持交流电源、直流电源和内置锂电池供电；电池续航时间≥25h；关机条件下，充电时间≤4h。 16.三 CPU 设计，双路实时监控喂养状态，防止喂养欠剂量或过剂量等喂养异常并及时报警。 17.▲具有药物库功能，支持定制药物库和喂养方案。（需提供证明材料） 18.屏幕亮度10级可调，支持户外模式及夜间模式。 19.气泡报警：支持 7级气泡报警等级。 20.阻塞报警：支持5级报警等级。 21.支持通过无线或有线联网，与输注中央站连接。 22.肠内营养泵支持查看操作日志和报警日志，可存储最多 50000 条日志记录。 23.肠内营养泵以声音、灯光、文字的方式产生报警和提示，屏幕显示报警内容。 24.报警信息：遗忘操作、泵门打开、喂养完成、加温器超温、加温器欠温、加温器未安装、无电池、无外部电源、电池电量低、电池耗尽，即将关机、待机结束、管路安装异常、管路下端阻塞、管路上端阻塞、管路有气泡、通讯中断、营养瓶空、冲洗瓶空、滚轮故障和喂养即将完成。 配置： 1.肠内营养泵主机 1台 2.加温器 1台 3.固定盘 1台 4.中文说明书 1本 5.电源线 1根
1775400