- 用户需求书

- 项目名称：经颅磁刺激及导航系统

- 采购预算：199.2万元

- 采购数量：2台

- 产地：拒绝进口

- 参数要求：

技术要求

1、适应症：用于人体中枢神经刺激和外周神经刺激，可用于神经电生理检查、康复科神经功能评定和神经科运动功能评定及治疗研究；配合药物，进行神经疾病引起的失眠、性症状的辅助治疗。

2、通过DICOM协议读取数据和影像，对于核磁共振扫描的MRI 图像进行后处理，重建三维模型，生成目标治疗位置和目标点的位置。

▲3、激光立体定位：多维度人脸识别，无需佩戴任何追踪器，通过自动点云扫描匹配，多点同时校准。

▲4、内置标准头模：含建议靶点。

5、有重复定位功能：通过保存刺激线圈位置信息，线圈可自动移动至上次保存的位置功能。

6、具备随动定位系统：治疗过程中，刺激线圈具备跟随头部运动的功能。

7、选择自动刺激靶点定位，可驱动定位系统自动移动线圈到设定的靶点位置。

▲8、全自动阈值测量算法，可手动调节刺激强度进行运动阈值测量，或自动运动阈值测量，分析由运动诱发模块采集到的肌电信号确定运动阈值。

9、一键自动配准。

10、线圈贴合预警功能：保证刺激线圈实时贴近刺激部位，刺激线圈离开刺激部位会有提示。

▲11、冷却系统：变频智能液冷+风冷一体式散热系统，冷却液应无渗漏、无挥发现象。

12、设备支持24h持续刺激输出，当冷却系统发生故障时，有提示或停止磁场输出。

13、磁刺激线圈表面温度≤40℃,当刺激线圈温度超过该温度，磁刺激仪应自动停止刺激输出。

14、标配运动诱发电位检查模块：可实时同步记录多靶肌MEP,可用于在治疗中进行电生理安全监测。

▲15、运动诱发电位检查模块支持无线传输功能(需提供检验报告证明)。

▲16、标配触控式一体机，一体机与工作站紧密固定。支持一键断电关机。

17、标配一体化智能座椅以及头枕，支持气囊承托。

18、设备使用年限≥10年(需提供铭牌或说明书)。

19、最大磁感应强度；≥6T, 最大磁感应强度允差±5%(需提供检验报告)。

▲20、输出脉冲重复频率：0.1Hz~100Hz可调；1 Hz以下步长0.01Hz；1Hz以上步长1Hz;允差±3%(需提供检验报告证明）。

21、医学影像分析处理软件通过GB/T25000.51软件工软件产品质量要求与评价；

▲22、全自动阈值测量算法，可手动调节刺激强度进行运动阈值测量，或自动运动阈值测量，分析由运动诱发模块采集到的肌电信号确定运动阈值；

▲23、可对医学影像进行处理，一键运算并推荐定位点，包含头部矫正功能，三维建模功能，图像配准功能，颅骨分割功能，靶区靶点推荐功能；

24、含靶点自定义设置功能，满足多种需求；

25、支持影像数据自动配准患者，无需通过标记探针手工标定；

26、支持大脑靶点和头皮刺激点的互相映射，可自动计算线圈目标位置和姿态并同步；

27、支持将影像数据处理的结果自动生成报告，可自定义生成报告内容。

28、可实现单脉冲刺激、重复脉冲刺激和模式化刺激(含TBS模式)等常见磁刺激模式。

★商务要求

整机保修5年