表2

最终参数

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 全自动血液体液培养系统 | 1、为全自动模块化的细菌培养系统,可以适用于血液和其他无菌体液中细菌和酵母菌的培养和检测。 |
|  |  | ▲2、具备全自动置瓶功能：仪器自动装载血培养瓶,自动扫描条码并且自动装载至对应孔位。 具备全自动取瓶功能：阳性培养瓶可自动转移至血瓶待处理区，阴性培养瓶自动卸载而不需要任何人工操作。 |
|  |  | 3、系统稳定性：为保证培养过程中温度和光学的稳定性,在培养全过程及日常操作都无需要打开培养仓或拉出抽屉。 |
|  |  | 4、仪器通量：具备>=850个的血培养装载孔位，并采用单点置瓶、单点控制的方法。 |
|  |  | ▲5、具备采血量自动检测功能：可以通过自动测量液面实时检测血培养采血量,发送血培养质量报告。 |
|  |  | 6、在血瓶加载至血培养的孔位前, 智能化扫描并记录血培养瓶信息，提升血培养血培养溯源性。在血瓶加载至血培养的孔位前, 仪器自动扫描并记录血培养瓶信息，一次可以扫描>=5张不同条形码和二维码并拍照存档。 |
|  |  | 7、具备阈值判读方法,优化延迟瓶(延迟瓶为采集后未能在2小时以内完成上级的血培养瓶)的检出能力，可以直接检出血培养阳性的延迟瓶。 |
|  |  | 8、内置至少4个校准瓶，对血培养仪进行定期自动校准，用户可以打印校准报告和温度报告。 |
|  |  | 9、专用儿童培养瓶可用于培养检测来自血液的细菌和酵母菌。 |
|  |  | 10、所有血培养瓶均为不易破碎的塑料纤维瓶，提升实验室生物安全。 |
|  |  | 11、具备LIS通讯接口,无需手工传输信息。 |
|  |  | 12、具备同微生物信息管理平台通讯的能力,实现血培养远程监控，并可以统计和分析血培养流程中的各项关键数据，包括血培养污染率、采血量质量报告、报阳时间及阳性率、阴性率等数据。 |
| 配置清单： 1、微生物培养仪A装置 1台 2、微生物培养仪B装置 1台 3、无线带触摸板键盘 1 个 4、UPS不间断电源 1个 |  |  |