表2

最终参数

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | ECMO体外生命支持系统 | 一．离心泵要求： 1.1、▲采用磁悬浮驱动的工作原理，无金属支撑轴，减少血液破坏且无死腔； 1.2、离心泵既可独立使用，也能够整合到心肺机上以获得心肺机的监控，同时具备LPM和RPM两种模式； 1.3、具有内置流量监测及气泡监测功能； 1.4、外置离心泵驱动器采用液压调控，能够灵活调节的双节支架； 1.5、▲转速范围：0-5000转/分钟； 1.6、▲流量范围：0-9.9升/分钟； 1.7、流量显示精度：≤0.1升/分钟； 1.8、具备紧急驱动手柄，且具备LED灯显示离心泵转速； 1.9、泵头驱动装置集成了流量监测和气泡检测功能，降低流量传感器的耗费成本； 1.10、主机重量：≤15kg，便于院内转内外转运急救； 1.11、具备内置后备电池，断电情况下，满负荷运转时间：≥90分钟； 1.12、▲模肺、动脉插管、静脉插管及经皮穿刺套包提供整套解决方案，经认证临床使用期限：≥14天； |
|  |  | 二．空氧混合器要求 2.1、适用于各类型膜式氧合器； 2.2、能够精确调节进入氧合器的空气和氧气的百分比，进行氧气的匹配供给； 2.2、氧浓度调节范围：21%-100%； |
|  |  | 三．全自动变温水箱要求： 3.1、水箱容积：≤450*260*400mm（长宽高）； 3.2、水箱温度范围：30℃－45℃； 3.3．工作电压：220V AC； |
|  |  | 四．氧和器要求： 4.1、▲氧和器和离心泵头采用整体包装设计，仅需固定离心泵连接管，预充操作方便； 4.2、▲采用抗血浆渗漏的纤维渗透膜，膜面积≥1.8平方米，经认证的临床使用时间：≥14天，使用过程不会产生血浆渗漏； 4.3、具备灭活肝素生物涂层，降低炎症反应，减少血栓形成，用于长时间体外生命支持； 4.4、预充量：≤250毫升； 4.5、热交换膜采用聚亚安脂材料，热交换面积，≥0.6平方米； 4.6、外壳采用加固材料制成，能够长时间、高强度连续使用，具有防碰撞防护； 4.7、▲具有膜排气功能，预充过程中，膜肺气体排空时间，≤5分钟 |
|  |  | 五．离心泵头要求： 5.1、▲采用磁悬浮驱动涡旋式设计，无金属支撑轴，产热少，最低限度减少破坏血液成分且无死腔，无气泡滞留； 5.2、具备灭活肝素生物涂层，经认证临床使用期限：≥14天； 5.3、▲泵头预充量：≤32ml； 5.4、▲泵头表面积：≤190平方厘米； |
| 配置清单 |  |  |
| 1、离心泵主机，1个； 2、离心泵内置后备电池，1套； 3、外置离心泵驱动器，1个； 4、内置式流量监测功能，1套； 5、内置式气泡监测功能，1套； 6、离心泵紧急手摇驱动手柄，1个； 7、机械式两路空氧混合器，1个； 8、主机架车系统，1套； 9、离心泵隔板、输液架、气瓶支架、水箱固定架及氧和器支架等，1套； 10、变温水箱，1套； 11、血氧饱和度及血球压积监测模块，1套； 12、说明书及电源线，1套； |  |  |