表2

最终参数

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 手术床 | - ▲动力系统采用电动液压或电动电机驱动两种方式。具备床面升降功能,可电动调节实现头脚倾斜,左右倾斜和背板倾斜、腿板上下、刹车。 |
|  |  | - 手术床可设置双向手术体位模式,即标准摸式和反向模式(头脚换向)，可预设正反折刀体位。 |
|  |  | - 手术床配有高性能充电电池，单次充电可满足1周手术需要。充电电池无需保养和维护,可长时间使用。同时具有交流电源提供电能。 |
|  |  | - 操作方式具有多种电动控制方式，包括有线手控制器、台柱应急控制面板。两套功能一致的独立操作系统，确保手术床在一套发生故障时，另一套仍能可运行。可升级为无线控制器。 |
|  |  | - ▲线控器带LCD显示屏，能实时显示动作体位和角度，带读数功能，方便术中手术床铺上无菌单，动作手术床得到反馈信息。 |
|  |  | - ▲具备水平移动功能，用于术中透视，移动距离≥450mm. |
|  |  | - 手术床采用模块化设计，可根据不同手术类型选择配短背板、碳纤延长板、双关节头板、双关节腿板等不同模块，适用于各类手术需要。 |
|  |  | - 系统能识别安装到腿板端的模块，自动限制台面的运动，防止安装在台面上的部件与立柱、底座或者地面碰撞。 |
|  |  | - 手持控制器具备液晶屏幕，可实时反馈手术床的运动位置、电池电量、智能防撞等信息，并可存储10组记忆体位供使用者自由选择。/手持控制器为红外无线控制，具备液晶屏幕，可实时反馈手术床的运动位置、动作角度、电池电量、制动防撞等信息，并可存储10组记忆体位供使用者自由选择；遥控器具备无线充电功能。 |
|  |  | - 手术床床面框架和床柱外壳采用镍铬不锈合金钢制成，床面下侧安装有导轨，用于输送X光片盒。 |
|  |  | - 手术床床垫由质地柔软的双层记忆海绵整体制成，厚度≥75mm。床垫接缝处采用无缝烫接技术，防水透气易清洗，防静电。 |
|  |  | - 床板由头板、背部延长板、下背板,坐板、分体腿板组成。头板、背板、腿板各模块可拆卸，床板均可透过X线。 |
|  |  | - 手术床各关节处采用爪式连接结构，连接可靠无晃动。 |
|  |  | - 手术床4个脚轮采用万向脚轮结构，方便移动和旋转，具备中央锁定机构，可确保手术床牢固，同时不额外占用床下空间。 |
|  |  | - ▲手术床升降距离大于等于498mm，即可适用于神经外科等低体位手术需要，又可适用于骨科等需要拍片等高体位手术需要。 |
|  |  | - ▲手术床整体通过油路透析，确保手术床出厂时油路系统洁净，手术床经久耐用。（提供相关证明） |
|  |  | - 腿板为电动升降腿板，并可单独升降操作。 |
|  |  | - 技术参数： |
|  |  | - 手术床宽度:≥520mm |
|  |  | - ▲纵向最大倾斜角度（头倾/脚倾）≥35° |
|  |  | - 侧向最大倾斜角度（左/右）：≥25° |
|  |  | - 背板最大倾斜角度（标准模式上/下）：上≥85°；下≥40° |
|  |  | - 腿板最大倾斜角度（标准模式上/下）：上≥50°；下≥90° |
|  |  | - ▲手术床最大承载重量：≥460kg |
|  |  | - 床面高度可调范围：575 mm /1075 mm |
|  |  | - ▲台面平移距离≥450mm |
| 二、 | 手术床 | - ▲手术床为电动液压驱动机制，电动调节床面升降、前后倾、左右倾、背板升降、刹车5个主要动作组，由5组（不少于7个）独立液压缸液压驱动。 |
|  |  | - 手术床具备平移功能，且平移功能由独立的液压缸驱动动作。 |
|  |  | - 手术床具备腰桥功能，且腰桥为隐藏式双螺纹套杆结构，可实现现场升级安装，通过腰桥把手在床体两侧操作，避免医护人员在床梁下方操作的弯腰导致不方便使用。 |
|  |  | - 手术床配有国际知名品牌高性能充电电池，可满足约1周手术需要，确保手术床在无交流电源供电状态下工作。充电电池无需保养和维护,可长时间使用。同时具有交流电源供电功能，确保最大的安全性。（提供原厂手册说明） |
|  |  | - 手术床控制必须满足手持有线控制器和床身立柱应急控制面板（立柱应急面板位于立柱上方便操作，拒绝放在底座上）两套控制方式，且两套控制方式相互独立。确保手术床在一套控制系统发生故障时，另一套仍能可靠运行。 |
|  |  | - 手术床承重≥275kg。（提供医疗器械检测所检测证明） |
|  |  | - 手术床台面框架、边轨和立柱采用优质不锈钢制成，抗撞击，耐腐蚀，耐消毒，永不生锈，坚固耐用。 |
|  |  | - 手术床床垫由质地柔软的双层记忆海绵整体制成，厚度≥75mm。床垫接缝处采用无缝烫接技术，防水透气易清洗，防静电。 |
|  |  | - 手术床床板由头板、背板、臀板及可分开式腿板等五部分组成。头板可拆卸；腿板可拆卸、可分叉，采用进口气弹簧组件助力，可在+20°/-90°范围内任意上下折； |
|  |  | - ▲头板和腿板可前后互换功能。 |
|  |  | - 独立电动液压控制刹车，能够轻松将手术床固定或移动，确保手术床稳定性。 |
|  |  | - ▲同时具有一键形成屈曲、反屈曲体位功能，一键复位功能。 |
|  |  | - ▲手术床最低台面≤498mm（提供医疗器械检测所检测证明） |
|  |  | - 可选配脚踏泵功在手术床油泵发生故障仍可以进行解锁手术床 |
|  |  | - 手术床出厂前经过油路透析处理，保证手术床经久耐用。（提供证明文件） |
|  |  | - 手术床腿板采用按钮式一键拆卸，无需拧任何螺母，方便快捷。 |
|  |  | - 技术参数： |
|  |  | - 手术床长度≥2040 mm |
|  |  | - 手术床宽度≥520 mm |
|  |  | - 手术床升降行程≥500mm |
|  |  | - 台面前后倾角度：±25° |
|  |  | - 台面左右倾角度：±20° |
|  |  | - 背板折转角度：+80°/-40° |
|  |  | - 腿板折转角度：+20°/-90°，外折角度≥90° |
|  |  | - 头板折转角度：+45°/-90° |
|  |  | - 台面平移距离≥320mm（提供证明文件） |
|  |  | - 内置腰桥升距≥120mm |
| 配置清单 |  |  |
| 序号; 货物名称; 数量; 单位. 一; 手术床. 1; 电动手术床主床, 配记忆海绵床垫; 1; 台. 2; 头板; 1; 个. 3; 上背板; 1; 个. 4; 主机（包含下背板，臀板）; 1; 台. 5; 分体式腿板; 1; 个. 6; 台柱应急控制面板，手持控制器; 1; 个. 7; 托手架（含夹持器）; 1; 对. 8; 麻醉屏架（含夹持器）; 1; 个. 9; 马镫型多功能腿架（含夹持器）; 1; 对. 10; 缚身带; 1; 个. 11; 侧卧位支身架（含夹持器）; 1; 对. 二; 手术床. 1; 电动手术床主床, 配记忆海绵床垫; 1; 台. 2; 头板; 1; 个. 3; 主机（包含背板，臀板）; 1; 台. 4; 分体式腿板; 1; 个. 5; 台柱应急控制面板，手持控制器; 1; 个. 6; 托手架（含夹持器）; 1; 对. 7; 麻醉屏架（含夹持器）; 1; 个. 8; 马镫型多功能腿架（含夹持器）; 1; 对. 9; 缚身带; 1; 个. 10; 侧卧位支身架（含夹持器）; 1; 对. 11; 支肩架（含夹持器）; 1; 对. |