需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 内镜清洗消毒工作站 | ▲1、内镜清洗消毒工作站必须符合中华人民共和国国家标准GB 4793.1-2007、GB/T 14710-2009、GB/T18268.1-2010以及中华人民共和国医药行业标准YY0992-2016、YY/T0734.1-2009的要求。提供注册检验报告佐证。 ▲2、内镜清洗消毒工作站电气安全必须符合中华人民共和国国家标准GB4793.1-2007和IEC61010-040:2005。电磁兼容必须符合中华人民共和国国家标准GB/T18268.1-2010的要求。提供注册检验报告佐证。 3、清洗槽 ▲3.1、清洗槽由五个内镜专业洗消槽组成，分别为初洗槽、酶洗槽、漂洗槽、消毒槽和终末漂洗槽组成，槽体采用进口ABS材料分段吸塑成型。槽体表面光亮平滑、坚固耐磨、耐酸碱、不易氧化、易清洗、细菌附着率低、使用寿命长，既美观又能保护内镜。提供材质的检测报告佐证。 3.2、台面采用内倾斜式防泛水设计，避免流水污染柜门或室内地面。 3.3、台面离地高度≥880mm，台面前端采用大弧形设计，支撑位合理舒适，符合人体工程学设计。 3.4、单方槽外尺寸≤长600mm×宽660mm、双方槽外尺寸≤长1200mm×宽660mm、转角槽外尺寸≤长660mm×宽660mm。 4、干燥台 4.1、干燥台采用进口ABS材料分段吸塑成型。槽体表面光亮平滑、耐磨、耐酸碱、不易氧化、易清洗、细菌附着率低、使用寿命长，既美观又能保护内镜。 4.2、长度尺寸≤1700mm，宽度≤660 mm。 ▲4.3、干燥台配置空气过滤减压装置，压力显示装置，显示精度为≤0.02MPa，空气过滤器能过滤直径≥0.2μm的微粒。提供注册检验报告佐证。 5、功能背板及柜体 5.1、背板采用进口ABS材料分段吸塑成型。背板表面光亮平滑、耐磨、耐酸碱、不易氧化、易清洗、细菌附着率低、使用寿命长。 5.2、支架选用全优质SUS304不锈钢材质，厚度≥1.2mm，使用寿命长，耐潮湿，不变形。 5.3、柜体采用分段式柜体，且配有脚轮，柜体底部离地高度≥50mm，方便卫生清理与搬迁，同时也保证操作人员操作过程中的舒适度。 5.4、柜门采用铝合金和特殊晶钢玻璃制成，环保、防潮、防水、耐酸碱。 5.5、柜体底板采用PVC材质，避免出现膨胀或生锈的情况。 6、微电脑控制器 6.1、采用单片机微电脑控制，采用LED液晶显示屏，显示清晰直观。 6.2、触摸式按键，多种功能控制由菜单支持选用和调整，操作简易、方便。 6.3、各个程序运行时间均可调，程序运行时具有倒计时显示，运行结束有声讯提示信号。 7、多功能灌流器/水气灌注器 7.1、用于清洁内镜内管道残留的污物、水、酶液、消毒液等，以达到清洁内镜内管道的目的。 7.2、通过微电脑控制器自动完成注水冲洗、注气干燥功能。 7.3、快速接头的底座与插头部分全部采用耐酸碱的高分子塑料，耐磨、防腐蚀，使用方便快捷，单手可操作。 ▲7.4、内置灌流管采用优质PTFE材料，耐酸碱、耐高温、耐腐蚀。 8、酶液/消毒液灌注器 8.1、用于内镜内管道酶液、消毒液的循环灌流，以达到清洗或消毒内镜内管道的目的。 ▲8.2、可选择手动模式或自动模式，手动模式按键启动注液、灌流、注气，手动按键排/回液；自动模式一键启动，自动完成注液、灌流、排/回液及注气过程，加速内镜洗消运转周期。 8.3、快速接头的底座与插头部分全部采用耐酸碱的高分子塑料，耐磨、防腐蚀，使用方便快捷，单手可操作。 8.4、内置灌流管采用优质PTFE材料，耐酸碱、耐高温、耐腐蚀。 8.5、消毒槽的内灌流装置与外循环装置分别采用独立循环泵，以保证消毒强度及效果。 8.6、酶液/消毒液灌注器配备专门的内灌流过滤器，有效避免因液体杂质堵塞内镜。 ▲9、酶液自动配比装置 9.1、自动抽酶液、自动配比。 9.2、可根据不同品牌酶液配比要求设置自动添加酶液。 10、消毒液回收装置 10.1、隐藏式消毒液回收箱，具有消毒液使用次数记录，自动进、回消毒液，减少消毒液挥发，保护医务人员健康。 11、末洗自动冲洗装置 11.1、终末漂洗槽配置自动冲洗装置，一键启动，使用流动水同时对内镜内管道及内镜外表面进行冲洗，终末漂洗效果更干净彻底。 11.2、终末漂洗采用助力排水方式，加快排水速度，加速内镜洗消运转周期。 12、防护槽盖 12.1、酶洗槽、消毒槽配有保护透明槽盖，清洗消毒过程可见。 12.2、减少清洗液、消毒液在空气挥发，节省消毒液洗液，保护医务人员健康。 13、高压气泵 13.1、工作方式：采用静音气泵，噪音＜58db。 13.2、电压：AC220V、50Hz，功率：≤600W。 13.3、排气量：118L/min，最大压力：0.8Mpa。 13.4、压力稳定，带有油水分离器的功能，能分离空气中的油污、水分，提高气体的清洁度。 13.5、采用优质气动部件及PU供气管路，承压强，使用寿命长。 14、高压水气枪 14.1、采用SUS304不锈钢材质，耐酸碱、耐腐蚀、手握舒适耐用。 14.2、可配不同口径喷嘴，适用于不同类型内镜管道。 14.3、设有专用安全防震环，避免管路不畅，高压水冲破内镜管壁。 15、水处理器 15.1、采用三级过滤保障内镜清洗用水的质量。 15.2、终末漂洗采用0.22μm及0.1μm精密滤芯过滤，滤芯定期更换。 16、供排水管路 16.1、供水管路采用优质PVC/PP-R冷、热水管材和管件，耐热、耐压、流速快、使用寿命长。 16.2、水龙头选用国际知名品牌陶瓷阀芯和出水嘴的过滤件。 16.3、排水管采用优质PVC-U排水管材和管件，工艺精致，使用寿命长。 17、供电系统 17.1、所有供电系统都经过漏电和负载保险开关，保护使用人员的安全。 17.2、开关和插座都设有防水保护装置。 17.3、设有电动断水保护系统，断电时同时自动切断水源，防止在设备非工作状态下因水压或管道压力等原因导致设备漏水。 ▲18、内置测漏检测装置 18.1按照中华人民共和国医药行业标准YY0992-2016《内镜清洗工作站》的5.3.1.2的要求，测漏装置应配置适宜的活接头，接头便于拆卸；提供检测报告证实产品符合性。 18.2按照中华人民共和国医药行业标准YY0992-2016《内镜清洗工作站》的5.3.1.3要求，软式内镜通入不大于0.03MPa空气时，若产生泄漏，应能提供可视或声讯信号。 提供检测报告证实产品符合性。 18.3测漏过程全程显示内镜管道压力值； 18.4自动显示测漏结果，测漏结束声讯提示； 18.5适合目前市场所有内镜的测漏，可根据不同内镜设置测漏压力及测漏时间； 18.6集成于内镜操作系统，非外挂式简易测漏装置。 ▲19、内镜清洗消毒工作站嵌入式软件需具有中华人民共和国国家版权局计算机软件著作权登记证书。 ★20、提供所投设备有效期内的中华人民共和国医疗器械注册证。 21工作流程：采用RF ID射频卡自动识别技术 ， 采集内镜清洗消毒各个工序动态数据 ， 包括 ：【初洗】、【酶洗】、【次洗】、【消毒】、【末洗】等环节 22流程选择：不同类型内镜，系统提供可选择工作流程 23病人信息关联：支持与His、PACS系统对接以建立各内镜具体的使用患者 ， 检查医师等信息内容 ， 形成更为完整的内镜追溯信息 24动态显示：提供可视化的流程状态实时显示，标准化的流程操作提示，未按操作规范清洗，异常操作预警提示。 25流程统计：▲提供各流程环节详细工作量统计、质量分析、效率分析数据报告，各流程环节所有数据按条件组合查询。 26、报表统计▲可以通过清洗消毒过程数据分析统计清洗消毒人员的工作量，支持用户定制化，自动生成EXCLE表格报表。 27、日常单据打印：按医院要求，个性化定制日常流程单据表格及打印格式。 28、系统特点： 28.1、管理平台界面简洁、框架清晰、程序易操作， 符合内镜清洗消毒工作流程 ，针对特殊病人或特殊内镜，设计可选择特流程。 28.2、权限管理，杜绝无关人员误操作， 使数据丢失或篡改。 28.3、刷卡提示灵活、快速响应、安装及施工简单。 28.4、内镜卡、人员卡、刷卡器操作简单化， 兼顾灵活与全面管理相结合的操作模式。 28.5、提供海量的消毒数据检索功能，能将清洗消毒数据导出打印、存 档。 28.6、具有全面的应急方案，在操作过程中有任何硬件损坏或者线路故障均不影响科室继续使用。 ▲28.7、随时可以调取消毒内镜、消毒设备、清洗人员的使 用信息 ， 可以迅速进行内镜使用追溯。 29、信息需求：追溯系统软件需具有中华人民共和国国家版权局计算机软件著作权登记证书。 |
| 配置清单 |  |  |

表3

设备配置情况表

1.1 货物分项清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 | 预算限额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内镜清洗消毒工作站 | 3 | 套 | 拒绝进口 | 540000 |

1.2 货物详细清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初、酶洗槽 | 3 | 个 | 槽体采用进口ABS材料压注模具一次成型。槽体表面光亮平滑、耐磨、耐酸碱、不易氧化、易清洗、细菌附着率低、寿命长，既美观又能保护内镜。 |
| 2 | 次洗槽 | 3 | 个 | 槽体采用进口ABS材料压注模具一次成型。槽体表面光亮平滑、耐磨、耐酸碱、不易氧化、易清洗、细菌附着率低、寿命长，既美观又能保护内镜 |
| 3 | 消毒槽 | 3 | 个 | 槽体采用进口ABS材料压注模具一次成型。槽体表面光亮平滑、耐磨、耐酸碱、不易氧化、易清洗、细菌附着率低、寿命长，既美观又能保护内镜。 |
| 4 | 终末漂洗槽 | 3 | 个 | 槽体采用进口ABS材料压注模具一次成型。槽体表面光亮平滑、耐磨、耐酸碱、不易氧化、易清洗、细菌附着率低、寿命长，既美观又能保护内镜。 |
| 5 | 干燥台 | 3 | 个 | 槽体采用进口ABS材料压注模具一次成型。槽体表面光亮平滑、耐磨、耐酸碱、不易氧化、易清洗、细菌附着率低、寿命长，既美观又能保护内镜。 |
| 6 | 豪华型主体 (柜体及背板) | 3 | 套 | 干燥台采用进口ABS材料压注模具一次成型。槽体表面光亮平滑、耐磨、耐酸碱、不易氧化、易清洗、细菌附着率低、寿命长，既美观又能保护内镜。 |
| 7 | 清洗灌流器 | 9 | 个 | 清洗槽灌流器，用于内镜内管道冲洗灌流，以达到清洗内镜内管道的目的。 |
| 8 | 酶洗/消毒循环灌流器 | 6 | 个 | 酶洗槽/消毒槽多功能自动循环灌流，用于内镜内管道酶液清洗或消毒液消毒循环灌流。 |
| 9 | 内镜内管道自动吹气装置 | 3 | 套 | 快速有效地去除内镜内管道残余的液体。 |
| 10 | 高压水枪 | 6 | 把 | 采用优质304不锈钢材料一次性开模铸造，坚固耐用，配有不同形状的喷嘴，更换使用便捷。 |
| 11 | 高压气枪 | 9 | 把 | 采用优质304不锈钢材料一次性开模铸造，坚固耐用，配有不同形状的喷嘴，更换使用便捷。 |
| 12 | 高压气泵 | 3 | 台 | 静音无油空气压缩机，容量≥24L，排气量≥118L/min，最大压力≥0.8Mpa，噪音≤52db。 |
| 13 | 中心气体处理系统 | 3 | 套 | 气源处理器，能分离空气中的油污、水分，提高气体的清洁度。 |
| 14 | 空气过滤装置 | 3 | 套 | 气体均通过空气过滤器后作用于内镜，空气过滤器对小于0.2μm的微粒滤除率≥99.9%，避免二次污染； |
| 15 | 消毒液回收装置 | 3 | 套 | 隐藏式消毒液回收箱，具有消毒液使用次数记录，自动进、回消毒液，减少消毒液挥发，保护医务人员健康。 |
| 16 | 水处理器 | 3 | 套 | 针对各清洗功能槽，配置多重专用精密过滤，净化水质、酶液及消毒液，防止堵塞内镜内管道，保证内镜清洗安全。 |
| 17 | 酶洗/消毒过滤器 | 6 | 个 | 酶洗、消毒槽循环内灌流的专配过滤，避免任何杂质堵塞镜子，影响清洗、消毒效果。 |
| 18 | 排水系统 | 15 | 点位 | 排水控制系统由手动重力排水及自动助力排水组成；排水管采用优质PVC-U排水管材和管件，工艺精致，减少漏水。 |
| 19 | 电路系统 | 3 | 套 | 所有供电系统都经过漏电和负载保险开关，保护使用人员的安全；开关和插座都有防水保护装置。 |
| 20 | 照明灯 | 21 | 个 | 嵌入式LED筒灯，全铝灯体、耐磨耐腐蚀、超强散热；智能驱动、过载保护；光效均匀、明亮舒适。 |
| 21 | 槽盖 | 9 | 个 | 酶洗槽、消毒槽、终末漂洗槽配有保护透明槽盖，清洗消毒过程可见，同时又减少清洗液、消毒液在空气挥发，减少消毒液洗液，保护医务人员健康。 |
| 22 | 快速接头 | 30 | 个 | 快速接头的底座与插头部分全部采用耐酸碱的高分子塑料，耐磨、防腐蚀，使用方便快捷，单手可操作。 |
| 23 | 清洗连接头及灌流管 | 15 | 套 | 采用优质硅胶材质，耐腐蚀、耐酸碱。 |
| 24 | 内镜清洗消毒操作流程牌 | 3 | 套 | 内镜清洗消毒操作流程，严格按照规范要求 |
| 25 | 手套盒 | 3 | 个 | 亚克力材质，耐磨、耐腐蚀。 |
| 26 | 纱布架 | 3 | 个 | 亚克力材质，耐磨、耐腐蚀。 |
| 27 | 附件架 | 3 | 个 | 耐磨、耐腐蚀。 |
| 28 | 内置测漏检测装置 | 3 | 套 | 隐藏式安装与背板融为一体，适用于各个品牌的软式内镜测漏，操作简易，测漏气压限值可调，不同内镜可设置相应的气压。 |
| 29 | 酶液自动添加装置 | 3 | 套 | 自动抽酶液、自动配比，可根据不同品牌酶液配比要求设置自动添加酶液。 |
| 30 | 酶洗自动清洗系统 | 3 | 套 | 一键启动酶洗功能，自动完成酶液配比、灌流、排液及注气过程，加速内镜洗消运转周期。 |
| 31 | 消毒槽自动消毒系统 | 3 | 套 | 一键启动消毒功能，自动完成进消毒液、灌流、回消毒液及注气过程，加速内镜洗消运转周期。 |
| 32 | 末洗自动冲洗装置 | 3 | 套 | 终末漂洗槽自动冲洗装置，使用流动水对内镜内管道及内镜外表面同时进行冲洗，终末漂洗效果更干净彻底。 |
| 33 | 电动断水保护系统 | 3 | 套 | 断电自动切断水源装置，防止因水压及管道压力等原因导致设备漏水。 |
| 34 | 内镜吹干机 | 3 | 台 | 内嵌隐藏式 |
| 带有追溯功能 |  |  |  |  |
| 35 | 软件 | 1 | 套 |  |
| 36 | 服务器 | 1 | 个 |  |
| 37 | 一体式电脑主机及显示器 | 1 | 台 |  |
| 38 | RFID智能识别器 | 23 | 个 |  |
| 39 | 8口交换机 | 4 | 台 |  |
| 40 | 数据线 | 1 | 套 |  |
| 41 | 网线 | 1 | 套 |  |
| 42 | 键盘、鼠标 | 1 | 个 |  |
| 43 | 5V开关电源 | 1 | 个 |  |
| 44 | RFID卡（内镜操作员用） | 10 | 个 |  |
| 45 | RFID卡（软式内镜用） | 35 | 个 |  |
| 46 | 键盘托盒 | 1 | 个 |  |

2.4配套耗材或试剂  （开放R  专用□  无□）

2.4.1配套耗材

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 单位 | 市场单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灌流硅胶管 | 3*6mm |  |  | 3套 | 450.00 |
| 2 | 内镜清洗接头 | 定制 |  |  | 3套 | 980.00 |
| 3 | 空气过滤器 | 0.2μm |  |  | 3个 | 1000.00 |
| 4 | 水过滤芯（内置） | 0.22μm |  |  | 3根 | 1200.00 |

2.4.2配套试剂

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 单位 | 每人份市场价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、20-50万设备请一起提交电子版与纸质版（签字）
 2、50万以上设备请在论证前提交第一页（电子版发OA），论证后提交第二、三、四页（电子版发OA，纸质版签字）。