表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 超高清电子鼻咽喉镜子 | 1.1、视野角：≥80度。 |
|  |  | 1.2、▲景深：3mm-50mmo |
|  |  | 1.3、弯曲角度：上≥130度，下≥130度。 |
|  |  | 1.4、▲先端部外径：≤2.4mm。 |
|  |  | 1.5、插入部外径：≤2.9mm |
|  |  | 1.6、有效长度：≥300mm。 |
|  |  | 1.7、全长；≤500mm。 |
|  |  | 1.8、▲须可兼容科室现用电子影像处理机 EPK -3000，支持智能光染色功能，可进行早癌筛查。 |
|  |  | 1.9、采用可増强血管可视性的升级滤光器，可着重显示血管结构，方 |
|  |  | 便对病灶的识别。 |
|  |  | 1.10、▲镜子连接摄像系统位置的缆线可180度旋转，使用镜子时方便 |
|  |  | 移动，有效保护镜子，减少损坏。 |
|  |  | 1.11、导光缆分布采用长条形设计，放大光源分布面积，提高周围亮度，需在投标文件中提供产品结构图给予证明。 |
|  |  | 1.12、▲先端部采用逐渐变细的锥形设计，便于插入，提高操作性，需在投标文件中提供产品彩页证明。 |
|  |  | 1.13、▲可全浸泡清洗消毒和低温等离子消毒，需在投标文件中提供产品彩页证明可低温等离子消毒。 |
|  |  | 1.14、可兼容频闪光源。 |
| 配置清单 |  |  |
| 1、超高清电子鼻咽喉镜子：2条 2、通风帽：2个 3、防水帽：2个 4、用户手册：2份 5、包装箱：2 |  |  |