表1

深圳市儿童医院需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 西门子3.0TMR维保 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 保修内容 | 1、维保设备品牌型号：Siemens Magnetom Skyra MRI一台 |
|  |  | ▲2、维保范围：包含原厂工作站相关服务、常规备件更换、冷头故障维修及更换、线圈、液氦安全水平保证、水冷机，人工、年度保养2次；不包含设备移机、磁体维修、第三方产品及劳务。 |
|  |  | ▲3、维保备件要求：保修的备件免费维修更换，更换的不良品由供应商负责处理，故障维修所产生的备件必须是原厂认证合格原厂未拆封件，旧件退回。 |
|  |  | ▲4、增值服务要求：合同期内提供设备原厂32通道头部线圈。 |
| 2 | 技术参数 | 1.供应商要求：原制造厂商售后服务商或原厂指定的维修授权单位或具备核磁维修服务资质企业。 |
|  |  | 2.安全检查：安全检查将按照厂家标准及当地规定执行，在每次设备保养时，具体包括：（1）制定检查计划；（2）机械安全检查；（3）电气安全检查；（4）记录检查结果；（5）出具安全检测报告。 |
|  |  | 3.质量保证：通过以下任务和工作以保证设备质量达到厂家颁布的质量标准。（1）制定检查计划；（2）图象质量（效果）检查；（3）评判参数结果；（4）调整 / 校准；（5）记录检查结果。 |
|  |  | 4.定期保养要求：按照保养计划执行，提供一年2次的全面维护保养清单，并提供保养服务报告；定期的维护保养服务包括：（1）记录并安排保养时间；（2）保养计划更换损耗部件；（3）检测；（4）按照厂家标准进行调校；（5）确认各项技术指标及性能；（6）记录设备状况；（7）提供设备原厂保养内容清单。 |
|  |  | 5.热线服务：全国范围内开通400或800免费热线电话，需将号码填入标书，并保障24小时 *365天有在线服务人员接听报修，为用户快速诊断和提供技术支持服务。接到维修要求后，2小时内做出响应，设备完全宕机的情况下24小时内到达现场进行维修。 |
|  |  | 6.安全升级：按照建议及要求提供硬件和软件升级，以提高设备的安全性和性能。（1）持续监控设备是否需要升级；（2）提供安全性升级；（3）提供建议性升级。 |
|  |  | 7.工时：包含在保修合同期内所需的人工费用，合同期内优先派工，节假日加班免费。 |
|  |  | 8.开机率保证：在合同期内保证95%的开机率（停机时间少于5%），按一年365个日历日计算。如果此开机率由于中标人的原因未能达到，对于开机率低于95%的每一个百分点,合同期限将相应延长7个日历日。 |
|  |  | ▲9.备件要求：提供保修所需的零配件（消耗品、附件及其他第三方的产品除外），零配件必须是原厂（或经过原厂认定的）的原厂未拆封配件，更换后的旧的零配件由服务商回收处理，备件更换时提供原厂零件送货单给医院，原厂配件渠道信息证明资料备查。 |
|  |  | - 10.设备维修要求：设备维修中不能采取更变原设备的设计线路。投标人提供维修、零配件更换和维修劳务等各种服务，保证设备维护达到符合厂家标准或相应的国家质量标准的要求，保证设备长期稳定，不会给设备带来危害。 |
|  |  | - ▲11远程维护能力：需在国内具有已经建立的远程网络维修诊断系统地点，能够解决快速磁共振故障，通过智能远程系统，检查和报告液氦水平、磁体腔压力、磁体温度等重要磁体实时运行参数，并对异常情况自动报警。 |
|  |  | ▲12.维修场地，工程师的技术资质，数量要求：广东省内至少设有1处长期稳定的售后服务机构，工程师总人数＞10人，工程师团队具备磁共振的冷头更换能力、除冰能力、励磁和卸磁能力、磁共振磁体热循环服务能力、匀场能力。5年以上原厂核磁维修经验工程师5名以上且具备原厂培训资格认证证书，工程师培训信息可经有效渠道查询。 |
|  |  | ▲13.服务报告要求：投标人在维保服务期限内必须为该维保设备提供完整的设备维修服务报告、年度设备运行评估报告，质量控制年检时，保证全部检测指标达国家标准，保证该设备能通过相关专业检测。 |
|  |  | 14.投标人需提供以下文件 （1）原制造厂商售后服务确认函或原厂指定的维修授权单位授权函或具备核磁维修服务资质企业的营业执照。（如有，请提供） （2）提供本项目要求的工程师人员名单及有效的原厂培训证书。（如有，请提供） （3）维保单位配备有西门子MRI全套的专业维修工具（尤其要具有励磁电源和匀场仪），提供工具清单、图片及测试工具的检测校准证书。（如有，请提供） （4）投标人在国内设备有零备件仓库，备件储备充足，可确保提供365*24小时的供需服务（不受法定节假日的限制），并确保更换的零备件为原厂的同一型号零件，不可使用非原厂生产的替代配件,更换以后不会给设备带来任何伤害。（需提供备件仓储场地证明，备件仓库图片）（如有，请提供） ▲（5）投标人必须在整个合同期内都能合法获得原厂高级故障诊断软件的诊断维修钥匙（service key）,并保证不违反国家有关知识产权的法律规定，并做出相应书面承诺。 ▲（6）投标人于投标文件中必须提供本项目整体维修保养服务方案、服务质量保证方案（服务方式、流程等）维护服务实施方案。 |
|  |  | 1.售后服务点：投标人在在广东省内至少设有1处合法注册的分公司或售后服务机构，专职工程师一对一负责本项目设备服务。（提供售后服务点营业执照或场地租赁证明等） |
| 3 | 商务参数 | 2.维修工时：包含在保修合同期内所需的人工费用，享有供应商优先派工的权利，365×24小时提供服务。电话报修要求2小时内响应，如果合同设备宕机且需要现场服务，工程师将在24小时内到达维修现场。 |
|  |  | ▲3.开机率：在合同期内保证95%的开机率（停机时间少于5%），按一年365个日历日计算。如果此开机率由于中标人的原因未能达到，对于开机率低于95%的每一个百分点,维修合同期限将相应延长7个日历日。 |
|  |  | ▲4.同类业绩证明：至少具备3家医院西门子品牌MRI设备的维保合同经验（维保合同经验需合同期，提供相应合同复印件或中标通知书）。（如有，请提供） |
|  |  | ▲5.培训：能提供临床应用培训2人次/年。 |
|  |  | 6认证证书： （1）具有 ISO 9001 质量体系认证资质证书(要求认证范围包含以下几项：应用培训、保养维护、产品升级、维修服务及服务销售) （2）具备 ISO 13485医疗器械质量管理体系认证 （3）具备ISO 45001职业健康安全管理体系认证 （4）具有 ISO14001环境管理体系认证 备注：所有证书需在有效期内，提供证书复印件 |