表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智能免疫 显色系统 | ▲1、全自动处理包括但不限于烤片、脱蜡、抗原修复、阻断、标记一抗、标记二抗、显色，无需人工干预，烤片温度及时间可自由设置，烤片时间：2分钟～2小时； |
|  |  | 2、样本检测类型：包括但不限于石蜡组织、冰冻组织及细胞； |
|  |  | 3、同一平台实现的染色功能：包括但不限于单张切片免疫组化、显色原位杂交、单张切片双标记免疫组化、单张切片免疫组化与原位杂交同时标记； |
|  |  | ▲4、独立的玻片架≥3个，可以连续上载玻片，增加实验室效率和灵活性； |
|  |  | 5、抗原修复温度：室温～100度； |
|  |  | 6、玻片容量≥30张玻片，均可单独抗原修复条件；机载小容量试剂瓶数量≥36个； |
|  |  | 7、可即时添加辅助试剂和一抗，二抗； |
|  |  | 8、所有缓冲液及废液试剂容量均外部可见，可仪器监测试剂，也可人工可视化管理；具备试剂和切片自检系统，避免错误产生； |
|  |  | ▲9、试剂滴加方式：侧面滴加，最大限度减少对组织切片的伤害及玻片的要求，最大程度保护不脱片，适用不同实验室来源的样本和穿刺组织等小样本； |
|  |  | ▲10、染色通量：每轮从烤片到复染的全流程免疫组化染色≥30张切片，≤2.5小时； |
|  |  | 11、标签打印及识别系统：含红外线和摄像头的OCR识别系统，可打印并识别条形码标签、二维码和文字标签；开放标签可被LIS连接的外部扫描系统识别；可通过LIS编辑打印标签； |
|  |  | 12、废液收集：真空负压抽吸、专门管道收集，分开收集有害废液和无害废液； |
|  |  | 13、一台电脑可控制最多至30台染色机，同一品牌不同型号的免疫组化和原位杂交染色仪器可以兼容在一台电脑操作； |
|  |  | 14、操作系统；简体中文，可实时查看试剂和切片运行状态； |
|  |  | 15、试剂兼容性：显色原位杂交与IHC可使用同一个二抗和显色试剂盒，且可同时染色； |
|  |  | ▲16、双染模式：可实现两个抗体前后反应的顺次双染或同时反应的并行双染； |
|  |  | 17、自动加样，可灵活设置原厂一抗/探针试剂和第三方一抗试剂模式； |
|  |  | 18、可提供原厂机载即用型一抗及浓缩型一抗试剂，满足不同切片检测需求； |
|  |  | 19、大用量液流自控装置探针≥3个，试剂抽吸探针≥1个； |
|  |  | 20、配置：包括但不限于免疫组化主机1台、控制电脑及软件1套、试剂瓶1套、玻片架≥3个、试剂槽≥4个、玻片打号机≥1个。 |
| 配置清单 |  |  |
| 免疫组化主机1台、控制电脑及软件1套、试剂瓶1套、玻片架≥3个、试剂槽≥4个、玻片打号机≥1个 |  |  |