表1

医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 前庭功能检查系统 | 一、检测功能： |
|  |  | 1、自发性眼震试验 |
|  |  | 2、凝视试验 |
|  |  | 3、平稳跟踪试验 |
|  |  | 4、扫视试验 |
|  |  | 5、视动性眼震试验 |
|  |  | 6、位置性眼震试验 |
|  |  | 7、变位性眼震试验 |
|  |  | 8、双温冷热试验 |
|  |  | 二、硬件参数 |
|  |  | 1、标准： （1）IEC 60601-1（一般安全）I类，BF型 （2）IEC 60601-1-1（系统安全）I类，BF型 （3）IEC 60601-1-2（电磁兼容） |
|  |  | 2、计算机配置： （1）操作系统：Windows7 （2）处理器： Intel(R) CPU G3900 2.8GHz及以上 （3）RAM： 4GB （4）硬盘：500GB （5）显示分辨率：1600 x 900及以上； |
|  |  | 3、眼罩：带吸附海绵设计，与面部结合效果好，不漏光，同时减轻 对患者眼周的压力，配戴更稳定，吸汗防滑；带有封闭式护目镜及固视测试灯，无需额外暗室条件可同时采集双眼数据信号。 |
|  |  | 4、眼罩重量： 单摄像头时，240g (不含遮光板) / 320g (含遮光板) 双摄像头时，305g (不含遮光板) / 385g (含遮光板) |
|  |  | 5、摄像头传输技术:IEEE1394 FireWire® |
|  |  | 6、▲通道：4通道，双摄像头 |
|  |  | 7、采样率：双眼测试105 帧/秒，单眼测试174 帧/秒 |
|  |  | 8、分辨率：640 x 480 像素 |
|  |  | 9、眼球追踪范围：± 30º |
|  |  | 10、追踪精确度：0.1º |
|  |  | 11、摄像头：焦距可调，捕捉真实眼球并呈现真实瞳孔 |
|  |  | 12、捕捉眼球方式：Eliptial、Circular |
|  |  | 13、▲眼罩:带有封闭式护目镜，固视灯内置，无需额外暗室条件可同时采集双眼信号 |
|  |  | 14、眼罩和皮肤采用海绵衬垫 |
|  |  | 15、50英寸液晶显示器，满足视靶各项检测功能（垂直方向测试无需调整视靶角度及位置） |
|  |  | 16、脚踏开关可控制测试启动与停止、固视抑制灯及录制视频 |
|  |  | 17、含水量：220ml/7.4oz。 |
|  |  | 18、输出空气流量：8到12升/分钟 |
|  |  | 19、固定气流:8升/分钟 |
|  |  | 20、气流准确度:±1升/分钟 |
|  |  | 21、气流温度范围:24℃-50℃（容限0℃-50℃）步进0.2℃ |
|  |  | 22、温度准确度:<±0.5℃温度稳定时间<60秒 |
|  |  | 23、全中文界面软件操作 |
|  |  | 24、磁吸式遮光板设计 |
|  |  | 25、可拆卸独立双摄像头 |
|  |  | 26、冷热空气刺激器 |
|  |  | 27、脚踏开关 |
|  |  | 28、空气软管长度：≥2米 |
|  |  | 29、耳窥镜直径：2.75和4.25mm。 |
|  |  | 30、数据传输线：≥3.5米 |
|  |  | 31、55英寸液晶刺激屏 |
|  |  | 32、可选配转椅进行正弦摆动试验、步进旋转试验 |
|  |  | 33、▲数据库：无限存储空间、患者统计学资料，患者日志轻松备份，数据库可兼容NOAH软件和EMR系统，可将同一患者的听力、眩晕等各项测试结果进行整合，进行患者数据管理，打印综合报告，也可用于复诊患者康复效果比较以及数据分析，更可将数据与医院HIS系统进行整合，高效利用数据。 |
|  |  | 三、功能技术参数： |
|  |  | - 数据分析 1）可分别左、右眼及双眼，垂直水平均测试可调 2）可自动、手动录制视频 3）可手动、自动，打开、关闭固视抑制灯 4）可显示a.SPV，m.SPV 5）眼震标记可自动或手动 6）测试结果可左右、垂直水平单曲线编辑分析 7）最小加速度：10000°/s2 8）快相最小速度：400°/s 9）快相最低振幅：＜10° 10）慢相最低振幅：＜5° 11）最大SPV:150°/s 12）慢相最短时间：500ms 13)慢相最长时间：1000ms 14）慢相探测灵敏度：0-100 15）测试过程中：可放大测试获取的图形 16）基线漂移补偿 17）据有各年龄段的正常值数据库 |
|  |  | 2、校准 1)五点校准，校准时可自动判别眼位实现自动校准 2)校准点大小、校准点及背景颜色可调，针对色盲、色弱和近视患者效果极佳 3)可单眼、双眼校准，可调 4)配合欠佳者，可手动校准 |
|  |  | 3、自发性眼震试验 1）测量时间:≤1200s 2）可显示瞳孔直径变化曲线 3) 水平和垂直SPV值：±200°/s 4）水平和垂直位：±100° |
|  |  | 4、凝视试验 1）可自定义凝视目标位置 2) 无需调节视靶可进行垂直试验 3) 凝视角度0°-50° |
|  |  | 5、平稳跟踪试验 1）测试时间10-600s 2）测试方向：水平位、右上、右下、垂直位 3）最大幅度：100° 4）转动暂停:0-15s 5）速度:0°/s-200°/s，可设置加速度 6）目标移动方式：线性或正弦 7）增益计算：眼睛速度同目标速度的比率，平滑眼睛移动同总眼睛移动的比率 |
|  |  | 6、扫视试验 1）测试形式：水平位、垂直位、混合模式及用户自定义 2) 重复次数：10次 3）固视点：1-100个 4）固视时间：0.5-15s 5）潜伏期阈值：1-100ms 6）否定值可调：最小目标振幅1-40°，最大反应时间1-2000ms 最小反应1%-100%，扫视的最小样本1-5， 允许在扫视测试中插补偿数据 7）分析值可调：潜伏期阈值：1%-100%，最小扫视速度：1-900°/s， 最小固定时间：0.1-2s 8）刺激目标物：圆点（大小、颜色及背景可调）、 笑脸（背景颜色可调） |
|  |  | 7、视动性眼震试验 1）刺激方向：左右、上下 2）刺激速度：0-200°/s 3）测量时间：0-200s 4）刺激图形：条纹、棋盘（宽度可调）、Ls、Fire truck、Pilot and aiplane、Trains and teack、Toy train、Yellow airplane、Train with carts，9种可调； 5）视动性眼震试验测试过程中可进行固视抑制，前景、背景、固视物大小、颜色可调 |
|  |  | 8、位置性眼震试验 1）测量时间:≤600s 2)水平和垂直SPV值：±200°/s 3）水平和垂直位：±100° |
|  |  | 9、变位性眼震试验 1）测量时间:≤600s 2)水平和垂直SPV值：±200°/s 3）水平和垂直位：±100° |
|  |  | 10、双温冷热试验 1）数据获取时间：10-600s 2）可测试SPN并纳入结果计算 3）测试顺序可自由搭配 4）持续时间：5-60s 5）固视：可设置自动开始，持续时间3-60s自定义 6）冷热刺激试验开始记录时间，可自定义或自动探测开始 7）眼睛位置：水平、垂直（±100°） 8）统计图表：统计数据、Freyss、Scherer、标准值、显示优势偏向、Claussen、Haid/Sto、蝶式 9）可根据各自实验室测量值更改UW和DP的正常值 10）刺激：手动、自动控温和设置时间 |
| 配置清单 |  |  |
| 1、眼罩及摄像头 （1套） 2、冷热刺激器 （1套） 3、PC 扩展卡及电源 （1套） 4、海绵衬垫 （1盒） 5、VNG软件安装光盘（1张） 6、OtoAccess™ 数据库软件和语言包光盘（1张） 7、VNG快速操作指南（1本） 8、多语言 CE 手册 （1本） 9、操作手册 （1本） 10、合格证 （1份） 11、电脑 （1台） 12、全视野视觉刺激显示屏 （1台） |  |  |