表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 液相色谱串联质谱仪 | 1、仪器总体要求：仪器灵敏度要高，稳定性好，重复性好，可达到ng/mL级别药物浓度监测需求。 |
|  |  | 2、输液泵类型：二元高压梯度泵；流量范围：0.001mL/min-4.00mL/min；输液压力：≥66MPa；流量精度：≤0.06%RSD；流速准确度 ：±1%；柱塞冲洗：标配自动清洗柱塞装置；液相色谱在线脱气机：具备3个独立通道。 |
|  |  | 3、液相色谱自动进样器，进样量设定范围：0.1uL-50 uL，样品瓶数：≥70 位，进样准确度：<±1%，交叉污染：<0.006%。 |
|  |  | 4、柱温箱温度控制范围：室温 +10℃ ~ 80℃，温度显示精度：0.1℃。 |
|  |  | 5、液相色谱高效混合器，混合体积100 uL，可耐压66 MPa |
|  |  | 6、液相色谱流动相瓶托盘，可放置5个1L的流动相瓶 |
|  |  | 7、质谱仪主机：质量分析器类型: 三重四极杆串联质谱仪 |
|  |  | ▲8、标配独立的 ESI 源和 APCI 源，非复合离子源设计，以保证ESI和APCI使用情况下都具有高灵敏度。 |
|  |  | ▲9、 ESI 源流速耐受最大流速≥3 mL/min（必须为不分流的情况下）。提供软件截图证明。 |
|  |  | 10、 APCI 源流速耐受耐受最大流速≥3 mL/min（必须为不分流的情况下）。 |
|  |  | ▲11 、离子源内具有两路加热雾化气，对称加热设计，辅助加热气最高温度≥ 750℃，此温度可在软件上设置，并能实际运行样品。提供软件截图证明。 |
|  |  | 12 、插拔式可互换 ESI 及 APCI 喷针，可在实现 ESI 源及 APCI 源的快速更换无需放空质谱真空系统。 |
|  |  | ★13、采用高纯氮气作为雾化气和碰撞气，无需氩气等额外气源，以节省实验成本和提高方便性。提供官方证明文件。 |
|  |  | ▲14、离子源接口要求采用带气帘气技术的锥孔结构，不是毛细管或其它任何管路传输设计，以同时保持高灵敏度和优异的抗污染能力，且清洗方便无需借助工具。提供实物图片证明。 |
|  |  | ▲15、串联质谱碰撞池：采用弯曲的碰撞池设计，弯曲度≥180°且具有线性加速技术，以最大化避免多残留检测时的交叉干扰，并能使离子快速通过碰撞池，可在 15分钟内分析 1000个MRM。提供碰撞池实物图片，提供实际检测数据谱图支持。 |
|  |  | 16、检测器：数字脉冲电子倍增器，非光电倍增管设计，在满足正负离子均具有高灵敏度的同时，满足长期大量基质样品定量分析的数据可靠性和重复性。提供官方证明文件 |
|  |  | 17、三重四极杆扫描：全扫描、子离子扫描、母离子扫描、中性丢失扫描、MRM 扫描。 |
|  |  | 18 、四级杆扫描质量范围(m/z)：5-2000 |
|  |  | 19 、四极杆扫描速度≥12000 amu/s |
|  |  | 20 、MRM 最小驻留时间(dwell time)：1ms |
|  |  | ▲21、APCI+灵敏度：1pg 17-羟孕酮（17-OHP），柱上进样， 信噪比≥2000:1。 |
|  |  | 22、基质样品灵敏度：取肌肉组织提取基质900µL，加入100 µL浓度为0.5ppb的氯霉素工作溶液，配置成0.05ppb的基质样品，进样5uL至质谱，液相流速设定为0.5mL/min（为确保分析稳定性，要求流速不分流全部进入质谱），MRM离子对为m/z321与152，分辨率设置为0.6-0.8 amu（FWHH），要求基质样品的信噪比≥20（S/N）。 |
|  |  | 23、ESI-灵敏度：1pg 雌二醇（Estradiol），柱上进样， 信噪比≥10000:1。 |
|  |  | 24、仪器重现性：5ppb和 50ppb 的利血平连续 6 次进样 CV.＜1% |
|  |  | ▲25、基质样品重现性：取200 µL利血平浓度为0.5ng/mL的大鼠血浆基质样品于离心管中，加入600 µL乙腈，摇匀离心，取上清液连续进样6针至质谱，质谱分辨率设置为0.6-0.8 amu（FWHM），要求6针的色谱峰面积CV＜5%。 |
|  |  | 26、自动实现仪器的功能配置、条件优化、数据采集、数据处理、快速定量。 |
|  |  | 27、软件同时控制液相、质谱，能自动地确保系统待用、进行质量校正；能自动优化分析目标物，自动建立 MRM 的定量分析参数，达到最佳检测限。 |
|  |  | 28、能提供定量数据质量监测，以确定 QC 或空白样品是否落在用户指定的误差范围内。 |
|  |  | 29、配备数据独立专业定量分析软件，具备大规模处理数据的能力，可以在同一界面对100个以上样品数据进行分析，并同一界面对每个需要分析的化合物进行分析，自动积分定量处理。 |
| 配置清单 |  |  |
| - 三重四极杆质谱主机1套 - 液相色谱1套 - 系统软件1套 - 工作站电脑1台 - 耗材包，包含机械泵油5瓶，ESI喷雾针5根 - 维保服务6年 - 色谱柱8根 - 正负调谐液各2瓶 - 定量环 2个 10、氮气发生器（进口） 11、UPS断电保护器 12、能及时快速提供现场维修、技术支持服务 13、临床药物检测方法数据库>2000种，血浆代谢组学方法数据库＞800种 14、打印机1台 |  |  |