表1

深圳儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 内窥镜摄像系统 | - 摄像头内置超小型CCD晶片, 可提供明亮和高分辨率的图像，输出清晰图像； |
|  |  | - 兼容多种内窥镜，可接软、硬性光学视管； |
|  |  | - 小型轻量，易于安装和搬动，操作简便，符合人体工程学； |
|  |  | - 提供VBS复合端口及Y/C端口，支持模拟信号输出； |
|  |  | - 支持DVI输出功能，可以与多种监视器兼容，可以连接模拟监视器和数字监视器； |
|  |  | - 内置有摩尔纹修正滤光镜片，可获鲜明逼真的观察图像； |
|  |  | - 具有白平衡调节功能； |
|  |  | - 具有测光转换功能；有自动增益（AGC）功能； |
|  |  | - 防电击类型：I类，BF型； |
|  |  | - 支持HI或LO模式调节亮度。 |
| 2、 | 冷光源 | 1.灯泡类型：150W卤素灯 |
|  |  | 2.灯泡寿命：≥50h |
|  |  | 3.显色指数：Ra≥90 |
|  |  | 4.色温：≥3000K-4000K |
|  |  | 5.输出总光通量：≥10lm |
|  |  | 6.气泵压力：0.035Mpa-0.06Mpa |
|  |  | 7.气泵流量：0.32m³/h-0.6m³/h |
|  |  | 8.防故障方式：备用灯泡 |
|  |  | 9.电源电压：AC220V,50Hz |
|  |  | 10.输入功率：≤200VA |
|  |  | 11.防电击类型：BF型 |
| 3、 | 纤维支气管内窥镜 | - 视野角度：120° |
|  |  | 2.视野方向：0°直视 |
|  |  | 3.先端部外径：2.8mm |
|  |  | 4.弯曲部外径：2.8mm |
|  |  | 5.有效长度：600mm |
|  |  | 6.全长：910mm |
|  |  | 7、钳子管道内径：1.2mm |
|  |  | 8.钳子管道最小可视距离：2-50mm |
|  |  | 9.可拆卸的吸引阀及吸引连接口，方便内镜清洗消毒，吸引阀可高温高压消毒 |
| 4 | 液晶监视器 MX192 | - LED液晶屏幕，支持IPS防反光； |
|  |  | - 支持1280*1024分辨率，提供高分辨率图像； |
|  |  | - 尺寸大小19寸（48cm）； |
|  |  | - 支持DVI输入端口； |
|  |  | - 水平/垂直数字扫描频率30kHz-65kHz/59Hz-61Hz，水平/垂直模拟扫描频率30kHz-82kHz49Hz-86Hz； |
|  |  | - 支持多种同步信号； |
|  |  | - 具有USB2.0端口，可满足临床数据管理需求； |
|  |  | - 向上30度、向下0度倾斜，支持70度摆动、顺时针90度转动。 |
| 配置清单 |  |  |
| - 内窥镜摄像系统1套 - 冷光源 1台 - 纤维支气管内窥镜 2条 - 液晶监视器 1个 - 摄像头适配器 1个 - 小型台车 1台 - 维护保养装置 1台 - 侧漏器 1个 - 图文工作站 1台 |  |  |