表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 超高压匀浆破碎仪 | 1、▲工作压力：包含0~200Mpa（2000bar） |
|  |  | 2、最高压力流量：≥1.5L/小时 （25ml/分） |
|  |  | 3、▲最小样品处理量：3-5ml，样品残留量＜0.2ml |
|  |  | 4、▲进样、破碎、出样全过程都浸泡在4-6℃低温循环水浴中进行，可以保持原有物质活性和性能 |
|  |  | 5、采用金刚石破碎阀，其耐磨性是陶瓷或碳化钨材料的数十倍至近百倍 |
|  |  | 6、▲主动力使用液压动力，高压状态下可任意停机、开机、暂停，压力保持不变。可满足灵芝孢子、酵母和大肠杆菌等破碎要求，破碎率可达95%~99% |
|  |  | 7、▲可断料走空，加料后仅用不锈钢针轻松点动即可排气，且压力不变。 |
|  |  | 8、采用高强度全不锈钢超高压泵 |
|  |  | 9、采用物理破碎方法，无化学残留物，可在线清洗 |
|  |  | 10、样品破碎途径容器、管路均为316L不锈钢材料，防污染防腐蚀 |
|  |  | 11、金属密封为主，无须橡胶密封配件。 |
|  |  | 12、可实时显示压力工作曲线。可保存一周取样记录，具有操作权限密码限制功能。设有急停开关，紧急情况下，切断电源，保护设备及人身安全。 |
|  |  | 13、采用先进新型无污染材料符合食品药品要求 |
|  |  | 14、无化学残留物，可在线清洗 |
| 配置清单 |  |  |
| 1、超高压匀浆破碎仪 主机 1台 2、冷水循环机 1台 3、配套连接管件 1套 |  |  |