表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 蛋白核酸测定仪 | 具备微量分光光度计功能，配有微量点样台 |
|  |  | 样品量: 0.3–2μl。光度范围:0.02–330 A。检测范围：dsDNA：1-16500ng/μl，BSA：0.03-478mg/ml |
|  |  | ▲采用样品压缩技术，样品被完全封闭在稳定环境中，可检测易挥发溶剂的样品 |
|  |  | 测光方式：Abs、T%、浓度，全波长扫描，比率，多波长扫描，动力学、△ABS x因子/分钟 |
|  |  | ▲波长扫描范围:200–900nm。 |
|  |  | ▲光程： 0.67mm和0.07mm，采用双固定光程切换，自动切换，终身无需校正 |
|  |  | 开机无需预热，即开即用。操作时间少，2.5-4.0秒即可完成200nm-900nm波长的数据采集 |
|  |  | 波长重复性:± 0.2nm |
|  |  | 波长精度:± 0.75nm |
|  |  | ▲带宽:优于 1.8nm |
|  |  | 杂散光:< 0.5%(于240 nm 用 NaI) 和< 1%(于280nm用Acetone) |
|  |  | 吸光度重复性:<±0.002 A（0.67mm光程280nm处） |
| 配置清单 |  |  |