表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 核酸水平电泳槽（小） | - 槽体采用高强度高透明度聚碳酸脂材料注塑成型，免除液体渗漏、便于观察电泳进程。 |
|  |  | - 安全按钮式开盖设计，方便电泳槽盖的开启。 |
|  |  | - 配备多用制胶器，使该电泳槽能同时兼顾6X6cm/6X12cm/12X6cm或12X12cm四种规格的胶板，能做到一槽多用，节省实验费用和实验台面占用面积。 |
|  |  | - 多用制胶器为耐温材料（135℃）注塑成型，不变型。 |
|  |  | - 多用制胶器内含的8种规格的梳子为耐温材料（135℃）注塑成型，不变型，尺寸精度高，不宜损坏。 |
|  |  | - 多用制胶器内含的8种规格的梳子为耐温材料（135℃）注塑成型，不变型尺寸精度高，不宜损坏。 |
|  |  | - 槽体内水平平台垂直固定基准的设计，使小胶和大胶都可方便地置于电泳槽的中心位置进行电泳。 |
|  |  | - 电泳槽承载凝胶的最大面积：12×12cm |
|  |  | - 制胶托盘种类：6×6cm/6×12cm/12×6cm/12×12cm |
|  |  | - 最大电压负荷：500 V |
|  |  | - 容纳缓冲液总体积：1000 ml |
| 配置清单： 1 中号水平电泳槽底壳（总） 1 2 中号水平电泳槽顶盖（总） 1 3 多功能制胶器 1 4 说明书 1 5 合格证 1 |  |  |