表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实验室超纯水机 | - 该系统以城市自来水为进水，连续生产III级（纯）水和I级（超）纯水 - 纯水产水水质 - * 离子截留率 > 96% - 有机物截流率 > 99% - 微生物和颗粒 > 99% - 流速： 3L/h ＠25℃ - 纯水电阻池常数：0.26cm－1 - 超纯水产水水质： - 电阻率：18.2MΩ.cm ＠25℃ - * 总有机碳含量(TOC)：＜ 5 ppb - 内毒素＜0.001EU／ml - RNA酶＜0.003ng/ml - 微生物 ＜0.1cfu／ml - 颗粒（＞0.22μm）＜1个／ml - 超纯水电阻池常数：0.01cm－1，以温度补偿及非温度补偿模式两种方式显示电阻率 - 流速：＞0.5L/min - 超纯水可根据需要定量取水 - * 可制备无内分泌干扰物和无POPs（持久性污染物）超纯水： 双酚A < 0.005 ppb； 邻苯二甲酸二丁酯< 0.2 ppb； 邻苯二甲酸二（2-乙已基）酯 < 0.2 ppb； 壬基苯酚 < 0.1 ppb - 系统标配185/254nm双波长紫外灯，可有效降低纯水中的有机物水平。 - 彩色液晶显示面板，可显示出水质量（电阻率、电导率、温度），具有提醒更换纯化柱、紫外灯功能。 - * 系统符合UL标准，CE指令，ISO9001和ISO14001标准。 - 两段集成式纯化柱。 |
| 配置清单： 主机系统 1 套 集成式纯化柱 1 套 0.22 μm终端过滤器 1 个 自来水预处理组件 1套 |  |  |