表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 台式常温离心机（50ml） | 1、▲离心机最高转速：≥4200rpm |
|  |  | 2、离心机最大离心力：≥3352×g |
|  |  | 3、▲离心机最大离心容量：≥4×450ml |
|  |  | 4、▲转速精度：：≤±10rpm； |
|  |  | 5、采用微电脑控制，≥5英寸液晶屏显示； |
|  |  | 6、采用变频电机驱动，没有碳粉污染，运行宁静清洁； |
|  |  | 7、可以提供不少于10种升、降速率选择模式； |
|  |  | 8、▲可以提供不少于10种工作模式选择，可自由编程、调用； |
|  |  | 9、转速/离心力可相互设定； |
|  |  | 10、具有点动功能，可短暂离心 |
|  |  | 11、▲具有自动平衡功能，无需配平； |
|  |  | 12、风冷式通风降温技术，温升小，噪音低； |
|  |  | 13、磁感应门锁，双锁杆设计，运行更安全可靠； |
|  |  | 14、电动开门， 设有应急开锁孔； |
| 配置清单： 1、离心机主机 1台 2、4*450ml水平转子1套 3、15ml 尖底管适配器 4个 4、50ml 尖底管适配器 4个 5、电源线 1根 |  |  |