表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 台式冷冻高速离心机 | ▲主机最大离心容量：≥24×1.5/2.0ml，10×5.0ml锥形离心管，96 × 0.2 mL 单管/12 × 8 排管 |
|  |  | 温控范围：-10 °C 至 40 °C |
|  |  | 离心机盖设计确保静音操作，即使不盖转子盖离心也非常安静； |
|  |  | 噪音水平：<54 dB(A) |
|  |  | ▲具有冷凝水槽，防止离心机腔体内冷凝水积聚，防止腐蚀 |
|  |  | 具有气密性转子盖，转子气密性经由第三方测试并认证，并可高温高压灭菌 |
|  |  | rpm/rcf设置可以相互转换 |
|  |  | 铝合金材质转子,导热性好 |
|  |  | 快速预冷功能，从室温（21 °C）降至 4 °C ≤8 分钟 |
|  |  | 具有单独的瞬时离心按键，且一按即启动，无需长按 |
|  |  | 即使在最高转速也可保持 4 °C |
|  |  | ▲从零加速至最高转速的时间≤15 秒，从最高转速降速至零的时间≤15 秒 |
|  |  | 离心结束计时功能，便于观察，便于判断是否需要再次离心 |
|  |  | 具有定速计时功能，可在达到预定转速后再倒计时确保离心效果 |
|  |  | 具有软刹车功能，防止重悬，保护敏感样品 |
|  |  | 高效压缩机控制，提供自动待机功能，优化制冷性能，延长压缩机使用寿命 |
|  |  | 每套配置要求：主机一台，标准气密型24×1.5/2.0ml角转头一个，最高转速为≥15,060 rpm，最大相对离心力为≥21,300g |
| 配置清单 |  |  |