表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 基本性能 |
|  |  | 1. 样本容量:0.2ml 单管（顶部透明）、8 联排试管（顶部透明）、96×0.2ml（半裙边、无裙边）； |
|  |  | 2. 样本通量：96 孔； |
|  |  | 3. 反应体系：10-100μL； |
|  |  | 4. 线性范围：1～1010copies； |
|  |  | 5. △样品仓：全自动探出式样品仓设计，操作便捷； |
|  |  | 6. 控温技术：采用 72 系列长寿命半导体制冷器 (Ferrotec Peltier) ，微热管阵列技术，提高传热导效率； |
|  |  | 7. 控温模式：依据加液量自动选择 BLOCK 和模拟 TUBE 两种控温模式； |
|  |  | 8. 控温范围：4～105℃(最小设置刻度：0.1℃)具有 SOAK 低温保存功能； |
|  |  | 9. 最大升温速度： 6.5℃/s ； |
|  |  | 10. 温度精确度：≤±0.1℃； |
|  |  | 11. 温度均匀性：≤±0.2℃ ； |
|  |  | 12. 检测重复性：CT 的 CV 值≤0.5%； |
|  |  | 13.△精确温控模块： 6 个独立的精确温控区域，从而在温度梯度设置时确保每个独立的温控区域可设置不同且具体的温度值； |
|  |  | 14. 热盖温度范围：30℃～110℃（可调）；10. 热盖技术：内置式高密封性热盖，可自动调节，实现试管压力恒定，自动升降，有效 |
|  |  | 15. △检测器：采用新一代高灵敏度 CMOS，顶部成像技术，检测快速，单个通道检测仅需1s； |
|  |  | 16. 激发光源：长寿命 LED 光源，免维护； |
|  |  | 17. 荧光检测波长：500-800nm； |
|  |  | 18. 激发光波长：300-800nm； |
|  |  | 19. 检测通道:6 个； |
|  |  | 20.△部分荧光染料： F1:FAM，SYBR Green I，LC Green；F2:VIC，HEX，TET，JOE ，CY3 ，TAMARA，NED;F3:ROX，TEXAS-RED；F4: CY5 ；F5: CY5.5 ；F6:可定制； |
|  |  | 21. 分辨率：在单重反应中可区分低至 1.5 倍的拷贝数差异； |
|  |  | 22. 数据采集： 所有反应孔同时采集荧光数据，不同孔之间不存在时间差； |
|  |  | 23. 光电检测：采用全新的阵列平场光源，可大幅提升激发光效应，强化荧光信号； |
|  |  | 24. 光纤传导设计：采用进口高端光纤的集束传导设计，提升荧光信号强度，减少光传导损失，消除边缘光程差，无需校准； |
|  |  | 25. 激发和检测通道采用独立的滤光轮，无需拓展通道即可应对二次激发检测试验，如双杂 |
|  |  | 26△软件功能：绝对定量自动分析，相对定量，SNP 分析，溶解曲线（可连续扫描、检测 时间短）、基因分型； |
|  |  | 27. 操作界面：大屏幕触摸式软件操作，国际化标准的全新 UI 设计，全新人性化的运行 界面，单机操作，也可通过 USB 上传 PC 端编辑好的运行程序。程序设定灵活，实验分析和报告功能全面，全部参数可存储； |
|  |  | 28. APP 功能：适配手机/平板电脑 APP，实现用户远程操作和实时监控； |
|  |  | 29. 数据导出：导出 CSV、Excel、txt 等格式的实验数据； |
|  |  | 30. 外部电源要求：100-240V，50/60Hz，1000W； |
|  |  | 31. 信号接口：USB 接口（与计算机连接）；蓝牙接口；网络接口； |
| 配置清单 |  |  |
| 序号; 名 称; 型 号 及 规 格; 单位; 数量; 备 注. 1; 实时荧光定量PCR分析仪; FQD-96C; 台; 1; 整机. 2; 电源线（带屏蔽磁环夹）; 250V 10A; 根; 1; 附件. 3; 熔断器; 250V 12A; 个; 2; 附件. 4; 无线鼠标; 个; 1; 附件. 5; 软件U盘; Quant Gene 9600; 张; 1; 随机文件. 6; 使用说明书; 份; 1; 随机文件. 7; 触屏软件使用手册; 份; 1; 随机文件. 8; 产品合格证; 份; 1; 随机文件. 9; 保修证(A类); 份; 1; 随机文件. 10; 客户意见征询表; 份; 1; 随机文件. 11; 装箱单; 份; 1; 随机文件. 12; 产品验收单; 份; 1; 随机文件. 13; 售后服务联络书; 份; 1; 随机文件. |