深圳市儿童医院设备采购参数申请表

1.采购需求：

| 技术要求 | 具体技术参数要求： 1.样本容量:96孔； 2.远程控制可实现一台主控计算机控制多台仪器； 3.检测通道:≥4； 4.适用荧光素： 1）通道1：FAM、 SYBR Green I、SYTO 9、EvaGreen、LC Green； 2）通道2：HEX, VIC, TET, JOE； 3）通道3：ROX、Texas Red； 4）通道4：Cy5； ▲5.反应体系：0-100μl，支持0.2ml 96孔板、8联管、单管；能够同时满足适用乳白色管、透明管和磨砂管要求； 6.光源：高亮度、长寿命免维护LED光源； 7.荧光检测方式：光电二极管（PD）作为检测器，顶部激发、顶部扫描，4个荧光通道同时逐孔扫描，无荧光边缘效应； 8.检测时长：7秒内完成4个荧光通道96个孔位的全部检测； 9.模块控温范围：0～100℃； 10.控温技术：半导体制冷片加热制冷技术； 11.温度均匀性：≤±0.1℃； 12.温度速率： 最大升温速率：≥6.0/s 最大降温速率：≥5.0℃/s； - 梯度温度： 1）宽度：1℃～40℃ 2）温度数：>10列 ▲14. 操控方式：单机运行：≥10英寸内嵌式全彩触摸屏，仪器可脱离电脑独立运行；PC直连：仪器通过点对点网络与PC连接后，利用电脑上的应用软件实现实验设置、运行监控、数据分析等操作；局域网接入：通过对仪器的网络参数进行设置，可将仪器接入本地局域网内，从而实现局域网内的任何一台电脑对仪器的运行监控、数据同步及分析等操作； 15.自动样本仓：样本仓可由触摸屏控制自动弹出/关闭； 16．软件分析功能：定性分析、绝对定量分析、相对定量分析、终点荧光分析、熔解曲线分析、SNP分析、高分辨率熔解曲线（HRM）等； 17.LIS功能：可导出CSV、Excel、TXT等格式，开放数据端口，同步支持与LIS系统互联； 18.报告自定义功能：预存多种实验报告模板；全开放式报表功能，用户可自定义报告内容及形式； 19.实验数据在仪器内实时保存，且具备断电再来电时自动恢复实验功能，无需等待PC电脑及软件打开，即可独立运行继续进行未完成实验，以避免实验数据丢失及试剂损失； 20.投标人必须提供所投产品的《医疗器械注册（备案）证》的扫描件，原件备查（开标时，该注册证应在有效期内；若不在有效期内，则需提供该注册证和所投产品在该注册证有效期内生产的药监局出具的证明文件）； |
| --- | --- |
| 配置清单 | 1; 荧光定量PCR仪; 1; 台. 2; 电源适配器及电源线; 1; 件. 3; 说明书、合格证书及保修卡; 1; 份. |