表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化碳培养箱 | ▲1、直热气套式； |
|  |  | ▲2、有效容积160-180升直热气套式CO2培养箱； |
|  |  | ▲3、外形尺寸：长≤670mm，宽≤670mm，高≤950mm； |
|  |  | ▲4、灭菌认证：通过HPA或者TUV或者SGS等机构出具的灭菌效果认证（提供相关文件）； |
|  |  | ▲5、标准搁架数：4，最多搁架数：7； |
|  |  | ▲6、具有85-100℃高温湿热循环灭菌或者200℃以上高温干热灭菌；灭菌周期：整个灭菌周期≤20个小时（包括升温，灭菌，降温，干燥整个周期）； |
|  |  | - 箱内标配气体循环ULPA超高效空气滤器，空气洁净度达到ISO 5级洁净度水平； |
|  |  | ▲8、采用单光束双波长或者单束四波长IR红外传感器，替代传统的TC或者TCD等热导式传感器，高温灭菌免拆传感器，5%浓度时CO2恢复时间：≤7min； |
|  |  | ▲9、柜体外部含银离子或者氧化锌纳米涂层（提供涂层抗菌实验图文资料）； |
|  |  | ▲10、高温灭菌过程中不需要拆除ULPA过滤器和探头； |
|  |  | ▲11、预留RS232或者RS485接口，可扩展同品牌远程监控和数据记录软件，设备参数（温度、CO2等）的自动化、连续监控，可以保存并输出不同格式的记录数据，直接读取主机主板数据（非第三方探头方式），当一个报警条件出现，自动发送警告，可同时连接＞10台设备； |
| 配置清单： |  |  |