表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 贴壁细胞培养箱 | 工作环境温度： 18-33℃； |
|  |  | 培养箱加热模式： 直热式； |
|  |  | 电源:1/N/PE 230V，50/60 Hz； |
|  |  | 工作体积：约151升; |
|  |  | 标配搁板数目/最多可选装搁板数：3块/10块; |
|  |  | 温度控制范围：高于室温3℃～55℃ |
|  |  | 温度控制精度：±0.1℃ |
|  |  | 温度均一性: ±0.5℃(在37℃下) |
|  |  | 开门30秒后温度恢复时间：小于10分钟 |
|  |  | 二氧化碳控制范围：0～20% |
|  |  | 二氧化碳控制精度：±0.1% |
|  |  | 二氧化碳跟踪报警：有 |
|  |  | 开门30秒后二氧化碳浓度恢复：8分钟内达到5±0.2% |
|  |  | ▲二氧化碳浓度控制：TC 热导传感器，使用寿命长 |
|  |  | 箱体内相对湿度：95% |
|  |  | ▲湿度回复方式：底部水库式回复 |
|  |  | 开门30秒后湿度回复时间：小于30分钟 |
|  |  | 工作噪音水平：<50分贝 |
|  |  | ▲具有医疗器械注册证 |
|  |  | ▲20 ContraCon 90度湿热灭菌，具有白皮书验证灭菌效果 |
|  |  | ▲21 具有方便的Auto Start技术，简单的非手动方式提供CO2 检测系统的自动校准，确保系统处于最佳状态 |
|  |  | 具有风扇主力循环系统，可以确保空间环境的均一性 |
| 配置清单 |  |  |