表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 生物安全柜 | ▲1、外形尺寸：宽度1900-1950mm、整机外部厚度＜755mm（不包含755mm，便于进出实验室）。 |
|  |  | ▲2、工作区尺寸：宽≥1820mm、深≥550mm、高≥650mm； |
|  |  | ▲3、需要采用直流节能单个大风机设计替代传统多风机设计，流入气流平均流速＞0.5m/s； |
|  |  | ▲4、搁手架：标配与工作台面同宽度，整块抛光不锈钢材质，高于工作台面，不会阻挡前进气孔，易于拆卸； |
|  |  | ▲5、采用ULPA超高效空气过滤器,过滤效率≥99.999% |
|  |  | 6、噪音小于65BA； |
|  |  | 7、有计时器功能： |
|  |  | ▲8、工作区洁净等级≥ISO14644.1标准Class 3或者以下要求同时达到：0.3微米粒径的粒子最大浓度≤102个/立方米；同时0.5微米粒径的粒子最大浓度≤35个/立方米；同时1.0微米粒径的粒子最大浓度≤8个/立方米；同时5.0微米粒径的粒子最大浓度≤0个/立方米（提供洁净度检测样本或证书）； |
|  |  | ▲9、投标型号需要获得中国医疗器械产品注册证（提供注册证复印件）； |
|  |  | 10、液晶控制屏上可以显示实时温度； |
|  |  | 11、ULPA超高效过滤器寿命显示等数字化实时显示； |
|  |  | ▲12、前窗玻璃倾斜角4到7°； |
|  |  | 13、操作台面：一体式设计，前进气孔与工作台面一次冲压成形；操作室：工作腔两侧与后壁一次冲压成形，大圆弧角设计，便于清洁（非胶粘或拼接）；侧壁边缘标配引流孔，消除气流死角； |
|  |  | 14、柜体外部含银离子或者氧化锌纳米涂层（提供涂层抗菌实验图文资料）； |
|  |  | 15、可选配加装压力表显示，实现液晶屏与压力表同时显示； |
|  |  | 16、操作前窗：无边框滑动式前窗，钢丝绳悬挂系统； |
|  |  | 17、照度：>1200Lux，荧光灯位于非污染区域； |
|  |  | ▲18、显示屏有3-15分钟预洁净程序（提供操作说明书资料）； |
|  |  | ▲19、标配RS232或RS485数据输出端口，可实现多台生物安全柜和超净工作台数据联网连接PC端 |
| 配置清单配置：安全柜主机1台，带万向轮支架1套，紫外灯1根，防溅插座2个，外接排风罩1个 |  |  |