表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 摇床培养箱（两层） | 控制方式：P.I.D（微电脑环境扫描微处理芯片） |
|  |  | 显示方式：5.6吋640×480点阵65K色真彩触摸式显示屏 |
|  |  | 对流方式：强制对流式 |
|  |  | 振荡方式：回旋式 |
|  |  | 境温度要求（℃）：5~35 |
|  |  | 工作室（个）：3（可叠加） |
|  |  | ▲每层里面各标配一个高度可调的搁板，可以做到每单元里一层振荡一层静止，提供了额外的储存空间 |
|  |  | ▲摇板免螺丝固定，拿取与固定方便 |
|  |  | 空气循环(M3/h) ：360 |
|  |  | 曲线编程设定：反复、步调、温度阶梯、曲线编程设定 |
|  |  | 段数/步数：10/20 |
|  |  | 每段时间（min）：0~9999 |
|  |  | 定时时间（min）：0~9999 |
|  |  | 温度控制范围（℃）：4~60 |
|  |  | 温度分辨精度（℃）：0.1 |
|  |  | 温度波动度（℃）：±0.1（37℃时） |
|  |  | 温度均匀度（℃）：≤±0.5（37℃时） |
|  |  | ▲振荡振幅（mm）：0~50无极可调 |
|  |  | 转速范围（r/min）：30~300 |
|  |  | 转速精度（r/min）：±1 |
|  |  | 紫外强度 (mW/m2)：≥400 |
|  |  | ▲可选配光照、湿度控制、二氧化碳控制、在线OD值检测 |
|  |  | 噪音水平 dB（A)：≤65（距离设备表面m处） |
|  |  | 制冷功能：空冷式、R134.a 功率可控式制冷、无霜运行 |
|  |  | 加速度：柔性慢启动 |
|  |  | 摇板数量（块）：1 |
|  |  | 摇板尺寸（mm)：500*400 |
|  |  | 容积/单元（L)：120 |
|  |  | 每单元最大装瓶量（ml*支）：250*23或500*14或1000*9或2000*6或3000*4或5000*2 |
|  |  | 内胆尺寸/单元（长*宽*高）（mm)：570*505*418 |
|  |  | 外型尺寸（长*宽*高）（mm)：840*764*1950 |
|  |  | 功率：2700W |
|  |  | 电源：AC 220V 50/60Hz |
| 配置清单 |  |  |