深圳市儿童医院设备采购参数申请表

1.采购需求：

| 技术要求 | 具体技术参数要求： 1、有效容积：箱内有效容积≥400L； 2、温度控制:微电脑控制，箱内控温范围2-8℃， LED数码管显示，实时显示箱内温度，控温精度显示精度均为0.1℃； 3、整体结构：立式，单开真空玻璃门体，外壳采用喷涂钢板外壳，内胆采用PS吸附成型内胆，便于箱内清洁、消毒； 4、核心组件：采用知名品牌压缩机及风机，碳氢制冷剂，节能环保，质量可靠、性能稳定、使用寿命长；并提供组件知名品牌证明； 5、制冷系统：采用翅片式蒸发器设计，制冷速度快，丝管式冷凝器设计，散热效果好； ▲6、温度均匀性：采用高性能保温材料，保温效果好，风冷系统，保证箱体温度均匀度≤2℃，波动度≤3℃,并出具国家级检测中心出具的检测报告； 7、控温技术：至少包括显示传感器，控制传感器，冷凝器传感器； 8、温度显示：感温探头置于甘油感温盒内，可选择检测温度或者仿生温度； 9、门体结构：门体双层钢化玻璃，采用电极式加热防凝露设计，箱内物品清晰可见；门体具有自关门设计； 10、安全系统：多重故障报警，具有蜂鸣报警、灯光闪烁、远程报警、云平台报警四种报警方式，可实现高低温报警、传感器故障报警、断电报警、电池电量低报警、开门报警、环温高报警； 11、物联通讯：产品具有Wifi接口，用户可通过接口连网，冰箱运行温度数据及报警信息可传至云平台通过手机端提醒，可根据用户需求改制为485接口； 12、温度监控：产品配有一个测试孔，方便客户接入各式设备，对箱内温度进行监测； 13、箱内配置：多层搁架设计，不少于6个搁架； ▲14、节能降噪：低噪音，噪音低于40分贝,并可提供CNAS认可的机构出具的测试报告； 15、柜内照明：内设LED照明灯，高亮节能； 16、固定移动：配备4个万向脚轮、2个止动底脚，便于移动且固定方便； 17、冷凝蒸发：冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理； 18、安全保障：门体带暗锁，同时在箱体侧面增加锁扣，可配置挂锁，双重安全保障； 19、宽电压带：产品配备宽电压带，适合200～240V电压下使用 20、投标人必须提供所投产品的《医疗器械注册（备案）证》的扫描件，原件备查（开标时，该注册证应在有效期内；若不在有效期内，则需提供该注册证和所投产品在该注册证有效期内生产的药监局出具的证明文件） |
| --- | --- |