深圳市儿童医院设备采购参数申请表

1.采购需求：

| 技术要求 | 具体技术参数要求： ▲1、有效容积：箱内有效容积≥1050L；外部尺寸≤1500mm*650mm*2000mm 2、温度控制:微电脑控制，箱内控温范围2-8℃，操作方便简洁，LED数码管显示，实时显示箱内温度，控温精度显示精度均为0.1℃； 3、整体结构：立式，双开真空玻璃门体， 4、外壳/内胆采用喷涂钢板，便于箱内清洁、消毒; 5、核心组件：采用知名品牌压缩机及风机，碳氢制冷剂，节能环保，质量可靠、性能稳定、使用寿命长； 6、制冷系统：采用翅片式蒸发器； 7、制冷系统：采用丝管式冷凝器 8、温度均匀性：采用高性能保温材料，保温效果好，风冷系统，保证箱体温度均匀性≤3℃，波动性≤3℃； 9、控温技术：至少包括主传感器、箱内温度传感器、风道传感器，感温探头置于甘油感温盒内； ▲10、门体结构：门体采用双层钢化玻璃，采用电极式加热防凝露设计，箱内物品清晰可见；门体具有全角度自关门设计； 11、安全系统：多重故障报警，具有蜂鸣报警和灯光闪烁两种报警方式，可实现超温报警、传感故障报警、电池电量低报警、开门报警、断电报警，配有远程报警接口； 12、温度监控：产品配有两个测试孔； 13、物联通讯：标配Wifi模块可实现云平台温度监控及APP报警； 14、箱内配置：多层搁架设计，搁架间距可调，充分利用箱内空间；不少于12个蘸塑搁架； 15、柜内照明：内设LED照明灯，高亮节能； 16、固定移动：配备4个万向脚轮、2个止动底脚，便于移动且固定方便； 17、冷凝蒸发：冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理； 18、安全保障：门体采用一把钥匙一把锁，两个门体分别带锁，防止随意开启； 19、门体具有全角度自关门设计 20、投标人必须提供所投产品的《医疗器械注册（备案）证》的扫描件，原件备查（开标时，该注册证应在有效期内；若不在有效期内，则需提供该注册证和所投产品在该注册证有效期内生产的药监局出具的证明文件） |
| --- | --- |